Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas „Mokslo infrastruktūros atnaujinimas pažangios fluorescencinės mikroskopijos tyrimams, įskaitant pavienių molekulių ir ypač aukštos skiriamosios gebos mikroskopiją (GREENSCOPY)“ – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-093-K-0117, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Skaitmeninės sCMOS kameros pavienių molekulių lokalizacijos mikroskopijai (SMLM) (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

2.3  Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

2.4. Prekių kiekis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Skaitmeninės sCMOS kameros pavienių molekulių lokalizacijos mikroskopijai (SMLM) | 2 vnt. | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nurodytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

- Bendra paskirtis

Kameros bus integruotos į SMLM „miEye“ sąrangą. Jos turi gebėti detektuoti itin silpną šviesą, užtikrinti didelės spartos laikinę skyrą, itin mažą nuskaitymo triukšmą ir aukštą kvantinį efektyvumą visame matomos šviesos spektre

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė |  |  | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaitmeninės sCMOS kameros pavienių molekulių lokalizacijos mikroskopijai (SMLM) |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |  |
| 2. | Jutiklio charakteristikos |  |  |  |  |
| 3. | Jutiklio tipas | Iš galo apšviečiamas (angl. back-illuminated) mokslinis CMOS (sCMOS) |  |  |  |
| 4. | Efektyvusis pikselių skaičius | ≥ 2304 (H) × 2304 (V) (≥ 5 megapikselių) |  |  |  |
| 5. | Pikselio dydis | 6,5 μm × 6,5 μm (± 0,2 μm) |  |  |  |
| 6. | Efektyvusis plotas | ≥ 14,9 mm × 14,9 mm |  |  |  |
| 7. | Optinis našumas |  |  |  |  |
| 8. | Didžiausias kvantinis efektyvumas (QE) | ≥ 95 % (esant 550 nm bangos ilgiui) |  |  |  |
| 9. | Nuskaitymo triukšmas (RMS) | ≤ 0,7 elektronų rms (itin tyliu / lėto nuskaitymo režimu) ≤ 1,6 elektronų rms (greito nuskaitymo režimu) |  |  |  |
| 10. | Pilno šulinio talpa (maksimali pikselio talpa) | ≥ 15 000 elektronų |  |  |  |
| 11. | Dinaminis diapazonas | ≥ 21 400 : 1 |  |  |  |
| 12. | Tamsinė srovė | ≤ 1,0 e-/pikseliui/s (esant -8 °C aušinimui) ≤ 0,7 e-/pikseliui/s (esant -15 °C aušinimui) |  |  |  |
| 13. | Sparta ir skaitmenizavimas |  |  |  |  |
| 14. | Kadrų dažnis (pilna skyra) | ≥ 31,6 kadrų/s per USB 3.0 sąsają (16 bitų) |  |  |  |
| 15. | A/D keitiklis | Pasirenkamas 16 bitų, 12 bitų ir 8 bitų |  |  |  |
| 16. | Aušinimas ir fizinės specifikacijos |  |  |  |  |
| 17. | Aušinimo sistema | Peljė (Peltier) aušinimas (turi palaikyti tiek priverstinį aušinimą oru, tiek aušinimą vandeniu) |  |  |  |
| 18. | Minimali aušinimo temperatūra | -8 °C (aušinant oru, esant 25 °C aplinkos temperatūrai) / -15 °C (aušinant vandeniu) |  |  |  |
| 19. | Objektyvo apsodas (jungtis) | C-mount |  |  |  |
| 20. | Sąsajos ir pridedami priedai |  |  |  |  |
| 21. | Duomenų sąsaja | ne mažesnė, kaip USB 3.0 arba aukštesnė versija. |  |  |  |
| 22. | Antrinė duomenų sąsaja | CoaXPress (dviguba CXP-6) arba lygiavertė. |  |  |  |
| 23. | PCIe sąsajos plokštė | ne mažiau, kaip 1 vnt. skirtoji USB 3.0 PCIe plokštė vienai kamerai (pvz., IOI U3-PCIE1XG205-1S arba lygiavertė) |  |  |  |
| 24. | Jungiamieji kabeliai | ne mažiau, kaip 1 vnt. USB 3.0 A-B kabelis vienai kamerai, ne mažiau, kaip 3,0 m ilgio |  |  |  |
| 25. | Triukšmo mažinimas | ne mažiau, kaip 1 vnt. užspaudžiamas (clamp) filtras USB 3.0 kabeliui vienai kamerai |  |  |  |
| 26. | Programinė įranga |  |  |  |  |
| 27. | Tiesioginio vaizdo gavimo programinė įranga* | Pridedama speciali tiesioginio vaizdo gavimo programinė įranga („HCImage Live“ arba lygiavertė) |  |  |  |
| 28. | Komplektacija* | Sistema turi būti pristatyta visiškai veikianti, su visais reikalingais maitinimo šaltiniais, kabeliais ir sąsajų plokštėmis, skirtomis prijungti prie standartinės darbo stoties. |  |  |  |
| 29. | Garantija* | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija (arba standartinė lygiavertė) |  |  |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyriaus 4.4.4.1. papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.