Dėl techninės specifikacijos 4 p. reikalavimų:

Paklausime Tiekėjas klausia ar būtų svarstomas pasiūlymas, jeigu sistemoje vietoj 4 lazerių būtų siūlomi 8 LED sužadinimo lazeriai, kurių bangų ilgiai: 365, 440, 475, 510, 550, 580, 630 ir 660 nm.

Techninės specifikacijos (toliau – TS) 4 p. nustatytas reikalavimas sužadinimo lazeriams yra:

| 4 | Sužadinimas / lazeriai | 1. Sistema turi būti aprūpinta bent šiais lazeriais: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 405 nm +/- 10 nm, ne mažiau kaip 50 mW, |
|  |  | 1.2 488 nm +/- 10 nm, ne mažiau kaip 60 mW, |
|  |  | 1.3 561 nm +/- 10 nm, ne mažiau kaip 50 mW, |
|  |  | 1.4 640 nm +/- 10 nm, ne mažiau kaip 40 mW. |
|  |  | 2. Sistema turi turėti LED arba lygiaverčio tipo šviesos šaltinį transmisijos režimo vaizdams. |

TS sužadinimo lazerimas yra keliamas ne tik bangos ilgio reikalavimas, tačiau ir galios. Iš Tiekėjo pateiktos informacijos nėra galimybės nustatyti kokio konkretaus gamintojo modelį Tiekėjas turi omenyje prašydamas pateikti vertinimą. Perkančioji organizacija (toliau – PO) negali Tiekėjo paklausimo įvertinti analziuodama tik vieną ar du TS reikalavimus. Tam, kad būtų galima pateikti objektyvų atsakymą Tiekėjas privalo pateikti ne vieną fragmentą apie atstovaujamo gamintojo didelio našumo konfokalinę vaizdinimo sistemą, tačiau pateikti kuo išsamesnę informaciją.

PO pateikia vertinimą atsižvelgdama tik į ribotą Tiekėjo pateiktą informaciją:

Visų pirma, pažymime, kad PO didelio našumo konfokalinei vaizdinimo sistemai 4 p. nustatė ne tik atsižvelgdama į konkrečius mokslininkų, kurie dirbs su sistema, poreikius, bet atsižvelgdama ir į tiekėjų ir / arba gamintojų galimybes pasiūlyti poreikius atitinkačias sistemas.

Tiekėjo siūlomi LED bangų ilgiai netinka GFP, FITC, Rhodamine (TRITC, Texas Red), Cy3, TAMRA (Tetramethylrhodamine) sužadinimui. Žemiau pateikiame lyginamąją lentelę, kurioje detalizuojami TS 4 p. nustatytų bangų ilgių ir Tiekėjo siūlomų bangų ilgių praktiniai skirtumai:

| Parametras | Lazeriai (405, 488, 561, 640 nm) | LED (365, 440, 475, 510, 550, 580, 630, 660 nm) |
| --- | --- | --- |
| UV spektras | 405 nm (tinka DAPI, Hoechst) | 365 nm (neefektyvus Hoechst) |
| Mėlynas spektras | 488 nm (tinka GFP, FITC) | Nėra artimo 488 nm (440 ir 475 nm mažiau efektyvūs) |
| Žalias spektras | 561 nm (Rhodamine, Cy3) | 550 ir 580 nm – per platūs ir neefektyvūs |
| Raudonas spektras | 640 nm (Cy5, Alexa Fluor 647) | 630 nm ir 660 nm – mažiau specifiniai |

Įvertinus išdėstytus argumentus Tiekėjo atstovaujamo gamintojo didelio našumo konfokalinė vaizdinimo sistema neatitinka TS 4 p. reikalavimų ir konkrečių PO poreikių, dėl to, Tiekėjo pasiūlymas būtų atmestas.

Dėl techninės specifikacijos 6 p. reikalavimų:

Tiekėjas kelia klausimą ar būtų svarstytinas pasiūlymas, jei didelio našumo konfokalinė vaizdinimo sistema turėtų šiuos emisijos filtrus: 430-500 nm, 460-515 nm, 470-540 nm, 500-550 nm, 515-580 nm, 570-650 nm, 570-620 nm, 600-640 nm, 665-705 nm ir 685-760 nm.

Teikėjo siūlomi atstovaujamo gamintojo konfokalinės vaizdinimo sistemos emisijos filtrai lyginant su PO nustatytais emisijos filtrais (1. 465-480 nm, 2. 465-530 nm, 3. 435-515 nm, 4. 500-530 nm, 5. 515-550 nm, 6. 571-596 nm, 7. 605-630 nm, 8. 650-680 nm, 9. 690-720 nm) neatitinka konkrečius mokslininkų, kurie dirbs su sistema, poreikių dėl šių priežasčių:

- Siauresni filtrai (pvz., 465-480 nm, 571-596 nm) leidžia tiksliau aptikti fluoroforo emisiją, išskiriant ją iš kitų fluoroforų ar aplinkinio autofluorescencijos triukšmo. Jie sumažina signalo ir triukšmo persidengimą, užtikrindami aukštesnį signalų selektyvumą, ypač kai naudojami keli fluoroforai vienu metu. Platūs filtrai (pvz., 430-500 nm, 570-650 nm) nors ir surenka daugiau šviesos, tačiau jie taip pat leidžia persidengti kelių fluoroforų emisijoms, kas sumažina tikslumą ir signalų atskyrimą. Pvz. GFP emisija (~500-540 nm) gali persidengti su kitais fluoroforais, jei naudojamas platus filtras (pvz., 470-540 nm), tačiau siauras filtras (pvz., 465-480 nm arba 500-530 nm) tiksliai atskiria GFP signalą.

- Siauri filtrai užtikrina geresnį skirtingų fluoroforų signalų atskyrimą, kas yra kritiškai svarbu kai atliekama daugialypė fluorescencinė analizė (pvz., GFP, RFP, Cy3, Cy5 vienu metu). Siauri emisijos filtrai leidžia tiksliau užfiksuoti fluoroforo signalą neperduodant nereikalingos šviesos iš kitų spektrinių diapazonų. Tuo tarpu, platūs emisijos filtrai nors leidžia didesnį emisijos persidengimą, tačiau dėl to yra sunkiau atskirti fluoroforus. Tai lemia triukšmo padidėjimą ir prastesnį signalo/klaidos santykį.

- Siauri emisijos filtrai efektyviau fiksuoja tik reikiamą emisijos spektrą, todėl rezultatai tampa jautresni ir tiksliau atspindi fluoroforo intensyvumą, kai tuo tarpu naudojant plačius emisijos filtrus, nors ir surenkama daugiau šviesos, gali būti sunkiau tiksliai įvertinti emisijos intensyvumą, nes signalas susimaišo su triukšmu ar kitų fluoroforų emisija.

Įvertinus išdėstytus argumentus Tiekėjo atstovaujamo gamintojo didelio našumo konfokalinė vaizdinimo sistema neatitinka TS 6 p. reikalavimų ir konkrečių PO poreikių, dėl to, toks pasiūlymas būtų atmestas.