Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas.                                                                                                                                                                      Pirkimo sąlygų 1 priedas

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo pavadinimas: SKAITMENINIS DERMATOSKOPAS (NR. 12089) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
| A/s numeris: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankas, banko kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |
| Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |

I. Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

  - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

  - Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą).

  - Mokymai ≥  1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.

  - Mokymai ≥  1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | # Parametras | Reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skaitmeninis dermatoskopas |  |  |
| 1. | Įrenginys: |  |  |
| 1.1. | Skaitmeninis dermatoskopas su integruotu spalvotu jutikliniu ekranu ir ekrano klaviatūra | Būtina |  |
| 1.2. | # Dermatoskopinė kamera | ne mažesnė kaip 12 megapikselių |  |
| 1.3. | # Darbinio ekrano matmenys | ne mažesni kaip 70 mm × 125 mm (plotis × aukštis) |  |
| 1.4. | # Optinis didinimas | 0x, 15×, 30×, 50×, 80× ir 200× |  |
| 1.5. | # Rankenos matmenys | ne didesni kaip 50 mm × 150 mm (plotis × ilgis) |  |
| 1.6. | # Fokusavimas | automatinis ir rankinis |  |
| 1.7. | # Funkcijos | artimų (close-up) ir klinikinių nuotraukų (apgamų / pigmentinių darinių bei plaukų folikulų) fiksavimui |  |
| 1.8. | # Apšvietimas | kryžminės poliarizacijos (cross-polarized), nepoliazuotas (non-polarized) ir UV |  |
| 1.9. | # Regioninių ir artimų nuotraukų susiejimas su 3D manekenu / kūno modeliu | Būtina |  |
| 1.10. | Bent 6 odos būklės pokyčių indikatoriai | Būtina |  |
| 1.11. | Komplekte ne mažiau kaip 3 tyrimo antgaliai / adapteriai | Būtina |  |
| 1.12. | Kameros svoris | ne daugiau kaip 500 g |  |
| 1.13. | Komplekte USB (arba lygiavertis) jungties kabelis ne trumpesnis kaip 2 m, su maitinimo adapteriu (jei reikalingas) | Būtina |  |
| 1.14. | Valdymas viena ranka | Būtina |  |
| 2. | Valdymo pultas (darbinis monitorius / kompiuteris): |  |  |
| 2.1. | Jutiklinis ekranas | ne mažesnis kaip 24 coliai, skirtas montuoti ant dermatoskopo darbo stoties stovo |  |
| 2.2. | Ekrano raiška | ne mažesnė kaip 1920 × 1080 pikselių |  |
| 2.3. | Kompiuteris | all-in-one tipo (arba lygiavertis), medicininės klasės arba medicininiam naudojimui sertifikuotas |  |
| 2.4. | Komplekte klaviatūra ir pelė, skirtos montavimui ant darbo stoties stovo (pvz., ant lentynėlės ar stalviršio) | Būtina |  |
| 3. | Darbo stotis su automatiniu 2D viso kūno skenavimu: |  |  |
| 3.1. | Mobilus stovas | aukštis 210 cm (±10 cm), plotis 70 cm (±10 cm), bent 4 fiksuojami ratukai |  |
| 3.2. | Skaitmeninė realaus laiko kamera | pilno kadro (Full-frame) skaitmeninė fiksavimo sistema, užtikrinanti ne mažesnę kaip 50,6 MP raišką klinikiniams vaizdams; automatinis fokusavimas; montuojama ant motorizuotos kėlimo kolonos. |  |
| 3.3. | Integruotas LED (arba lygiavertis) apšvietimas | su kryžminės poliarizacijos ir nepoliazuota šviesa |  |
| 3.4. | Paciento atstumo kontrolė lazeriu | integruotas 10W +/- 0,5W, 1 klasės lazeris |  |
| 3.5. | Prie stovo tvirtinamas monitorius | ne mažesnis kaip 24 coliai; raiška ne mažesnė kaip 1920 × 1080 pikselių; skirtas klinikinių ir dermatoskopinių vaizdų peržiūrai; galimybė sumontuoti 2 monitorius. |  |
| 4. | Programinė įranga (minimalūs reikalavimai): |  |  |
| 4.1. | Prieiga prie viso kūno odos žemėlapio (body mapping) vaizdų ir atskirų odos darinių vaizdų | Būtina |  |
| 4.2. | Struktūruoto klinikinio pranešimo / ataskaitos generavimas (su rankiniu vaizdų, matavimų, klinikinių pastabų ir gydymo plano pridėjimu) | Būtina |  |
| 4.3. | Automatinis darinių atpažinimas (naudojant 3 taškų, 7 taškų ir ABCD taisykles, dirbtinio intelekto AI odos darinių atpažinimo sistema), numeravimas, žymėjimas / būklės priskyrimas | Būtina |  |
| 4.4. | Realaus laiko darinio vertinimas (bent šie parametrai): | skersmuo (mm); klasė; klinikinis atipškumas (%); spalva. |  |
| 4.5. | Galimybė išsaugoti tyrimo ataskaitas lokaliai ir eksportuoti (pvz., į PowerPoint (arba lygiavertis) ar kitus formatus per išorines laikmenas) | Būtina |  |
| 5. | Bendri reikalavimai: |  |  |
| 5.1. | Maitinimas | 220–240 V, 50/60 Hz elektros tinklas |  |
| 5.2. | Bendroji įrenginio maksimali galia | ne didesnė kaip 1500 W |  |

III. Tiekėjo siūlomos kainos:

| Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | 1 vieneto kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, be PVM | PVM tarifas, proc | PVM suma, Eur | Kaina Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaitmeninis dermatoskopas | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome lentelėje įrašyti NEPASITELKIAMI): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |  |  |  |