Konkurso sąlygų aprašo

1 priedas

PIRKIMO „DANTŲ FREZAVIMO STAKLĖS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Jūrininkų poliklinika perka dantų technikų laboratorijai frezavimo stakles (toliau - Prekė), kurios turi būti pristatytos adresu – Pievų tako g. 38,  Klaipėda.

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją, kuri patvirtintų, jog Prekė atitinka bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB.

3. Medicinos įrangai turi būti suteikiamas ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekės pristatymo ir Prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

4. Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos visos tinkamam Pirkimo sutarties įgyvendinimui reikalingos išlaidos, įskaitant Prekės pristatymas,  vartotojų apmokymas bei mokesčiai.

5. Leidžiami lygiaverčiai sprendimai, užtikrinantys ne prastesnes technines ir funkcines charakteristikas.

6. Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai/bukletai/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma lietuvių ir/arba anglų kalba. Tuo atveju, jei tiekėjas, kuris nėra gamintojas, pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis.

7. Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai/bukletai/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANTŲ FREZAVIMO STAKLĖS, 1 VNT. |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1 | Frezavimo staklės | 1) vienalaikės; 2) ne mažiau 5 ašių apdirbimas. 3) Įranga turi būti skirta sausam frezavimui arba kombinuotam (sausam ir/ar drėgnam) frezavimui, priklausomai nuo siūlomo technologinio sprendimo. | Frezavimo staklės: 1) vienalaikės [nurodyti taip/ne]; 2) apdirbimas [nurodyti konkrečiai] ašių; 3) Įranga skirta sausam frezavimui arba kombinuotam (sausam ir/ar drėgnam) frezavimui, priklausomai nuo siūlomo technologinio sprendimo [nurodyti konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2 | Frezavimo staklių funkcijos | Skirtos apdirbti šias dantų technikoje naudojamas medžiagas: 1) cirkonį; 2) vašką; 3) PMMA; 4) kompozitinę dervą; 5) PEEK; 6) gipsą; 7) stiklo pluoštu armuotą dervą; 8) metalo pagrindo restauracijų gamybai (įskaitant sinterizuojamus chromo–kobalto lydinius) arba alternatyviomis technologijomis. | Frezavimo staklių funkcijos. Skirtos apdirbti šias dantų technikoje naudojamas medžiagas: 1) cirkonį [nurodyti taip/ne]; 2) vašką [nurodyti taip/ne]; 3) PMMA [nurodyti taip/ne]; 4) kompozitinę dervą [nurodyti taip/ne]; 5) PEEK [nurodyti taip/ne]; 6) gipsą [nurodyti taip/ne]; 7) stiklo pluoštu armuotą dervą [nurodyti taip/ne]; 8) metalo pagrindo restauracijų gamybai (įskaitant sinterizuojamus chromo–kobalto lydinius) arba alternatyviomis technologijomis [nurodyti konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3 | Staklių suderinamumas ir funkcijos | 1) suderinamumas su C-type (98–98.5 mm) ( arba lygiavertis) 2) Įranga neturi riboti ruošinių gamintojų pasirinkimo (open system) (arba lygiavertis). | Staklių suderinamumas ir funkcijos: 1) suderinamumas su C-type (98–98.5 mm) [nurodyti taip/ne, jei tiekėjas siūlo lygiavertį, nurodyti juos konkrečiai]. 2) Įranga neturi riboti ruošinių gamintojų pasirinkimo (open system) [nurodyti taip/ne, jei tiekėjas siūlo lygiavertį, nurodyti juos konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4 | Įkraunamas ruošinys |  |  |  |
| 4.1. | Išorinis skersmuo | Ne mažiau 98 mm | Įkraunamo ruošinio išorinis skersmuo: [nurodyti konkrečiai] mm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.2. | Aukštis | Ne mažiau 30 mm | Įkraunamo ruošinio aukštis: [nurodyti konkrečiai] mm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.3. | Kaiščio skersmuo | Ne mažiau 3 mm iki ne daugiau 6 mm. | Įkraunamo ruošinio kaiščio skersmuo: [nurodyti konkrečiai] mm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | XYZ ašių darbinio judėjimo greitis | Ne mažiau nei 6–1800 mm / min | XYZ ašių darbinio judėjimo greitis: [nurodyti konkrečiai] mm / min. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Valdymo ir automatizavimo funkcijos | 1) Automatinė įrankių keitimo sistema, užtikrinanti nepertraukiamą darbo procesą, su ne mažiau kaip 10 įrankių pozicijų arba lygiaverčiu funkcionalumu; 2) atlieka mašinos diagnostiką; 3)atlieka automatinį kalibravimą. | Valdymo ir automatizavimo funkcijos: 1) Automatinė įrankių keitimo sistema, užtikrina nepertraukiamą darbo procesą, su ne mažiau kaip 10 įrankių pozicijų arba lygiaverčiu funkcionalumu [nurodyti konkrečiai]; 2) atlieka mašinos diagnostiką [nurodyti taip/ne]; 3)atlieka automatinį kalibravimą [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Nuolatinės srovės variklis | Bešepetis | Nuolatinės srovės variklis: Bešepetis [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Veleno sukimosi greitis | Ne mažiau nei 6000 - 30 000 aps./min. | Veleno sukimosi greitis: [nurodyti konkrečiai] aps./min. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Sukamosios ašies judėjimo kampas |  |  |  |
| 9.1. | A ašies | Ne mažiau 360 º | Sukamosios ašies judėjimo kampas. A ašies: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9.2. | B ašies | Ne mažiau 30 º | Sukamosios ašies judėjimo kampas. B ašies: [nurodyti konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Iš vieno disko galima išfrezuoti ne mažiau 20 restauracijos vienetų | Būtina | Iš vieno disko išfrezuoja ne mažiau 20 restauracijos vienetų [nurodyti konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Bendrieji funkciniai reikalavimai | Įranga turi užtikrinti galimybę gaminti pilnos apimties dantų restauracijas laboratorijoje, įskaitant sudėtingas konstrukcijas. | Bendrieji funkciniai reikalavimai Įranga užtikrina galimybę gaminti pilnos apimties dantų restauracijas laboratorijoje, įskaitant sudėtingas konstrukcijas [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Garantija: [nurodyti konkrečiai]mėn. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |

Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus, kuriais grindžia pasiūlymo atitiktį Techninėje specifikacijoje numatytiems reikalavimams.

8. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK):

Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 3 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūloma prekė atitiks nustatytus reikalavimus.

________________