ENDOSKOPŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti dokumentų vietas (puslapius), kuriose pateikti reikalaujami parametrai (rekomenduojama pastebimai pažymėti, t. y. spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės).

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia preke ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą aptarnauti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą (montavimą, garantinį ir priežiūrą).

5. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

1 p.o.d. Gastroskopas. Pristatymas: Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas, 2 vnt.; Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Gastroskopas (3 vnt.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Vaizdo gastroskopas | Spalvoto vaizdo, HD raiškos | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2. | Apžiūros laukas | Ne mažiau 140º | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3. | Lenkimo kampai: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Aukštyn | Ne mažiau 210º | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3.2. | Žemyn | Ne mažiau 120º | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3.3. | Į kairę | Ne mažiau 120º | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3.4. | Į dešinę | Ne mažiau 120º | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.4. | Įvedamos dalies diametras | Ne daugiau 9,8 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.5. | Kanalo diametras | Ne mažiau 2,8 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.6. | Tiesioginio apiplovimo kanalas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.7. | Darbinis ilgis | Ne mažiau 1050 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.8. | Komplektacija | Standartiniai endoskopo valymo priedai - 1 kompl.; Biopsinės žnyplės: - autoklavuojamos - 2 vnt.; - vienkartinės - 20 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.9. | Suderinamumas | Tinka be papildomų adapterių prie abiejų poliklinikoje naudojamų vaizdo procesorių EPK-1000 ir EPK-i (Pentax) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.10. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | (įrašyti) |  |  |

2 p.o.d. Kolonoskopas. Pristatymas: Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Kolonoskopas (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Endoskopo raiška | Aukšta raiška (HD) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2. | Apžiūros laukas | Ne mažiau 140° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3. | Lenkimo kampai: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Aukštyn | Ne mažiau 180° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3.2. | Žemyn | Ne mažiau 180° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3.3 | Kairėn | Ne mažiau 160° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3.4. | Dešinėn | Ne mažiau 160° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.4. | Įvedamos vamzdelio diametras | Ne daugiau 13,3 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.5. | Kanalo diametras | Ne mažiau 4,0 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.6. | Darbinis ilgis | Ne mažiau 1700 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.7. | Tiesioginis vandens padavimo kanalas (water jet) | Būtinas | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.8. | Suderinamumas | Suderinamas su įstaigoje esančiu Pentax vaizdo procesoriumi EPK | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.9. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | (įrašyti) |  |  |

3 p.o.d. Kolonoskopas. Pristatymas:  Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Kolonoskopas (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3 | Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 180° Žemyn ≥ 180° Kairėn ≥ 160° Dešinėn ≥ 160° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 12,8 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1600 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.9 | Įvedimo vamzdelio savybės | Lankstumo reguliavimo funkcija | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.10 | Suderinamumas | Suderinamas su turimais šviesos šaltiniu (CLV-190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.11. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | (įrašyti) |  |  |