Konkurso sąlygų aprašo

11 priedas

X PIRKIMO DALIS

CHIRURGINĖS KONSOLĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Siūloma konsolė yra ne žemesnė kaip II klasės prietaisas (pagal EU 2017/745 (arba lygiavertį) reglamentą) ir turi atitikti ISO 11197, EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2 (arba lygiaverčius) standartus. Būtinas žymėjimas CE ženklu. Pateikti (kartu su pasiūlymu) galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomos įrangos žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų arba lygiaverčio dokumento), kopijas.

2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono, iš viršaus) kuriuose būtų atvaizduojami konsolės išmatavimais (*.doc, *docx, *.pdf, *.jpeg arba lygiaverčiais formatais).

3. Konsolės pristatymas į įstaigą, instaliavimas (apimantis pritvirtinimą prie lubų, komplektuojamų priedų sumontavimą, išbandymą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

4. Vartotojų apmokymas naudoti įrangą turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

5. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius įrodymus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chirurginė konsolė, 1 vnt. |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Lubinė chirurginė konsolė | Prie lubų montuojama dviejų alkūnių vertikali konsolė | Lubinė chirurginė konsolė – prie lubų montuojama dviejų alkūnių vertikali konsolė : [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Alkūnių ilgiai | 2.1. Pirmos alkūnės ilgis ≥ 500 mm; 2.2. Antros alkūnės ilgis ≥ 500 mm. | Alkūnių ilgiai: 2.1. Pirmos alkūnės ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm; 2.2. Antros alkūnės ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas | ≥ 330° | Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas: [nurodyti konkrečiai] ° | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Konsolių „rankos“ sukimosi ašių skaičius | ≥ 3 | Konsolių „rankos“ sukimosi ašių skaičius: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Konsolės vertikalios kolonos ilgis | ≥ 1000 mm | Konsolės vertikalios kolonos ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių, arba elektropneumatinių stabdžių sistema | Būtina | Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių, arba elektropneumatinių stabdžių sistema: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Maksimali konsolės apkrova | ≥ 200 kg | Maksimali konsolės apkrova: [nurodyti konkrečiai] kg | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi | 8.1. Plotis 430-580 mm ribose; 8.2. Gylis 425-550 mm ribose; 8.3. Su šoniniais bėgeliais. | Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi: 8.1. Plotis [nurodyti konkrečiai] mm ribose; 8.2. Gylis [nurodyti konkrečiai] mm ribose; 8.3. Su šoniniais bėgeliais: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Lentynos medicininei įrangai | 9.1. Plotis 430-580 mm ribose; 9.2. Gylis 425-550 mm ribose; 9.3. Su šoniniais bėgeliais; 9.4. Kiekis – ne mažiau 3 vnt. | Lentynos medicininei įrangai: 9.1. Plotis [nurodyti konkrečiai] mm ribose; 9.2. Gylis [nurodyti konkrečiai] mm ribose; 9.3. Su šoniniais bėgeliais: [nurodyti taip/ne]; 9.4. Kiekis – [nurodyti konkrečiai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Videokameros galvutės laikiklis arba lygiavertė tvirtinimo galimybė | Būtina | Videokameros galvutės laikiklis arba lygiavertė tvirtinimo galimybė: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Konsolėje sumontuotos jungtys | 11.1. Vienfazės elektros rozetės su įtampos indikatoriais sumontuotos konsolės kolonoje – ne mažiau 12 vnt. (230 V ± 10%); 11.2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – ne mažiau 4 vnt.; 11.3. Vakuumo jungtis (DIN standarto) – ne mažiau 2 vnt.; 11.4. CO2 jungtis (DIN standarto) – ne mažiau 2 vnt.; 11.5. Suspausto oro jungtis (DIN standarto, ≥ 4 bar) – ne mažiau 3 vnt.; 11.6. O2 jungtis (DIN standarto) – ne mažiau 1 vnt.; 11.7. SDI arba HDMI vaizdų perdavimo jungtis – ne mažiau 1 vnt.; 11.8. Tinklo jungtis (RJ45 – CAT6) – ne mažiau 2 vnt.; 11.9. Anestezinių dujų šalinimo jungtis (AGSS) – ne mažiau 1 vnt. | Konsolėje sumontuotos jungtys: 11.1. Vienfazės elektros rozetės su įtampos indikatoriais sumontuotos konsolės kolonoje – [nurodyti konkrečiai] vnt. ([nurodyti konkrečiai] V); 11.2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – [nurodyti konkrečiai] vnt.; 11.3. Vakuumo jungtis (DIN standarto) [nurodyti konkrečiai] vnt.; 11.4. CO2 jungtis (DIN standarto) – [nurodyti konkrečiai] vnt.; 11.5. Suspausto oro jungtis (DIN standarto, [nurodyti konkrečiai] bar) – [nurodyti konkrečiai] vnt.; 11.6. O2 jungtis (DIN standarto) – [nurodyti konkrečiai] vnt.; 11.7. SDI arba HDMI vaizdų perdavimo jungtis – [nurodyti konkrečiai] vnt.; 11.8. Tinklo jungtis (RJ45 – CAT6) – [nurodyti konkrečiai] vnt.; 11.9. Anestezinių dujų šalinimo jungtis (AGSS) – [nurodyti konkrečiai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Visos siūlomos medicininių dujų ir vakuumo jungtys turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN | Būtina | Visos siūlomos medicininių dujų ir vakuumo jungtys turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Konsolės galinėje pusėje galima montuoti lentyną arba kitą įrangą | Būtina | Konsolės galinėje pusėje galima montuoti lentyną arba kitą įrangą: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | Būtina | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 15. | Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai | 15.1. Elektros įvadams 15.2. Dujų įvadams | Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai: 15.1. Elektros įvadams: [nurodyti taip/ne]; 15.2. Dujų įvadams: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16. | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti | Būtina | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17. | Konsolių paviršiai padengti antimikrobine danga | Būtina | Konsolių paviršiai padengti antimikrobine danga: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 18. | Stabdžių valdymo rankenos | Montuojamos ant konsolių vertikalių kolonų | Stabdžių valdymo rankenos montuojamos ant konsolių vertikalių kolonų: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 19. | Konsolės valdymas | Visi vienos konsolės alkūnių stabdžiai valdomi ≤ 2 mygtukais | Konsolės valdymas – visi vienos konsolės alkūnių stabdžiai valdomi [nurodyti konkrečiai] mygtuku (-ais) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 20. | Įrangos garantija | ≥ 24 mėn. | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |

Pastaba. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą (ar kitus lygiaverčius įrodymus), kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

6. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

________________________