Konkurso sąlygų aprašo

8 priedas

VII PIRKIMO DALIS

OPERACINIO STALO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius įrodymus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Operacinis stalas, 1 vnt. |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1.1. Mobilus; 1.2. Su ratukais; 1.3. Stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus. | Stalo konstrukcija: 1.1. Mobilus: [nurodyti taip/ne]; 1.2. Su ratukais: [nurodyti taip/ne]; 1.3. Stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus: [nurodyti konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | Elektrohidraulinis arba lygiavertis | Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Didžiausia leistina stalo apkrova | Ne mažiau kaip 250 kg | Didžiausia leistina stalo apkrova: [nurodyti konkrečiai] kg | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Reikalavimai stalviršiui: |  |  |  |
| 4.1. | Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų | 4.1.1. Galvos atrama; 4.1.2. Nugaros atrama; 4.1.3. Sėdmenų atrama; 4.1.4. Dviejų dalių kojų atrama. | Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų: 4.1.1. Galvos atrama: [nurodyti taip/ne]; 4.1.2. Nugaros atrama: [nurodyti taip/ne]; 4.1.3. Sėdmenų atrama: [nurodyti taip/ne]; 4.1.4. Dviejų dalių kojų atrama: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.2. | Kojų atramos | 4.2.1. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama; 4.2.2. Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos be sraigtų, užveržimo rankenų arba lygiaverčių tvirtinimo elementų | Kojų atramos: 4.2.1. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama: [nurodyti taip/ne] 4.2.2. Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos be sraigtų, užveržimo rankenų arba lygiaverčių tvirtinimo elementų: [nurodyti konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.3. | Galvos atramos sekcija | Nuimama | Galvos atramos sekcija: nuimama [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.4. | Laidumas rentgeno spinduliams | Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams | Laidumas rentgeno spinduliams – stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.5. | Priedų tvirtinimo bėgeliai | Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti | Priedų tvirtinimo bėgeliai – prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.6. | Gabaritiniai matmenys | 4.6.1. Ilgis (be papildomų priedų) ne mažiau kaip 2050 mm; 4.6.2. Plotis (be šoninių bėgelių) ne mažiau kaip 50 cm. | Gabaritiniai matmenys: 4.6.1. Ilgis (be papildomų priedų) [nurodyti konkrečiai] mm; 4.6.2. Plotis (be šoninių bėgelių) [nurodyti konkrečiai] cm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Čiužinys | 5.1. Čiužinio storis ≥ 60 mm; 5.2. Pralaidus rentgeno spinduliams; 5.3. Fiksuotas prie stalviršio; 5.4. Su antipraguliniu efektu. | Čiužinys: 5.1. Čiužinio storis [nurodyti konkrečiai] mm; 5.2. Pralaidus rentgeno spinduliams: [nurodyti taip/ne]; 5.3. Fiksuotas prie stalviršio: [nurodyti taip/ne]; 5.4. Su antipraguliniu efektu: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |  |
| 6.1. | Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 25° | Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas: [nurodyti konkrečiai] ° | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.2. | Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 25° | Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas: [nurodyti konkrečiai] ° |  |
| 6.3. | Motorizuotas lateralinio pasvirimo reguliavimas | Ribose ne siauresnėse kaip nuo –20° iki +20° | Motorizuotas lateralinio pasvirimo reguliavimas – ribose nuo [nurodyti konkrečiai] ° iki [nurodyti konkrečiai] ° | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.4. | Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas | Ribose ne siauresnėse kaip nuo ≥ 680 mm iki ≥ 980 mm | Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas – ribose nuo [nurodyti konkrečiai] mm iki [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.5. | Motorizuotas nugarinės sekcijos kampo reguliavimas | Ribose ne siauresnėse kaip nuo ≥ –40° iki ≥ +80° | Motorizuotas nugarinės sekcijos kampo reguliavimas – ribose nuo [nurodyti konkrečiai] ° iki [nurodyti konkrečiai] ° | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.6. | Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimas | Ribose ne siauresnėse kaip nuo ≥ – 90° iki ≥ + 25° | Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimas – ribose nuo [nurodyti konkrečiai] ° iki [nurodyti konkrečiai] ° | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.7. | Galvinės dalies reguliavimas | Ribose ne siauresnėse kaip nuo ≥ – 50° iki ≥ + 45° | Galvinės dalies reguliavimas – ribose nuo [nurodyti konkrečiai] ° iki [nurodyti konkrečiai] ° | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.8. | Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas | ≥ 220° | Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas: [nurodyti konkrečiai] ° | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.9. | Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas | ≥ 105° | Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas: [nurodyti konkrečiai] ° | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.10. | Nulinė „0“ padėtis | Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija | Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Motorizuotų operacinio stalo funkcijų valdymas | Laidiniu stalo valdymo pultu | Motorizuotų operacinio stalo funkcijų valdymas – [nurodyti konkrečiai] stalo valdymo pultu; | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Operacinio stalo priedų komplektas | Priedai turi konstrukcinius elementus, skirtus juos tvirtinti prie operacinio stalo | Operacinio stalo priedų komplektas – priedai turi konstrukcinius elementus, skirtus juos tvirtinti prie operacinio stalo: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.1. | Atramos rankai | 8.1.1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 8.1.2. Su rankos fiksavimo diržais; 8.1.3. Reguliuojamo aukščio; 8.1.4. Atramos išmatavimai: ilgis ≥ 580 mm, plotis ≥ 150 mm 8.1.5. Kiekis – ne mažiau 2 vnt. | Atramos rankai: 8.1.1. Tvirtinamos prie operacinio stalo: [nurodyti taip/ne]; 8.1.2. Su rankos fiksavimo diržais: [nurodyti taip/ne]; 8.1.3. Reguliuojamo aukščio: [nurodyti taip/ne]; 8.1.4. Atramos išmatavimai: ilgis [nurodyti konkrečiai] mm, plotis [nurodyti konkrečiai] mm; 8.1.5. Kiekis – [nurodyti konkrečiai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.2. | Lankas anesteziologo zonos atskyrimui | L formos | Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – L formos: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.3. | Diržas | Ligonio fiksavimui prie operacinio stalo | Diržas – ligonio fiksavimui prie operacinio stalo: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.4. | Galvos atrama / paminkštinimas | 8.4.1. Gelinis arba lygiavertės medžiagos; 8.4.2. Žiedo arba pasagos formos. | Galvos atrama / paminkštinimas: 8.4.1. Gelinis: [nurodyti taip/ne] arba [nurodyti konkrečiai]; 8.4.2. Žiedo: [nurodyti taip/ne] arba [nurodyti konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.5. | Kojų atramos (pora) | 8.5.1. Gopel tipo arba lygiavertis; 8.5.2. Su kojų fiksavimo diržais. | Kojų atramos (pora): 8.5.1. Gopel tipo: [nurodyti taip/ne] arba [nurodyti konkrečiai]; 8.5.2. Su kojų fiksavimo diržais: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.6. | Šoninės atramos | 8.6.1. Šoninės kūno atramos, skirtos atremti ant šono paguldytą pacientą iš priekio ir iš nugaros; 8.6.2. Reguliuojamo aukščio ir atstumo iki paciento. 8.6.3.Kiekis – 2 vnt. | Šoninės atramos: 8.6.1. Šoninės kūno atramos, skirtos atremti ant šono paguldytą pacientą iš priekio ir iš nugaros: [nurodyti taip/ne]; 8.6.2. Reguliuojamo aukščio ir atstumo iki paciento: [nurodyti taip/ne]. 8.6.3. Kiekis: [nurodyti konkrečiai] vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.7. | Rankos atrama (1 vnt.) | 8.7.1. Skirta naudoti pacientui, esant gulimoje šoninėje padėtyje; 8.7.2. Reguliuojamo aukščio ir pasukimo kampo; 8.7.3. Ilgis ≥ 380 mm; 8.7.4. Komplektuojama su rankos tvirtinimo diržais. | Rankos atrama (1 vnt.): 8.7.1. Skirta naudoti pacientui, esant gulimoje šoninėje padėtyje: [nurodyti taip/ne]; 8.7.2. Reguliuojamo aukščio ir pasukimo kampo: [nurodyti taip/ne]; 8.7.3. Ilgis [nurodyti konkrečiai] mm; 8.7.4. Komplektuojama su rankos tvirtinimo diržais: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.8. | Ortopedinis priedas atlikti peties operacijas | 8.8.1. Skirtas atlikti artroskopines peties operacijas, kai pacientas sėdimoje padėtyje; 8.8.2. Priedas su paciento galvą fiksuojančiu „šalmu“. | Ortopedinis priedas atlikti peties operacijas: 8.8.1. Skirtas atlikti artroskopines peties operacijas, kai pacientas sėdimoje padėtyje: [nurodyti taip/ne] 8.8.2. Priedas su paciento galvą fiksuojančiu „šalmu“: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.9. | Ortopedinis priedas atlikti kelio operacijas | Kojos fiksavimo priedas kelio artroskopinėms operacijoms | Ortopedinis priedas atlikti kelio operacijas: kojos fiksavimo priedas kelio artroskopinėms operacijoms: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.10. | Stalas rankos operacijoms | 8.10.1. Tvirtinamas prie stalo šoninių bėgelių iš abiejų pusių; 8.10.2. Papildoma atrama. | Stalas rankos operacijoms: 8.10.1. Tvirtinamas prie stalo šoninių bėgelių iš abiejų pusių: [nurodyti taip/ne]; 8.10.2. Papildoma atrama: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.11. | Stalo valdymo pultelis (1 vnt.) | Laidinis | Stalo valdymo pultelis (1 vnt.) – laidinis: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Maitinimo šaltinis | 9.1. Iš 230 V, 50Hz elektros tinklas; 9.2. Įkraunamas akumuliatorius. Pilnai įkrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ≥ 35 operacijos arba ne mažiau kaip 5 dienos | Maitinimo šaltinis: 9.1. Iš 230 V, 50Hz elektros tinklas: [nurodyti taip/ne] 9.2. Įkraunamas akumuliatorius. Pilnai įkrauto akumuliatoriaus veikimo laikas [nurodyti konkrečiai] operacijos arba [nurodyti konkrečiai] dienos | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui | Valymas ir dezinfekcija – paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |

Pastaba. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą (ar kitus lygiaverčius įrodymus), kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

________________________