Konkurso sąlygų aprašo

9 priedas

VIII PIRKIMO DALIS

OPERACINIO ŠVIESTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius įrodymus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bešešėlinės technologijos operacinis šviestuvas, 1 vnt. |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Dviejų modulių lubinio tvirtinimo bešešėlinės technologijos operacinis šviestuvas | Būtina | Dviejų modulių lubinio tvirtinimo bešešėlinės technologijos operacinis šviestuvas: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Šviesos šaltinis | LED tipo | Šviesos šaltinis – LED tipo: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Šviestuvo kupolo konstrukcija | 3.1. Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame „kupole“ arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“; 3.2. Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai); 3.3. Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui arba reflektoriniai moduliai su integruotais LED diodais. | Šviestuvo kupolo konstrukcija: 3.1. Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame „kupole“ arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“: [nurodyti konkrečiai]; 3.2. Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai): [nurodyti taip/ne]; 3.3. Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui arba reflektoriniai moduliai su integruotais LED diodais: [nurodyti konkrečiai]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Šviestuvo generuojamas maksimalus šviesos intensyvumas (abiejų modulių) | ≥ 160 000 lux | Šviestuvo generuojamas maksimalus šviesos intensyvumas (abiejų modulių): [nurodyti konkrečiai] lux | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) | Reguliuojama diapazone nuo ne mažiau nei 3600 iki ne mažiau nei 5000 K (ne siauresniame už nurodytą diapazoną) | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) – reguliuojama diapazone nuo [nurodyti konkrečiai] K | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 20 %) (kiekvieno modulio) | ≥ 1200 mm | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 20 %) (kiekvieno modulio): [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60 %) (kiekvieno modulio) | ≥ 600 mm | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60 %) (kiekvieno modulio): [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) | ≥ 97 | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio): [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) | Nuo 100 % (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 20 % | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio): nuo 100 % (maksimalios apšvietos vertės) iki [nurodyti konkrečiai] % | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio) | Būtinas | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio): [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Reguliuojamas šviesos lauko diametras (kiekvieno modulio) | 11.1. Minimalus diametras 16± 2 cm; 11.3. Maksimalus diametras 30 ± 2 cm. | Reguliuojamas šviesos lauko diametras (kiekvieno modulio): 11.1. Minimalus diametras: [nurodyti konkrečiai] cm; 11.3. Maksimalus diametras: [nurodyti konkrečiai] cm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Lempos rankena: | 12.1. sumontuota lempos kupolo centre; 12.2. Su keičiamomis, plastikinėmis apsaugomis (steriliam lempos skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimui, intensyvumo ir šviesos lauko diametro reguliavimui); 12.3. Komplekte su operacine lempa pristatomos ≥ 6 vnt. sterilizuojamų rankenėlių. | Lempos rankena: 12.1. sumontuota lempos kupolo centre: [nurodyti taip/ne]; 12.2. Su keičiamomis: [nurodyti taip/ne], plastikinėmis apsaugomis (steriliam lempos skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimui, intensyvumo ir šviesos lauko diametro reguliavimui): [nurodyti taip/ne]; 12.3. Komplekte su operacine lempa pristatomos: [nurodyti konkrečiai] vnt. sterilizuojamų rankenėlių. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Šviestuvo valdymo pultas | Pulto funkcijos: - įjungti/išjungti; - šviesos intensyvumo reguliavimas; - endoskopinio apšvietimo įjungimas; - operacinio lauko apšvietimo diametro nustatymas; - spalvinės apšvietimo temperatūros nustatymas. | Šviestuvo valdymo pultas funkcijos: - įjungti/išjungti: [nurodyti taip/ne]; - šviesos intensyvumo reguliavimas: [nurodyti taip/ne]; - endoskopinio apšvietimo įjungimas: [nurodyti taip/ne]; - operacinio lauko apšvietimo diametro nustatymas: [nurodyti taip/ne]; - spalvinės apšvietimo temperatūros nustatymas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14. | Operacinio šviestuvo tvirtinimas | Turi būti su jo tvirtinimui prie lubų optimaliai parinktais konstrukciniais elementais pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį | Operacinio šviestuvo tvirtinimas turi būti su jo tvirtinimui prie lubų optimaliai parinktais konstrukciniais elementais pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 15. | Šviestuvo moduliai | Alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų | Šviestuvo moduliai alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16. | Šviestuvo moduliai | 16.1. Tvirtinami naudojant ne mažiau 2 dalių (alkūnių) svirtį; 16.2. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią šarnyro ašį ne mažesniame kaip 360º diapazone. | Šviestuvo moduliai: 16.1. Tvirtinami naudojant [nurodyti konkrečiai] dalių (alkūnių) svirtį; 16.2. Alkūnės sujungtos su [nurodyti konkrečiai] šarnyrinėmis jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią šarnyro ašį ne mažesniame kaip 360º diapazone: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17. | Pirmos su centrine vertikalia kolona sujungtos alkūnės, prie kurių tvirtinasi šviestuvų moduliai aplink centrinę kolonos ašį | Turi rotuoti ne mažiau kaip 360° | Pirmos su centrine vertikalia kolona sujungtos alkūnės, prie kurių tvirtinasi šviestuvų moduliai aplink centrinę kolonos ašį – turi rotuoti ne mažiau kaip 360°:[nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 18. | Šviesos šaltinių tarnavimo laikas | ≥ 60 000 val. | Šviesos šaltinių tarnavimo laikas: [nurodyti konkrečiai] val. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 19. | Šviestuvo kupolo apsaugos klasė | ≥ IP54 | Šviestuvo kupolo apsaugos klasė: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 20. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |

Pastaba. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą (ar kitus lygiaverčius įrodymus), kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

________________________