Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

MOBILAUS SKAITMENINIO RENTGENO APARATO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.

- Prekė turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

- Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti Konkurso sąlygų aprašo 36.5 p. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).

- Mobiliam skaitmeniniam rentgeno aparatui taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas ir apie prevencinius veiksmus (jei tokių būna imtis) informuoja Perkančiąją organizaciją. Taip pat atlieka kokybės kontrolės matavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį Perkančiajai organizacijai teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: yra/nėra, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili rentgeno sistema |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 1.1. | Reikalavimai mobiliai rentgeno sistemai: | - Elektros maitinimas iš vidinių baterijų; - Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba.; - Automatinis stabdžių aktyvavimas susidūrus su kliūtimi; - Sistema valdoma bei manevruojama rankenos su talpiniu jutikliu pagalba; | - Elektros maitinimas iš vidinių baterijų – įrašyti (yra/nėra). - Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba – įrašyti (yra/nėra). - Automatinis stabdžių aktyvavimas susidūrus su kliūtimi – įrašyti (yra/nėra). - Sistema valdoma bei manevruojama rankenos su talpiniu jutikliu pagalba – įrašyti (yra/nėra). | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 3. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 4. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Aukšto dažnio generatorius |  |  |  |
| 2.1 | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 kV iki 150 kV | Įrašyti įtampos diapazoną nuo ..... kV iki ..... kV | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.2 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0,1 mAs iki 500 mAs | Įrašyti srovės ir laiko sandaugos diapazoną nuo ..... mAs iki ..... mAs | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.3 | Maksimali galia | ≥ 40 kW | Įrašyti maksimalią galią ..... kW | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.4 | Anatominės programos | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |  |  |
| 3.1 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 | Įrašyti židinio dėmių kiekį ...... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.2 | Besisukantis anodas | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.3 | Maksimali srovė | ≥ 450 mA | Įrašyti maksimalią srovę ..... mA | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.4. | Rentgeno vamzdžio konstrukcija | Monobloko tipo arba lygiavertis rentgeno vamzdis | Įrašyti rentgeno vamzdžio konstrukcijos tipą ............................ | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.5. | Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T2) | - Anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU; - Rentgeno vamzdžio gaubės šiluminė talpa ≥ 650 kHU. | 1. Įrašyti Anodo šiluminę talpą ..... kHU; 2. Įrašyti Rentgeno vamzdžio gaubės šiluminę talpą ...... kHU. | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.6. | Rentgeno vamzdyje integruotas valdymo ekranas | ≥ 7 colių įstrižainės | Įrašyti rentgeno vamzdyje integruoto valdymo ekrano įstrižainės dydį ....... coliai | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.7. | Rentgeno vamzdyje integruoto ekrano funkcionalumas | - Paciento duomenų rodymas; - Ekspozicijos parametrų nustatymas parenkant įtampos (kV) ir srovės bei laiko sandaugos (mAs) vertes; - Židinio taško dydžio nustatymas; - Filtro nustatymas; - Sistemos (aparato) ir detektoriaus baterijų būklės rodymas. | 1. Paciento duomenų rodymas – įrašyti (yra/nėra). 2. Ekspozicijos parametrų nustatymas parenkant įtampos (kV) ir srovės bei laiko sandaugos (mAs) vertes – įrašyti (yra/nėra). 3. Židinio taško dydžio nustatymas – įrašyti (yra/nėra). 4. Filtro nustatymas – įrašyti (yra/nėra). 5. Sistemos (aparato) ir detektoriaus baterijų būklės rodymas – įrašyti (yra/nėra). | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 3. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 4. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 5. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.8. | Mažiausia ekspozicijos trukmė | ≤ 1 ms. | Įrašyti mažiausią ekspozicijos trukmę ..... ms | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.9. | Ekspozicijos paleidimas | - Komplekte su aparatu pateikiamu laidiniu jungikliu; - Komplekte su aparatu pateikiamu nuotolinio (belaidžio) valdymo pulteliu, turinčiu kolimatoriaus šviesos įjungimo/išjungimo funkciją. | 1. Komplekte su aparatu pateikiamu laidiniu jungikliu – įrašyti (yra/nėra). 2. Komplekte su aparatu pateikiamu nuotolinio (belaidžio) valdymo pulteliu, turinčiu kolimatoriaus šviesos įjungimo/išjungimo funkciją – įrašyti (yra/nėra). | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |  |  |
| 4.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | po ≥ 90o į abi puses nuo prietaiso pažymėtos padėties (perkančioji organizacija tinkamu žymėjimu laikys ir žymėjimą ≥ ± 90o) | Įrašyti kolimatoriaus pasukimo kampą aplink savo ašį po ......o į abi puses nuo prietaiso pažymėtos padėties | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.2. | Kolimatoriaus filtrų nustatymas pagal anatomines programas | Automatinis | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.3 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.4. | Kolimatoriaus šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis | Įrašyti kolimatoriaus šviesos šaltinio rūšį ................................. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.5. | Lapelių valdymas ir šviesos įjungimas / išjungimas | Kolimatoriaus priekyje | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija |  |  |  |
| 5.1 | Rentgeno vamzdį laikančio laikiklio tipas | Teleskopinė kolona | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.2 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≥ 2000 mm | Įrašyti maksimalų atstumą nuo grindų iki fokuso ............. mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.3 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T3) | ≤ 675 mm | Įrašyti minimalų atstumą nuo grindų iki fokuso .............. mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.4 | Kolonos pasukimas kampu apie vertikalią ašį | po ≥ 315o į abi puses nuo aparato transportavimo padėties (perkančioji organizacija tinkamu žymėjimu laikys ir žymėjimą ≥ ± 315o) | Įrašyti kolonos pasukimo kampą apie vertikalią ašį po ......... o į abi puses nuo aparato transportavimo padėties | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį | po ≥ 180o į abi puses nuo prietaiso pažymėtos padėties (perkančioji organizacija tinkamu žymėjimu laikys ir žymėjimą ≥ ± 180o) | Įrašyti rentgeno vamzdžio pasukimą kampu apie horizontalią ašį po ........ o nuo prietaiso pažymėtos padėties | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ≥ 110o | Įrašyti rentgeno vamzdžio pavertimą kampu ≥ ..... o | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.7 | Sistemos plotis | ≤ 576 mm | Įrašyti sistemos plotį .......... mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.8 | Sistemos aukštis | ≤ 1400 mm | Įrašyti sistemos aukštį .......... mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.9. | Sistemos ilgis | ≤ 1300 mm | Įrašyti sistemos ilgį ............ mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (1 vnt.) |  |  |  |
| 6.1 | Scintiliatoriaus tipas | Csl (Cesium iodide) | Įrašyti scintiliatoriaus tipą........................ | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.2 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis. Atitinkantis WiFi standartą IEEE 802.11 a, b, g, n arba lygiavertis | Įrašyti ryšį su technologo darbo vieta. Belaidis (įrašyti yra/nėra). Atitinkantis WiFi standartą IEEE 802.11 a, b, g, n arba lygiavertis (įrašyti yra/nėra arba nurodyti lygiavertį). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.3 | Pikselio dydis (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T1) | ≤ 148 µm | Įrašyti pikselio dydis ........ µm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.4 | Maksimali detektoriaus apkrova | ≥ 300 kg | Įrašyti maksimalią detektoriaus apkrovą ...... kg | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.5 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas DQE prie 1 lp/mm | ≥ 50 % | Įrašyti Detektoriaus kvantinis efektyvumas DQE prie 1 lp/mm ........ % | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.6 | Automatinis baterijos krovimas sistemoje integruotame detektoriaus arba detektoriaus baterijos dėkle | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.7 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (340 x 420) mm | Įrašyti detektoriaus jautrios zonos dydį ................. mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.8 | Įranga detektoriaus kokybės užtikrinimo procedūrai atlikti | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.9 | Detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė | ≥ IP57 arba lygiavertė | Įrašyti detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasę.................................. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.10 | Detektoriaus su baterija svoris | ≤ 2.8 kg | Įrašyti detektoriaus su baterija svorį ......... kg | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.11 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bitų | Įrašyti pilkumo skalės gylį ................. bitai | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.12. | Smūgio jutiklis | Detektorius turi integruotą smūgio jutiklį | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.13. | Maksimalus ekspozicijų skaičius, atliekamas su pilnai pakrauta detektoriaus baterija | ≥ 500 | Įrašyti maksimalų ekspozicijų skaičių, atliekamą su pilnai pakrauta detektoriaus baterija ......................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. Technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga)* |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 7.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.4. | Vaizdo priartinimo funkcija | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.5. | Anotacijų ir žymeklių naudojimas | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.6 | Vaizdų apdorojimo programinė įranga: triukšmo ir artefaktų mažinimas, kontrasto harmonizavimas, anatominių struktūrų vaizdavimo optimizavimas priklausomai nuo tiriamos srities, vaizdo parametrų konfigūravimas ir išsaugojimas | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.7 | Virtualaus rentgenografinio tinklelio funkcija | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.8 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist arba lygiavertė funkcija) | Būtina | Įrašyti (yra/nėra arba nurodyti lygiavertę). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.9 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.10 | Apšvitos dozės pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.11 | Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą | Laidinis ir belaidis (Ethernet ir Wi-Fi) | Duomenų perdavimo į ligoninės kompiuterinį tinklą - Laidinis ir belaidis (Ethernet ir Wi-Fi) įrašyti (atitinka/ neatitinka). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.12 | Technologo darbo vietos spalvotas monitorius su lietimui jautriu ekranu | Ekrano įstrižainė ≥ 21.5" | Įrašyti technologo darbo vietos spalvoto monitorius su lietimui jautriu ekranu ekrano įstrižainės dydį ........... " | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.13 | Prie sistemos prisijungiama naudojant RFID kortelę arba lygiavertę. | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | Būtina | Įrašyti (yra/nėra). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėn. | Įrašyti garantijos terminą ....................mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |

*Pastaba. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. 1 p. ir 47 straipsnio 9 dalies nuostatomis, pirkimo objekto sudėtiniam elementui – medicinos programinės įrangos paketui (BVPŽ kodas 48180000-3), nurodytam šios techninės specifikacijos 7 punkte, taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai. Atitiktį patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo). Atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 6 ir 7 prieduose.

6. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

________________________