STACIONARIŲ ORO KOKYBĖS TYRIMŲ STOČIŲ ĮRENGIMO, PRIEŽIŪROS BEI DUOMENŲ PERDAVIMO IR MOKYMŲ, SKIRTŲ APTARNAUJANČIAM PERSONALUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – tarpusavyje nepriklausomos automatinės stacionarios aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių sistemos (toliau – Sistema), skirtos nepertraukiamai lauko sąlygomis matuoti parametrus, nurodytus lentelėje Nr. 1 koncentracijas aplinkos ore, kaupti, analizuoti, saugoti ir perduoti matavimo duomenis. Sistemos turi veikti kaip atskiros fizinės matavimo stotelės, tačiau naudoti bendrą duomenų kaupimo ir vizualizavimo platformą. Sistemos renkamų duomenų teikimas užtikrinamas 60 mėn. laikotarpiui.

- Sistema perkama ne oficialiam valstybinio aplinkos oro monitoringo vykdymui pagal Direktyvos 2008/50/EB II ir III priedų reikalavimus, o skirta indikaciniams (orientaciniams) matavimams atlikti, vadovaujantis Direktyvos 2008/50/EB V priedo nuostatomis dėl „indicative measurements“. Matavimo įrangai nėra keliami reikalavimai atitikti LST EN 16450 ar kitų Direktyvos 2008/50/EB referencinių matavimo metodų standartų.

2.1. Sistema apima:

    - Automatizuotą aplinkos oro parametrų ir triukšmo matavimą (24/7 rėžimu);

    - Matavimo duomenų sisteminį rinkimą, apdorojimą, kaupimą, saugojimą ir perdavimą;

    - Duomenų atvaizdavimą (lietuvių kalba) realiu laiku per internetinę programinę platformą;

    - Galimybę peržiūrėti istorinius duomenis, atlikti analizę ir eksportuoti duomenis įvairiais formatais;

2.2. Tiekėjas ne mažiau nei 2 (du)  perkančiosios organizacijos specialistus privalo apmokyti dirbti su Sistema. Mokymai apima Sistemos kasdienę eksploataciją, Sistemos patikrinimus, programinės įrangos ir duomenų valdymo naudojimą. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 16 val.

3. Sistemos tiriamų parametrų apimtis ir įrengimas. Sistema sumontuojamos per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sistemos įrengimo vietose perkančioji organizacija (toliau – Savivaldybė) užtikrins ~230V elektros energijos tiekimo prieigą Sistemos veikimui. Sistema turi būti pritaikyta montuoti ant stulpo, užtikrinant saugų tvirtinimą ir eksploatavimą lauko sąlygomis.

3.1. Sistemos matavimo parametrų kiekis:

Lentelė 1 Oro kokybės ir aplinkos parametrų matavimo apimtis pagal matavimo taškus.

| Parametrai | Matavimo taškų skaičius |
| --- | --- |
| KD2,5 ir KD10, NO2, O3, SO2, Meteorologiniai duomenys | 6 taškai |
| CO | 4 taškai |
| Triukšmo matavimas | 3 taškai |
| NO, H2S, NH3 | 2 taškai |
| CH4 | 1 taškas |

3.2. KD₂,₅ ir KD₁₀ matavimui turi būti naudojami optiniai lazerinio išsklaidytos šviesos (light scattering) arba lygiaverčiai metodai, skirti stacionariam aplinkos oro monitoringui.
Siūlomi jutikliai turi būti patvirtinti realiomis aplinkos sąlygomis ir turėti dokumentuotą koreliaciją su referenciniu ar lygiaverčiu metodu (ne mažesnę nei 0,9). Dujinių teršalų (CO, NO, NO₂, O₃, SO₂, H₂S, NH₃, CH₄) matavimui turi būti naudojami elektrocheminiai, NDIR, UV ar lygiaverčiai pramoninio / aplinkos monitoringo klasės jutikliai. Koreliacijos paklaida neturi viršyti 25% esant tipinėms aplinkos sąlygoms.

3.3. Sistemos įrengimo vietos. Sistema montavimo preliminarios vietos:

3.3.1. Semeliškės, Bažnyčios g. (vieta tikslinama prieš instaliuojant) - KD2,5, KD10, NO2, O3, CO, SO2; meteorologiniai duomenys;

3.3.2. Elektrėnai, Elektrinės g. (vieta tikslinama) - KD2,5, KD10, NO2, NO, O3, CO, SO2; meteorologiniai, triukšmo duomenys;

3.3.3. Elektrėnai, Sabališkių g. (vieta tikslinama) - KD2,5, KD10, NO2, O3, CO, SO2; meteorologiniai, triukšmo duomenys;

3.3.4. Vievis, Ežero g., (vieta tikslinama) - KD2,5, KD10, NO2, NO, O3, CO, SO2; meteorologiniai, triukšmo duomenys;

3.3.5.Alesninkai, Vievio sen. (vieta tikslinama) - KD2,5, KD10, NO2, O3, SO2, H2S, NH3, CH4, meteorologiniai duomenys.

3.3.6. Kazokiškės, Mokyklos g. (vieta tikslinama) - KD2,5, KD10, NO2, O3, SO2, H2S, NH3, meteorologiniai duomenys.

3.4. Įrengiant sistemas rekomenduojama atsižvelgti į bendruosius matavimo stoties įrengimo reikalavimus:

- ėminių įsiurbimo angos aukštis 1,5–4 m nuo žemės paviršiaus;

- ėmikliai įrengiami bent 25 m atstumu nuo didelių sankryžų pakraščio ir ne didesniu nei 10 m atstumu nuo kelkraščio;

- laisvas oro srautas ≥180°–270°;

- ėmikliai įrengiami ne per arti pavienio taršos šaltinio.

4. Sistemos garantinė priežiūra. Privalomas Sistemos garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai nuo Sistemos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Pagal šį pirkimą Tiekėjas turi suteikti po garantinę priežiūrą, matavimų jutiklių, duomenų rinkimo, kaupimo ir teikimo licencijų atnaujinimą dar 24 mėn., kad bendra Sistemos tarnavimo trukmė būtų ne trumpesnė kaip 60 mėn.

5. Tiekėjo atsakomybės. Tiekėjas atsakingas už pilną Sistemos pristatymą, įrengimą, paleidimą ir gaunamų oro kokybės duomenų rinkimą, kaupimą, saugojimą, siuntimą, viešinimą ir grafinį vizualizavimą. Sistema turi veikti pilnai autonomiškai, be poreikio pastatams ar šildomoms patalpoms. Sukaupti duomenys pasibaigus sutarčiai ar po garantinio laikotarpio lieka Savivaldybės nuosavybe (užtikrinama galimybė Sistema naudotis be papildomų licencinių mokesčių, užtikrinama galimybė persikelti sukauptus ir gaunamus duomenis). Visi iš Sistemos gauti duomenys nuo jų sukūrimo momento yra Savivaldybės nuosavybė.

5.1. Taip pat Tiekėjas yra visiškai atsakingas už Sistemos veikimą, jutiklių periodinę patikrą, keitimą, kalibravimą ir techninę priežiūrą, ryšio užtikrinimą; programinės įrangos veikimą ir atnaujinimus; nepertraukiamą duomenų teikimą. Jutiklių tarnavimo laikas turi būti suderinamas su sutarties laikotarpiu, o jų keitimas turi būti įtrauktas į kainą.

6. Bendrieji reikalavimai duomenų rinkimui, laikymui, siuntimui ir kokybei

6.1. Duomenų perdavimas turi būti vykdomas naudojant LTE/4G/5G arba lygiavertį ryšį, su automatinio perdavimo į debesijos platformą funkcija. Įrenginys turi turėti vietinę duomenų kaupimo (buffering) funkciją, užtikrinančią ne mažiau kaip 7 kalendorinių dienų visų matuojamų parametrų duomenų saugojimą nutrūkus ryšiui, su automatiniu duomenų perdavimu atkūrus ryšį. Duomenys iš Sistemos turi būti siunčiami ir kaupiami tiekėjo serveryje. Serverio vieta Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami Lietuvos Respublikoje.

6.2. Tiekėjas turi sudaryti galimybę automatiškai, be rankinio įsikišimo, nustatytu periodiškumu eksportuoti (atsisiųsti) duomenis iš Sistemos plačiai naudojamu atviru formatu (pvz., CSV, JSON, XML ar lygiaverčiu formatu), užtikrinant duomenų vientisumą ir pilnumą. Platformoje turi būti aiškiai atskiriami preliminarūs, patvirtinti (po automatinio QC / filtravimo) ir galimai klaidingi (viršijus sensoriaus ribas, kalibravimo metu ir pan.) duomenys (pvz., dėl techninio gedimo ar kalibravimo laikotarpio).

6.3. Duomenys iš Sistemos turi būti atvaizduojami nuorodoje, kuri talpinama Savivaldybės svetainėje www.elektrenai.lt. Duomenų viešinimas Savivaldybės svetainėje turi būti užtikrintas visą Sistemos garantinį laikotarpį.

6.4. Užsakovui tiekėjas turi suteikti naudotojo roles, kad esant poreikiui Užsakovo specialistai galėtų parsisiųsti ataskaitas, eksportuoti duomenis, keisti rodymo parametrus, administruoti viešą Sistemų informaciją, atnaujinti ribinių verčių parodymus bei kitą svarbią gyventojams viešinamą informaciją.

6.5. Paspaudus nuorodą turi būti pateikiamas interaktyvus Elektrėnų žemėlapis su Sistemų vieta, nurodomas naudojamos įrangos tipas, pateikiamas aplinkos oro užterštumo lygis, data, laikas.

6.6. Techniniai reikalavimai pateikti lentelėje Nr. 2. Žemiau pateikti reikalavimai nurodo reikalavimus parametrų matavimo rezultatams ir duomenų kokybei; konkretūs techniniai sprendimai, jutiklių tipai ir matavimo metodai parenkami tiekėjo atsakomybe.

Lentelė 2. Reikalavimai matavimo rezultatams ir duomenų kokybei

| Eil.Nr. | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Kietosios dalelės KD₂,₅ ir KD₁₀ Tiekėjas turi užtikrinti: - nepertraukiamą KD₂,₅ ir KD₁₀ koncentracijų matavimo duomenų teikimą (24/7); - matavimo duomenų atnaujinimą ne rečiau kaip kas 1 minutę; - duomenų pateikimą µg/m³ vienetais; - koncentracijos matavimo vidutinė 24 val. diapozono vertė – nuo 0 μg/m3 iki 1 000 μg/m3; - duomenų (lietuvių kalba) prieinamumą realiu laiku per platformą; - duomenų koregavimą / filtravimą pagal aplinkos sąlygas (pvz., drėgmės įtaką), jei taikoma tiekėjo sprendimu. Matavimo metodas grįstas optiniu ar lygiaverčiu jutikliu. |
| 2. | Dujinių teršalų duomenys Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą šių teršalų koncentracijų duomenų teikimą pagal paslaugos apimtį: - NO₂, O₃, CO, SO₂, NO, H₂S, NH₃, CH₄. Reikalavimai: - duomenys pateikiami atitinkamais matavimo vienetais (ppb, ppm); - matavimo diapazonai turi būti pakankami aplinkos oro indikatyviniams matavimams; - duomenų atnaujinimas – ne rečiau kaip kas 1 minutę; - duomenų archyvavimas visam sutarties laikotarpiui. |
| 3. | Meteorologiniai parametrai Tiekėjas turi užtikrinti šių parametrų duomenų teikimą: - Temperatūrą (–25…+50 °C) - Santykinę drėgmę (0–100 %) - Atmosferos slėgį (300–1100 hPa) - (jei taikoma) vėjo greitis, vėjo kryptis. Duomenys pateikiami realiu laiku; Naudojami indikatyviniams aplinkos oro vertinimams tinkami matavimo sprendimai. |
| 4. | Duomenų perdavimas, platforma ir vizualizacija 4.1. Visi matavimo duomenys turi būti automatiškai perduodami į tiekėjo pateikiamą debesijos platformą, kurią savivaldybė gali pasiekti per interneto naršyklę. Suderinamumas su REST API, galimybė GIS integracijai. 4.2. Platforma privalo užtikrinti šias funkcijas: - realaus laiko matavimų atvaizdavimas, - interaktyvus žemėlapis su stoties vieta ir matavimais, - 1 min., 1 val. ir 24 val. vidurkių skaičiavimas, - istorinių duomenų peržiūra ir analizė, - duomenų eksportas į CSV, XLSX, JSON ar lygiaverčius formatus, - automatiniai perspėjimai (pagal pasirinktas ribas), - Realaus laiko atnaujinimas kas ≤ 5 minutės, - Duomenys atvaizduojami lietuvių kalba. 4.3. Didelis privalumas, jei duomenys gali būti eksportuojami tiek agreguotu (1 val., 24 val.), tiek pirminio 1 min. detalumo formatu. 4.4. Tiekėjas turi pateikti nuorodą/iframe, leidžiančią savivaldybei įkelti matavimus į viešą savivaldybės tinklalapį. 4.5. Duomenų ryšio planas (SIM kortelė, LTE ryšys) turi būti įtrauktas visam sutarties laikotarpiui. |
| 5. | Eksploatacinės savybės, matavimo kokybės užtikrinimas ir kontrolė - IP65 klasė; - Darbinė temperatūra -25 iki +500C; - Atsparumas drėgmei / kondensacijai; - Nuotolinė jutiklių diagnostika vykdoma nuolat; - Fizinis stoties patikrinimas atliekamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus; - Elektrocheminių jutiklių keitimas atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas (bet ne rečiau kaip kas 18-24 mėn.); - Esant reikšmingam dreifui, atliekama neplaninė patikra. |
| 6. | Kibernetinis saugumas - automatinės kasdienės atsarginės kopijos - duomenų saugojimas ES teritorijoje - duomenų atkūrimo terminas ≤24 val. - sistema turi būti atkurta ne vėliau kaip per 24 val. nuo incidento nustatymo (RTO ≤24 h). - SLA dėl platformos veikimo ≥99 %. Metinis duomenų prieinamumas kiekvienam matavimo parametrui turi būti ne mažesnis kaip 90 %. - Tiekėjas atsako už duomenų vientisumą perdavimo ir saugojimo metu bei turi užtikrinti apsaugą nuo duomenų praradimo ar pakeitimo. |
| 7. | Gedimų šalinimas Reagavimo laikas skaičiuojamas nuo gedimo užfiksavimo tiekėjo sistemoje arba perkančiosios organizacijos pranešimo (atsižvelgiant į tai, kuris momentas ankstesnis). - maksimalus reagavimo laikas po nekritinio gedimo fiksavimo 24 val. - maksimalus reagavimo laikas po kritinio gedimo fiksavimo 8 val. - maksimalus gedimo šalinimo terminas 36 val. |

7.Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu. Aplinkosauginiai kriterijai  Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunkčiu: Gaminio ilgaamžiškumas: Siūlomai Sistemai  turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių  pilna garantija. Garantija privalo apimti visas atsargines dalis, remonto darbus, specialistų atvykimą ir transportavimo išlaidas.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu  pateikia  Tiekėjo arba gamintojo pasirašytą  garantinį raštą, patvirtinantį  ne trumpesnį kaip 36 mėn. garantinį laikotarpį visai siūlomai Sistemai.