Priedas Nr. 1

Dializės priemonių techninės specifikacijos projektas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato Vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Reikalaujami parametrai (ne mažesni) |  |  |  |  |  | Techniniai parametrai | Planuojama pirkimo vertė Eur be PVM | Tiekėjų pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | plotas kv. m. | UF koef. | Klirensas ml/min, kai kraujo tėkmė 300 ml/min., dializato tėkmė 500ml/min., ultrafiltracija 0 ml/min. (didesnis arba lygus) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Urea | Kreati-ninas | Fosfa-tai | Vit. B12 |  |  |  |
| 1 | Dializatorius | vnt | 500 | 2,1 | 80 | 280 | 255 | 245 | 180 | Polyarylethesulfone/ polyvinylpyrrolidone membrana. Sterilizacija garais. | 6000,00 |  |
| 2 | Arterinė -veninė magistralė tinkanti Nipro SurdialX aparatams | vnt | 3000 | 1. Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8,0 mm. 2. Kraujo pompos išorinis diametras Ø 12,0 mm. 3. Segmento ilgis 233 mm. 4. Užpildymo tūris ne daugiau kaip 127± 5 ml. 5. Sterilizacija gamma spinduliais. 6. Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP). |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| 3 | Arterinė-veninė magistralė tinkanti hemodiafiltracijai Nipro SurdialX dializės aparatams | vnt | 700 | 1. 1. Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8,0 mm. 2. Kraujo pompos išorinis diametras Ø 12,0 mm. 3. Segmento ilgis 233 mm. 4. Turi būti Online intarpas. 5.Online kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8,0 mm. 6. Online pompos išorinis diametras Ø 12,0 mm. 7. Online segmento ilgis 233 mm. 8. Užpildymo tūris ne daugiau kaip 128± 5 ml. 9. Sterilizacija gamma spinduliais. 10. Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP). |  |  |  |  |  |  | 8 400,00 |  |
| 4 | Apirogeninis filtras | vnt | 40 | 1. Tinkantis Nipro SurdialX dializės aparatui. 2. Membrana pagaminta polietersulfono pagrindu. 3. Sterilizacija gamma spinduliais. |  |  |  |  |  |  | 27 000,00 |  |
| 5 | Citrosteril tipo (arba lygiavertė) dezinfekcinė medžiaga | ltr | 500 | 1. Dezinfekcinė medžiaga tinkama Fresenius 4008, 5008 serijos aparatams. 2. 100g citrosterio sudėtis: 2.1. 21g citrinos rūgšties 1-hidrato; 2.2. pieno rūgštis; 2.3. obuolių rūgštis. 3. Poveikis >80oC temperatūros. 4. Medžiaga dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti. 5. Veikimas 84oC temperatūroje bakteriocidinis, sporocidinis, virusidinis 6. Talpa 5 ltr. bakeliuose. 7. CE ženklinimas. |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
| 6 | Tvarstis hemodializės kateterio apsaugai su lipnia juostele | vnt | 1000 | 1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Tvarstis – kišenė, centrinės venos kateterio galams uždengti (maišelio pavidalo). 4. Lipnaus tvarsčio dydis 11 x 7,5 cm ( ± 0,5 cm). 5. Kišenės dydis 16× 5 cm (± 0,5 cm). 6. Su lipnia juostele įrašui. |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |
| 7 | Sterilus rinkinys arterijos/venos fistulės punkcijai | vnt | 10 000 | 1. Sterilus. 2. Rinkinys supakuotas kietoje pakuotėje. 3. Turi turėti ne mažiau kaip 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir kontrolės duomenimis. 4. Sudėtis: - apklotas 60 x 50 cm ( ± 2 cm), 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos.; - pirštinės nitrilinės M dydžio -2 vnt; - marlinės servetėlės balintos be chloro 8 sluoksnių, 17 siūlų 5 x 5 cm -5 vnt; - pleistro juostelės neaustinės medžiagos 2 x 15 cm ( ± 3 cm) – 4 vnt. |  |  |  |  |  |  | 34 000,00 |  |
| 8 | Pleistras fistulėms | vnt | 10 000,00 | 1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Hipoalerginis, pleistras su hemostatine pagalvėle, praleidžiantis orą. 4. Pleistro dydis:15 cm x 5 cm (± 0,5 cm). 5. Hemostatinė pagalvėlė 2 cm (±0,5 cm) skersmens. 6. Pagalvėlė gerai sugerianti kraują, neprilimpanti prie susidariusio kraujo krešulio, nepašalinanti jo, nesukelianti antrinio kraujavimo po nuėmimo. 7. Pleisto sąvybės: kompresinis, hemostatinis, barjerinis nuo infekcijų. 7. Supakuotas po 2 vnt. |  |  |  |  |  |  | 12 000,00 |  |
| 9 | Tvarstis fistulėms | vnt | 5000 | 1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3.Elastinis, spaudžiamojo poveikio tvarstis su dvisluoksne hemostatine aukšto sugeramumo pagalvėle. 4. Bendras tvarsčio ilgis 50 cm (± 10 cm). 5. Hemostatinės pagalvėlės 2,6 cm (±0,5 cm) skersmens. 6. Hipoalerginis, pleistras su hemostatine pagalvėle, praleidžiantis orą. 7. Pagalvėlė gerai sugerianti kraują, neprilimpanti prie susidariusio kraujo krešulio, nepašalinanti jo, nesukelianti antrinio kraujavimo po nuėmimo. 8. tvarsčio gale pleistras fiksacijai. 9. Supakuotas po 2vnt. |  |  |  |  |  |  | 6800,00 |  |
| 10 | Skaidrus tvarstis kateterio įvedimo vietai apsaugoti | vnt | 1000 | 1. Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Skaidrus tvarstis, pagamintas iš plonos plėvelės. 4. Padengtas hipoalergiškais klijais, be latekso. 5. Su krašteliu sutvirtintu švelniu medžiaginiu sluoksniu, kad būtų tvirtesnis prilipimas aplink kateterį. 6. Tvarsčio dydis 9x9 cm (± 1 cm). |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |