Ultragarso diagnostinė sistema, skirta vaikų kardiologijai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimų atlikimui

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Taikymo sritys | Vaikų kardiologijai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai |  |
|  | Sistema | 1.1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas. 1.2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas, ne mažiau kaip 320 dB. 1.3. Kanalų skaičius ne mažiau kaip 15 mln. |  |
|  | Sistemos valdymas | 3.1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm. 3.2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra. |  |
|  | Monitorius | 4.1. Įstrižainė ne mažiau kaip 55 cm. 4.2. Monitorius tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį. |  |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose. |  |
|  | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms, ne mažiau kaip | 6.1. Pasukimo kampo keitimas. 6.2. Poslinkis vertikalia kryptimi ± 25 cm |  |
|  | Darbo režimai | 7.1. Dvimatis režimas B. 7.2. Vienmatis režimas M. 7.3. Spalvinio doplerio režimas. 7.4. Spektrinio doplerio režimas. |  |
|  | B režimas | 8.1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm. 8.2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde. 8.3. Trapecinis vaizdavimas. 8.4. Panoraminis vaizdavimas. |  |
|  | M režimas | 9.1. Anatominis M režimas. 9.2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu. |  |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 10.1. Galios doplerio režimas. 10.2. Krypties galios doplerio režimas. 10.3. Mikrokraujagyslių vizualizacija. 10.4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 20 kHz. 10.5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. |  |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 11.1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas. 11.2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau kaip 15 m/s. |  |
|  | Išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Automatinis endokardo krašto aptikimas . |  |
|  | Kairio skilvelio deformacijos parametrų tyrimas | 13.1. Automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas. 13.2. 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas. |  |
|  | Sektorinis daviklis | - Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauriau kaip nuo 1,5 iki 5 MHz. - Apžvalgos kampas ne mažiau kaip 90°. |  |
|  | Linijinis daviklis | 15.1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau kaip nuo 4 iki 15 MHz. 15.2. Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm. |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB. |  |
|  | Kadrų atminties talpa | 30 000 vaizdų arba 900 MB. |  |
|  | Vaizdų konvertavimas | JPEG formatu. |  |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė, ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė. |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja | Integruota aparate. |  |
|  | Komplektacija | 21.1. Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. 21.2. Integruotas gelio šildytuvas. |  |
|  | Jungtys | 22.1. LAN. 22.2. USB. 22.3. DP ir/arba HDMI. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 23.1. Elektros tinklas. 23.2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio. |  |

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Reikšmės | Pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 2. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |
| 3. | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |  |

ULTRAGARSINIŲ DIAGNOSTIKOS SISTEMŲ PALYGINIMAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės | Fortis GE | E80 Esaote | Aplio i800 Canon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taikymo sritys | Vaikų kardiologiniai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai | Vaikų kardiologiniai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai | Vaikų kardiologiniai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai | Vaikų kardiologiniai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai |
|  | Sistema | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas 320 dB, ne mažiau 3. Kanalų skaičius 15 mln., ne mažiau | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas neribojamas 3. Kanalų skaičius neribojamas | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas 350 dB 3. Kanalų skaičius 17 mln. | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas 320 dB 3. Kanalų skaičius 22 mln. |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30,1 cm 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 38 cm 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30,7 cm 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra |
|  | Monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 55 cm 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį | 1. Įstrižainė 60,4 cm 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį | 1. Įstrižainė 60,9 cm 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį | 1. Įstrižainė 58 cm 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |
|  | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms, ne mažiau | Pasukimo kampo keitimas Poslinkis vertikalia kryptimi ± 25 cm | Pasukimo kampo keitimas; Poslinkis vertikalia kryptimi ± 55 cm | Pasukimo kampo keitimas; Poslinkis vertikalia kryptimi ± 26 cm | Pasukimo kampo keitimas; Poslinkis vertikalia kryptimi ± 36 cm |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B 2. Vienmatis režimas M 3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spektrinio doplerio režimas | 1. Dvimatis režimas B 2. Vienmatis režimas M 3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spektrinio doplerio režimas | 1. Dvimatis režimas B 2. Vienmatis režimas M 3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spektrinio doplerio režimas | 1. Dvimatis režimas B 2. Vienmatis režimas M 3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spektrinio doplerio režimas |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde 3. Trapecinis vaizdavimas 4. Panoraminis vaizdavimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis 100 cm 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde 3. Trapecinis vaizdavimas 4. Panoraminis vaizdavimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis 50 cm 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 50 kartų realaus laiko vaizde 3. Trapecinis vaizdavimas 4. Panoraminis vaizdavimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis 50 cm 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 27 kartų realaus laiko vaizde 3. Trapecinis vaizdavimas 4. Panoraminis vaizdavimas |
|  | M režimas | 1. Anatominis M režimas 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu | 1. Anatominis M režimas 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu | 1. Anatominis M režimas 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu | 1. Anatominis M režimas 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas 2. Krypties galios doplerio režimas 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 20 kHz, ne siauresnis 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį | 1. Galios doplerio režimas 2. Krypties galios doplerio režimas 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 0.4 iki 37 kHz, ne siauresnis 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį | 1. Galios doplerio režimas 2. Krypties galios doplerio režimas 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 0.2 iki 20 kHz, ne siauresnis 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį | 1. Galios doplerio režimas 2. Krypties galios doplerio režimas 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 0.1 iki 27,5 kHz, ne siauresnis 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis 28,3 m/s | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis 19 m/s | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis 17 m/s |
|  | Išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Automatinis endokardo krašto aptikimas | Automatinis endokardo krašto aptikimas | Automatinis endokardo krašto aptikimas | Automatinis endokardo krašto aptikimas |
|  | Kairio skilvelio deformacijos parametrų tyrimas | Automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas. 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas | Automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas. 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas | Automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas. 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas | Automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas. 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas |
|  | Sektorinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: nuo 1,5 iki 5 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos kampas ne mažiau 90° | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: nuo 1 iki 5 MHz; Apžvalgos kampas 120° | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: nuo 1 iki 5 MHz; Apžvalgos kampas ne mažiau 90° | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: nuo 1,5 iki 6 MHz; Apžvalgos kampas ne mažiau 120° |
|  | Linijinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 16 MHz; Apžvalgos lauko plotis 50 mm | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 3 iki 15 MHz; Apžvalgos lauko plotis 46 mm | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 18 MHz; Apžvalgos lauko plotis 46 mm |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
|  | Kadrų atminties talpa | 30000 vaizdų arba 900 MB | 1 GB | 1 GB | 960 MB |
|  | Vaizdų konvertavimas | JPEG formatu | JPEG formatu | JPEG formatu | JPEG formatu |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė, ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė | Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė, ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė | Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė, ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė | Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė, ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė |
|  | Bevielio ryšio sąsaja | Integruota aparate | Integruota aparate | Integruota aparate | Integruota aparate |
|  | Komplektacija | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas Integruotas gelio šildytuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas Integruotas gelio šildytuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas Integruotas gelio šildytuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas Integruotas gelio šildytuvas |
|  | Jungtys | 1. LAN 2. USB 3. DP ir/arba HDMI | 1. LAN 2. USB 3. HDMI | 1. LAN 2. USB 3. DP | 1. LAN 2. USB 3. HDMI |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio | 1. Elektros tinklas 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis 50 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio | 1. Elektros tinklas 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis 80 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio | 1. Elektros tinklas 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesių | 24 mėnesių | 24 mėnesių | 24 mėnesių |
|  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |