| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |
|  | 1.1. Pirkėjas – Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė (toliau – Ligoninė; Perkančioji organizacija). 1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, taip pat tokių asmenų grupė, su kuria Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis, tiekimo šaltinis, procesas, prekių ženklas, patentas, tipas, kilmė, gamybos būdas, standartas ar sertifikatas, kurie galėtų suteikti pranašumą tam tikriems tiekėjams ar produktams, laikoma, kad leidžiama siūlyti lygiavertį objektą. Nurodyti reikalavimai laikomi minimaliais. Tiekėjai gali siūlyti pirkimo objektą, kurio charakteristikos yra ne prastesnės ir gali būti geresnės nei nurodytos. |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Sterilizacijos vandens garais paslaugos. Į paslaugas įeina instrumentų plovimas-dezinfekavimas, instrumentų, tvarsliavos, vatos pakavimas, sterilizacija vandens garais. |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies ir pirks pagal poreikį. Per 1 metus preliminariai reikalinga sterilizuoti apie 300 vienetų instrumentų, apie 1200 kg vatos, apie 50 kg marlinių tvarsčių. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |
|  | Išsamūs techniniai reikalavimai. 5.1. Paslaugų teikėjas privalo darbą organizuoti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus Lietuvos higienos normą HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, taip pat vadovaujantis taikomais tarptautiniais standartais (pvz., EN ISO 17665, EN ISO 11607). Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad instrumentų valymo ir dezinfekavimo kokybės kontrolė būtų atliekama pagal validuotus metodus ir dokumentuojama. 5.2. Instrumentai (pvz., Skalpelis, Skalpelio rankena, Žirklės chirurginės, Anatominis pincetas, Chirurginis pincetas, Be dantukų pincetas, Audinių žnyplės, Kocher spaustukas, Adatkotis, Kabų nuėmėjas, Siūlų žirklės, Mazgų stūmiklis, Chirurginis siurbtukas, Silikoniniai drenai, Lister tvarsčių žirklės, Tvarsčių pincetas, Žaizdų zondas, Svetimkūnio šalinimo pincetas, Žaizdų kabliukai, Sterilūs tamponų laikikliai, Inksto formos indas, Sterilus padėklas, Instrumentų padėklas, Žaizdų liniuotė, Odos stapleris, Siūlų nuėmimo rinkinys, kiti instrumentai) turi būti pakuojami į dvigubą popieriaus plastiko užlydomą maišelį, užtikrinant pakuotės vientisumą ir sterilumo išlaikymą. 5.3. Vata turi būti pakuojama į dvigubą popieriaus plastiko užlydomą maišelį, užtikrinant pakuotės vientisumą ir sterilumo išlaikymą.. 5.4. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti sterilizuotų gaminių galiojimo laiką pagal pakuotės tipą, laikymo sąlygas ir galiojančius standartus, bet ne trumpesnį nei 6 mėn. galiojimą. 5.5. Kiekvienam atskirai supakuotam gaminiui turi būti naudojama sterilių gaminių ženklinimo sistema, kurią sudaro dvigubo lipnumo lipdukas, kuriame pateikiama informacija: sterilizatoriaus eilės numeris, sterilizacijos ciklo eilės numeris, sterilizuojamų gaminių kodas, darbuotojo, pakavusio ir sterilizavusio sterilizuojamą gaminį kodai. Gali būti naudojama lygiavertė ženklinimo sistema. Taip pat sterilizacijos ir sterilizuoto gaminio galiojimo datos. Naudojamos pakavimo medžiagos turi būti tinkamos sterilizacijai ir užtikrinti sterilumo išlaikymą bei atitikti LST EN ISO 11607-1.. Naudojamos pakavimo medžiagos turi būti tinkamos sterilizacijai ir užtikrinti sterilumo išlaikymą. 5.6. Kiekvienam sterilizuotam paketui sterilizacijos proceso kontrolei naudojamas klasės vidinis cheminis indikatorius. 5.7. Sterilizavimo paketų dydžiai. Paslaugų teikėjas privalo naudoti sterilizavimo paketus (popieriaus–plastiko maišelius arba rulonus), kokie reikalingi atitinkamam kiekiui instrumentų, vatos ar kitų priemonių. Paslaugų teikėjas turi naudoti racionalų paketo dydį. Paslaugų teikėjas privalo pasiūlyti pakuotes būtent nurodytų matmenų arba lygiaverčius matmenis, kurių nuokrypis neviršija ±10 mm. Šie dydžiai nustatyti pagal Pirkėjo naudojamų instrumentų ir sterilizacijos įrangos poreikius, siekiant užtikrinti pasiūlymų palyginamumą ir tinkamą instrumentų talpinimą. 5.8. Sterilizacijos įranga turi būti validuota ir prižiūrima pagal gamintojo nurodymus, o validacijos dokumentai turi būti pateikiami Pirkėjui pareikalavus. Visi validacijos ir testų rezultatai turi būti dokumentuojami ir pateikiami Pirkėjui pareikalavus. 5.9. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti: 5.9.1. instrumentų plovimą, dezinfekciją, pakavimą ir sterilizaciją vandens garais; 5.9.2. atlikti tvarsliavos/tekstilės, vatos paruošimą sterilizavimui (sulankstymas, pakavimas); 5.9.3. esant poreikiui, išsterilizuotų gaminių grąžinimą Pirkėjui tą pačią darbo dieną, suderinus su Pirkėju (skubiais atvejais); 5.9.4. instrumentų valymo dezinfekavimo kokybės kontrolę, taikant tinkamus metodus (pvz., baltymo likučių ar kitus validuotus testus); 5.9.5. sterilizacijos proceso kontrolę, naudojant vidinius cheminius indikatorius kiekviename pakete; 5.9.6. sterilizuotų gaminių atsekamumą (nuo konkretaus gaminio iki sterilizacijos ciklo); 5.9.7. kad paslaugas atliktų kompetentingas personalas; 5.9.8. sterilizuotų gaminių atsekamumą, leidžiantį identifikuoti sterilizacijos ciklą, datą, atsakingą darbuotoją ir gaminio kodą, nepriklausomai nuo naudojamos techninės žymėjimo sistemos tipo. 6. Paslaugų teikimo tvarkos sąlygos: 6.1. Pirkėjas instrumentus, vatą ir kitas priemones pristatys sterilizacijai ir atsiims savo transportu tik tuo atveju, kai paslaugos teikiamos Vilniaus miesto ribose. Jei Pirkėjas dėl objektyvių priežasčių (pvz., techninių kliūčių, transporto gedimo ar kitų pagrįstų aplinkybių) negali pristatyti ar atsiimti priemonių Vilniaus miesto ribose, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti priemonių transportavimą savo transportu. Kai paslaugos teikiamos už Vilniaus miesto ribų, Pirkėjas priemonių transportavimo nevykdo; tokiu atveju priemonių transportavimą į sterilizacijos vietą ir iš jos privalo užtikrinti Paslaugų teikėjas savo transportu, suderinus su Pirkėju. 6.2. Transportavimo apmokėjimas 6.2.1. Transportavimo išlaidos Vilniaus miesto ribose į paslaugos kainą neįtraukiamos. Jei Pirkėjas dėl objektyvių priežasčių (pvz., techninių kliūčių, transporto gedimo ar kitų pagrįstų aplinkybių) negali pristatyti ar atsiimti priemonių Vilniaus miesto ribose, transportavimo paslaugos apmokamos atskirai. 6.2.2. Kai Pirkėjas dėl objektyvių priežasčių negali pristatyti ar atsiimti priemonių Vilniaus miesto ribose, transportavimo paslaugos apmokamos pagal tiekėjo pasiūlytą fiksuotą įkainį už vieną reisą (priemonių paėmimas iš Pirkėjo ir jų pristatymas Pirkėjui), nurodytą pasiūlyme. 6.2.3. Kai paslaugos teikiamos už Vilniaus miesto ribų, priemonių transportavimą į sterilizacijos vietą ir iš jos užtikrina Paslaugų teikėjas, o transportavimo paslaugos apmokamos pagal tiekėjo pasiūlytą fiksuotą įkainį už vieną reisą (priemonių paėmimas iš Pirkėjo ir jų pristatymas Pirkėjui) nurodytą pasiūlyme. 6.2.4. Tiekėjas neturi teisės įtraukti transportavimo išlaidų į bazinę sterilizacijos paslaugos kainą. 6.3. Paslaugų teikėjas privalo grąžinti sterilizuotas priemones standartiškai ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jų priėmimo, išskyrus atvejus, kai su Pirkėju suderintas kitas terminas. 6.4. Priemonės pristatomos specialioje transportavimo talpoje. Pakavimo priemonės turi būti suderinamos su sterilizacija vandens garais. Pakavimo priemonės turi užtikrinti sterilaus barjero sistemos vientisumą iki pakuotės atidarymo. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakavimo priemonės atitinka taikomus standartus ir gamintojo nurodymus. 6.5. Sterilizuoti gaminiai turi būti transportuojami talpose, užtikrinančiose apsaugą nuo drėgmės, dulkių ir mechaninio pažeidimo. Transportavimo talpos turi būti valomos ir dezinfekuojamos. 6.6. Priėmimas ir išdavimas vyksta dalyvaujant atsakingiems darbuotojams (Vaistinės pagalbiniams darbuotojams). 6.7. Sterilias priemones Paslaugos teikėjas perduoda Pirkėjui sandarioje transportavimo talpykloje. 6.8. Paslaugų teikėjas turi dokumentuoti sterilizacijos ciklus ir, pareikalavus, pateikti duomenis Pirkėjui. |  |
| 6. | Žalieji reikalavimai | Vadovaujantis aplinkosaugos principais, pirkimo objektas turi atitikti šiuos reikalavimus: Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4. punktą, pirkimui perkančioji organizacija nustato aplinkosauginį reikalavimą - „Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad sterilizacijos procese naudojamos pakavimo ir kitos medžiagos būtų tvarkomos laikantis galiojančių aplinkos apsaugos teisės aktų, o atliekos būtų perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę jas tvarkyti.“ |
| 7. | Priedai |  |