## specifikacija sterilizatorius
Nr. | Reikalavimas | Siūloma parametro reikšmė
1.2. | Sterilizatorius- 2vnt.
1.2.1. | Frakcionuoto vakuumo vandens garų sterilizatorių, ne mažiau 6 STM (1STM=300x300x600mm), kameros matmenys ne mažiau 670x670x1000mm. (PxAxG)
1.2.2. | Sterilizatoriaus išoriniai išmatavimai turi būti ne daugiau: aukštis 1980 mm, plotis 900 mm, gylis 1350 mm.
1.2.3. | Kameros ir durų paviršiai, kurie liečiasi su sterilizavimo procesu, pagaminti iš nerūdijančio plieno 316L. Apvalkalas pagamintas iš nerūdijančio plieno ne blogiau 304 arba lygiavertės medžiagos. Smulkus kameros paviršiaus poliravimas, kai vidutinis šiurkštumas (Ra) ≤ 0,65
1.2.4. | Visi vamzdžiai ir visi vožtuvai, kurie liečiasi su garais, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
1.2.5 | Turi būti dvejos automatinės durys, valdomos pneumatiniu cilindru: vertikaliai slankiojančios, su apsauga nuo atsidarymo kai kameroje yra slėgis bei apsauga užsidarymo metu kai durų kelyje yra kliūtis.
1.2.6 | Ergonomiškas pakrovimo aukštis, maksimalus 800 mm
1.2.7 | Nepriklausomas PLC, skirtas procesui prižiūrėti ir valdyti.
1.2.8 | Kamera turi vieną jungtį papildomam vakuumo / slėgio matuokliui ir jungtį bandymo jutikliui.
1.2.9 | Priekinėje panelėje ne mažiau, kaip du slėgio matuokliai, išreikšti kPa/barais, skirti: - Kameros slėgiui - Garo tiekimo slėgiui
1.2.10 | Garo generatoriaus korpuso medžiaga ne mažiau 4 mm nerūdijančio plieno ne blogiau, kaip 316 L markės, su galimybe prisijungit prie centirinio garo tiekimo sistemos. Iš aptarnavimo zonos matomas vandens lygio stiklas slėginiam indui apžiūrėti.
1.2.11 | Garo/vandens suvartojimas standartiniam garo sterilizacijos ciklui prie 134°C su pilna metalo įkrova t.y. 15 kg/STM (90 kg/ciklui) pagal LST EN 285-24.8, turi būti ne daugiau 15 kg/220 l; Sterilizatoriaus elektros energijos suvartojimas standartiniam sterilizacijos ciklui prie 134° C su pilna metalo įkrova, pagal LST EN 285- ≤ 12 kW/h;
1.2.12 | Sterilizatorius turi turėti įmontuotą vandens recirkuliacijos sistemą.
1.2.13 | Įmontuotas žiedinis vakuuminis siurblys, su žemo vandens lygio signalizacija, sumontuotas ant ištrauskiamo padėklo, kad būtų lengva atlikti techninę priežiūrą.
1.2.14 | Sterilizacijos ciklo trukmė frakcionuoto vakuumo garų sterilizatoriuje, paruošiamoji fazė ir sterilizacijos fazė esant 134°C temperatūrai su pilna supakuota metalinių arba lygiaverčių medicinos prietaisų įkrova, t.y. ne mažiau 15 kg/STM (90 kg/ciklui) pagal LST EN 285 turi būti 40 min ±5 min
1.2.15 | Oro filtro atskyrimo efektyvumas yra didesnis nei 99,995 %, kai dalelių dydis yra 0,3 μm.
1.2.16 | Turi būti spalvotas lietimui jautrus ekranas, įmontuotas kameros viršuje, ne mažesnis kaip 8,5 colių, pakrovimo ir iškrovimo pusėse, su pagrindinių ciklo parametrų vaizdavimu diagrama, laiko likusio iki ciklo pabaigos, klaidos pranešimai, ciklų programavimo funkcija
1.2.17 | Turi būti nuotolinė sterilizacijos proceso būklės stebėjimo sistema, grafinių proceso ataskaitų, grafinių prietaiso statistikos ataskaitų (prietaiso užimtumas dienos-mėnesio-metų laikotarpyje, prietaiso naudojimo/prastovų laikas, naudojamų ciklų ataskaita ir kt.) su galimybe nustatyti telefono numerius ir el. pašto adresus, į kuriuos bus siunčiami pranešimai apie gedimą ir įrenginio būseną tekstinėmis žinutėmis arba laiškais - realiu laiku įdiegta nuotolinės įrenginio diagnostikos funkcija, informacijos stebėjimas vartotojo telefone ir kompiuteryje
1.2.18 | Įrenginys turi būti paruoštas pajungimui į bendrą skaitmeninę medicininių instrumentų sekimo ir dokumentavimo sistemą su integruota tinklo arba USB jungtimi.
1.2.19 | Garo sterilizatoriaus techninis aptarnavimas atliekamas iš sterilizatoriaus kairės pusės
1.2.20 | Sterilizatorius turi turėti ne mažiau kaip šias sterilizacijos ir patikros programas patvirtintas darbui pagal LST EN 285:2006 +A2:2009 reikalavimus: mišri įkrova supakuoti instrumentai 134°C, mišri įkrova supakuoti instrumentai 121°C, greitas ciklas nesupakuotiems instrumentams 134°C, gamykloje užprogramuota ir testuota optikos prietaisų sterilizacijos programa su specialiu slėgio kėlimu; testavimo ciklai: Bowie Dick testas, vakuumo testas, galimybė instaliuoti ciklus pagal poreikį
Komplektacija:
1.2.21.1 | 2 vnt. pakrovimo-iškrovimo vežimėlių su prisitvirtinimo mechanizmu prie sterilizatoriaus kameros ir dviejų lygių pakrovimo rėmu, keliamoji galia ne mažiau 200kg.
1.2.21.2 | 12 vienetai pilno dydžio sterilizacijos krepšių, atitinkančių kameros matmenis
1.2.22 | Tur būti apsauginis slėgio mažinimo vožtuvas, avarinis išjungimas, apsauga nuo perkaitimo
1.2.23 | Įspėjimo sistema, kuri automatiškai įjungia iš anksto užprogramuojamus informacinius įspėjimus (aptarnavimo intervalus, techninę priežiūrą ir kt.).
1.2.24 | Turi būti nepriklausoma valdiklio mikroprocesorinė valdymo kontrolės sistema, automatiškai sustabdanti procesą, jei nustatomi veikimo neatitikimai
1.2.25 | Įmontuotas, ne mažiau, kaip 2" duomenų spausdinyuvas sterilizatoriaus iškrovimo pusėje. Atspausdintoje ciklo informacijoje pateikiami perėjimo taškai, slėgis ir temperatūra, ciklo pradžios laikas, data, sterilizatoriaus ir ciklo numeris bei bet koks ciklo metu įvykęs pavojaus signalas.
1.2.26 | Sterilizatorius turi atitikti standartus: LST EN 285 +A2, medicinos priemonių reglamentas MDR 2017/745, direktyva dėl kenksmingų medžiagų naudojimo elektros komponentuose 2011/65/EU, slėgio indų direktyva 2014/68/EU, LST EN ISO 13485.
1.2.27 | Įranga turi būti ptavirtinta kasdieniam darbui pagal LST EN ISO 17665-1
1.2.28 | Garantija turi būti ne mažiau 24 mėn.