## Sheet1
Reikalavimai panaudos būdu suteikiamai įrangai visam sutarties galiojimo laikotarpiui
1 pirkimo dalis. Real-Time PGR analizatorius, 1 vnt.
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Bloko formatas, nominalus šulinėlio tūris | 96 šulinėlių formatas, šulinėlio darbinis tūris 0.1 ml (0.2 ml low-profile)
3 | Rekomenduojamas darbinis tūris šulinėlyje | ≥ 10 µl
4 | Išoriniai gabaritai (ne didesni už nurodytus) | 35 x 60 x 40 cm
5 | Šviesos (sužadinimo) šaltinis | LED arba lygiavertis
6 | Optinio signalo detekcijos kanalai | ≥ 5
7 | Sužadinimo/detekcijos šviesos bangos intervalas (ne siauresnis už nurodytą) | 450-680/515-730 nm
8 | Maksimalus mulltipleksinamų taikinių skaičius | ≥ 5
9 | Pasirinktinis barkodų skaitytuvo diegimas | Būtina
10 | Bloko kaitinimo / vėsinimo technologija | Peltier elementų tipo
11 | Temperatūrinės zonos arba temperatūrinis gradientas | ≥ 6 zonos arba ≥24 °C gradientas
12 | Maksimalus bloko temperatūros kitimo greitis | ≥ 5 °C
13 | Vidutinis mėginio temperatūros kitimo greitis | ≥ 3.5 °C
14 | Temperatūros vienodumas | ≤ 0,4 °C
15 | Temperatūros tikslumas | ≤ 0,25 °C
16 | Fluorescencinių dažų suderinamumas | FAM/SYBR Green ar spektrinis analogas
HEX ar spektrinis analogas
ROX/Texas RED ar spektrinis analogas
Cy5 ar spektrinis analogas
Cy5.5/Quasar 705 ar spektrinis analogas
17 | Gamyklinė kalibracija | Būtina
18 | PGR reakcijų chemijos suderinamumas | Standard
19 | Taikinio kopijų skaičiaus nustatymo jautrumas | 1-a taikinio kopija reakcijoje
20 | Maksimalus dinaminis intervalas | Ne mažiau kaip 10-log
21 | Spalvotas lietimui jautrus ekranas | Būtina
22 | Vidinėje prietaiso atmintyje išsaugomų eksperimentų skaičius | ≥ 1000
23 | Jungtys (arba lygiavertės) | Ethernet
USB
Wi-Fi
24 | Reikalavimai programinei įrangai | Windows 10 arba lygiavertė operacinė sistema,
Duomenų eksportas RDML arba lygiaverčiu formatu,
Programinė įranga, suderinama su 21 CFR Part 11 reikalavimais elektroninių įrašų saugai, auditavimui ir e-ID parašui
Duomenų analizė vienos PGR plokštelės apimtyje - absoliutaus kopijų skaičiaus nustatymas, santykinis kopijų skaičiaus (ar geno raiškos) nustatymas, VNP (SNP) genotipavimas, aptikta/neaptika (presence/absence (End-Point) analizė, lydimosi (Melt-Curve) kreivės analizė,
Duomenų analizė daugiau nei vienos PGR plokštelės apimtyje.
25 | Profilaktinė priežiūra ir remontas | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti gamintojo numatytą profilaktinę priežiūrą ir, esant poreikiui, remontą.
2 pirkimo dalis. Automatinio nukleorūgščių skyrimo aparatas, 1 vnt.
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Skyrimo našumas | Intervalas ne siauresnis kaip 1-16 mėginių skyrimas be sąnaudinių priemonių švaistymo
3 | Integruotas fluorimetras | Yra, būtinas
4 | Barkodų skaitytuvo instaliavimo galimybė | Yra numatyta
5 | Spalvotas ekranas aparato valdymui | Yra, būtinas
6 | Dekontaminacijos UV spinduliais funkcija | Yra, būtinas
7 | Išoriniai gabaritai (ne didesni už nurodytus), nevertinant ekrano išmatavimų | 35 x 35 x 35 cm
8 | Profilaktinė priežiūra ir remontas | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti gamintojo numatytą profilaktinę priežiūrą ir, esant poreikiui, remontą.