IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

- Medicinos įranga (Elektrinės funkcinės lovos su čiužiniu ir spintelėmis prie lovos su maitinimo staliuku) (PPR-288)

| Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Bankas ir sąskaitos numeris |  |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai |  |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .... | .... |  | .... |
| 2. | .... | .... |  | .... |

4 lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

5 lentelė. Informacija dėl pašalinimo pagrindo nustatyto 7.1.1.1 punkte:

| Pašalinimo pagrindas | Tiekėjo atsakymas (pasirinkti vieną variantą): |
| --- | --- |
| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | Patvirtinu, kad neturiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. Patvirtinu, kad turiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą. |

- lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė ir pateikiami dokumentai: pildo tiekėjas Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Būtina nurodyti teikiant pasiūlymą |  |
| 2. | Lovos tipas | Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova suaugusiems. |  |
| 3. | Lovos išoriniai matmenys | Ne didesni kaip: Ilgis - 210 cm. Plotis - 108 cm. |  |
| 4. | Čiužinio platformos matmenys | Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), ne mažesni kaip 200 x 90 cm. |  |
| 5. | Čiužinio platforma | - Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): - galvos-nugaros; - sėdmenų; - šlaunų; - blauzdų. - Platformos rėmas metalinis, atsparus drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Platformos paviršius pagamintas metalo, plastiko ir/arba medžio skersinių, atsparių drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; |  |
| 6. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), ne mažiau kaip: žemiausia riba 30 cm, aukščiausia riba 70 cm. 3. Lovos aukštis nuo grindų iki lovos rėmo ne mažiau 15 cm. |  |
| 7. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara, pultelio pagalba; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažiau nei 60º. |  |
| 8. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara, pultelio pagalba; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažiau nei 30º. |  |
| 9. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažiau nei 20°; |  |
| 10. | Mechaninis galvos-nugaros sekcijos nuleidimas į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu | 1. Galimybė nuleisti galvos-nugaros sekcijos atramą dingus elektrai ar esant variklio gedimui. 2. Naudojant rankinį galvos-nugaros sekcijos nuleidimą į horizontalią padėtį, sekcija negali laisvai kristi žemyn. |  |
| 11. | Valdymo pultas ne mažiau 1 vnt. | 1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros sekcijų pakėlimo kampą; 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; |  |
| 12. | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1. Pagaminti iš plastiko ir/arba medžio drožlių plokštės ir/arba aliuminio ir/arba metalo, medžio imitacijos spalva dengtas paviršius, atsparus drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Šoninės apsaugos: 1 dalies iš vienos pusės, per visą šono ilgį, ir dviejų atskirų dalių iš kitos pusės (per visą šono ilgį), arba 4 dalių (po dvi iš kiekvienos pusės lovos šonuose, per visą lovos šono ilgį); 3. Šoninių apsaugų aukštis reguliuojamas; 4. Kiekvienas šoninis apsaugos segmentas valdomas atskirai; 5. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos. |  |
| 13. | Lovos galai | 1. Pagaminti iš medžio drožlių plokštės ir/ar plastiko, paviršius dengtas medžio imitacijos spalva, gali būti su iškirtimu viršuje. 2. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3-5 skirtingų medžio imitacijos spalvų ir/arba atspalvių. |  |
| 14. | Lovos važiuoklė | 1. Su 4 dvigubais ratukais, kurių skersmuo ne daugiau 100 mm; 2. Ratukai turi būti su stabdžių sistema. 3. Ratukai turi būti su apsauga nuo šiukšlių ir dulkių. |  |
| 15. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | Maksimali saugi lovos apkrova su čužiniu - ne mažiau nei 170 kg |  |
| 16. | Lovos priedai ir konstrukciniai elementai | Komplektuojama kartu su pakėlimo kartimi su rankena, kuri tinka siūlomo modelio lovai. |  |
| 17. | Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją). |  |
| 18. | Garantija lovai | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 19. | Lova komplektuojama kartu su čiužiniu | Lova komplektuojama kartu su čiužiniu, su medicininiu užvalkalu (nepralaidžiu skysčiams). |  |
| 20. | Čiužinio sandara, sluoksniai | 1. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; 2. Pagamintas iš elastingo putų poliuretano arba kitos lygiavertės medžiagos, tankis ne mažiau 40 kg/m3. |  |
| 21. | Čiužinio išmatavimai | 1. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus; 2. Čiužinio aukštis – ne mažiau 12 cm. |  |
| 22. | Reikalavimai čiužinio užvalkalui | 1. Čiužinio užvalkalo audinys elastingas poliuretanas arba 100% poliesteris dengtas 100 % poliuretano sluoksniu arba kitas lygiavertis, sugeriantys skystį paviršiuje, bet jo nepraleidžiantis per visą audinį (tokiu būdu apsaugant čiužinį nuo drėgmės, skysčių, šlapimo, sutepimo). 2. Užvalkalas turi būti pralaidus orui, antialerginis, higieniškas apsaugantis nuo bakterijų ir grybelių atsiradimo; 3. Užvalkalas su užtrauktuku, kuris leidžia nuimti ar uždėti užvalkalą. 4. Atsparus dezinfekcijai; 5. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba kitus lygiaverčius. |  |
| 23. | Garantija čiužiniui | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 24. | Spintelė prie lovos su maitinimo staliuku | Kartu su lova turi būti komplektuojama dvipusė spintelė su reguliuojamo aukščio ir posvyrio atlenkiamu stalviršiu. |  |
| 25. | Spintelės prie lovos su maitinimo staliuku medžiagiškumas, sandara, išmatavimai | 1. Spintelė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės ar kitos lygiavertės plokštės. Spalva derinama prie lovos galų spalvos; 2. Paviršius atsparus valymui ir dezinfekcijai; 3. Spintelė su dvejomis durelėmis arba stalčiais, tarp jų - atvira lentyna. 4. Šoninėje spintelės dalyje yra atlenkiamas stalviršis. 5. Spintelės išmatavimai: plotis – 58 (± 8) cm, gylis – 45 (± 5) cm, aukštis – 80 (± 10) cm; 6. Spintelė su ratukais. Du ratukai su stabdžiais; |  |
| 26. | Garantija spintelei prie lovos su maitinimo staliuku | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 27. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti lovos, čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. |  |
| 28. | Techninės specifikacijos parametrų atitikimą pagrindžiantys dokumentai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas katalogas su siūlomų gaminių eskizais ar iliustracijomis, prospektas ir/arba internetinė nuoroda ir/arba kita informacija arba kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninės specifikacijos prašomų rodiklių atitikimą nustatytoms parametrų reikšmėms. |  |
| 29. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas | Prekės turi būti pristatytos, iškrautos, pervežtos į sumontavimo vietą bei sumontuotos adresu Žygimantų g. 8, Vilnius, ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Po prekių sumontavimo likusios atliekos (įpakavimo medžiagos ir kt.) turi būti išvežtos ir utilizuotos. Pristatymo, iškrovimo, pervežimo, sumontavimo ir išvežimo (utilizavimo) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 30. | Personalo apmokymas | Tiekėjas per 5 (penkias) dienas nuo Prekių pristatymo dienos turi įvykdyti mokymus Pirkėjo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti Prekių naudojimo aspektai. Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Pirkėju raštu (el. paštu) suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių. Medicinos personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 31. | Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių | Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. |  |
| 32. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu (žr. Sutarties Specialiųjų sąlygų 13.1 papunktis). |  |

7 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, EUR be PVM | Viso kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=D×E |
| 1 | Elektrinės funkcinės lovos su čiužiniu ir spintelėmis prie lovos su maitinimo staliuku | vnt. | 8 |  |  |
| PVM EUR |  |  |  |  |  |
| Viso kaina, EUR su PVM* |  |  |  |  |  |

*Į pasiūlymo kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos (taip pat ir sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidos), susijusios su Sutarties vykdymu. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina žodžiais: | [Pildo tiekėjas] |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas*) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį

* Parašas nėra privalomas.