KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. INTUBACINIAI VAMZDELIAI IR EPIDŪRINIAI RINKINIAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. INTUBACINIAI VAMZDELIAI IR EPIDŪRINIAI RINKINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | LazerFlex intubaciniai vamzdeliai |  |  |
| 1. | LazerFlex intubaciniai vamzdeliai |  |  |
| 1 | Vienkartinio naudojimo, steriliūs, individualiai supakuoti |  |  |
| 2 | Vamzdelis pagamintas iš lankstaus spyruoklinio orui nepralaidaus plieno, leidžiančio suformuoti vamzdelį neužspaudžiant spindžio |  |  |
| 3 | Atsparus lazerio spindulio poveikiui |  |  |
| 4 | Turi 15 mm diametro jungtį |  |  |
| 5 | Turi dvi didelio tūrio žemo slėgio padidinto diametro skaidrias permatomas manžetes |  |  |
| 6 | Manžetės turi užpildymo NaCl galimybę, siekiant apsaugoti jas nuo lazerio spindulio poveikio |  |  |
| 7 | Manžečių pripūtimo vamzdeliai turi skaidrius, spalvotus manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlius |  |  |
| 8 | Manžečių pripūtimo vamzdelių proksimaliniuose galuose yra vožtuvai ir prijungimai luer ir luer-lock švirkštams |  |  |
| 9 | Manžetės pripučiamos nepriklausomai, atskirai viena nuo kitos. Atskiri pripūtimo vamzdeliai turi žymes, pažyminčias kuris iš jų skirtas proksimalinei, kuris distalinei manžetei |  |  |
| 10 | Ant vamzdelio nurodytas vidinis diametras ir išorinis diametras |  |  |
| 11 | Turi „Murphy“ akį distaliniame gale. Vamzdelių dydžiai nurodyti 9.1.12-9.1.15 punktuose: |  |  |
| 12 | I.D. (vidinis skersmuo) 4,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 7,0mm (±0,2mm) ilgis 349 mm. |  |  |
| 13 | I.D. (vidinis skersmuo) 5,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 7,5mm (±0,2mm) ilgis 349 mm. |  |  |
| 14 | I.D. (vidinis skersmuo) 5,5 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 7,9mm (±0,2mm) ilgis 349 mm. |  |  |
| 15 | I.D. (vidinis skersmuo) 6,0 mm., O.D. (išorinis skersmuo) 8,5mm (±0,2mm) ilgis 349 mm. |  |  |
| 1 | Vienkartinė, sterili, plieninė adata |  |  |
| 2 | Skaidri, elipsės ar kitos formos jungtis, kurioje bent iš dviejų pusių/plokštumų, yra matomas prizmės ar kitos formos indikatorius. |  |  |
| 3 | Pagaminta laikantis ISO 9001/EN 46001 kokybės standartų |  |  |
| 4 | Įpakavimas pažymėtas gamintojo rekvizitai, gaminio identifikavimo kodu |  |  |
| 5 | CE ženklinimas. Adatų dydžiai nurodyti 10.3.6-10.2.7 punktuose: |  |  |
| 6 | Atraucan tipo (arba analogiški) 26G 0,45mm x 90±3mm |  |  |
| 7 | Pencil tipo (arba analogiški) 25G 0,5mm x 153±3mm |  |  |
| 2 dalis | Epidūriniai rinkiniai |  |  |
| 1 | Rnkiniai epidūriniai anestezijai |  |  |
| 1 | Sterilūs, vienkartiniai |  |  |
| 2 | G18 Tuohy adata metalinė su sparneliais, plastikiniu mandrenu 80mm ilgio |  |  |
| 3 | Kateteris pagamintas iš poliamido, distaliniame gale nuo 5 cm graduotas kas 1 cm ne trumpesnėje nei 10 cm atkarpoje |  |  |
| 4 | Su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis, elastinis be "atminties" |  |  |
| 5 | Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų, kateterio nukreipėjas |  |  |
| 6 | Komplekte yra 8 ml ± 0,2 ml LOR švirkštas paraboline gradacija, kateteris, antibakterinis 0,2 mk plokščias filtras (būtinas ženklinimas ant pačio filtro), filtro fiksatorius |  |  |
| 7 | Kateterio ilgio ženklinimas/ gradavimas |  |  |
| 8 | Blister (popieriaus/ plastiko) pakuotė su lietuvišku aprašymu, techniniais duomenimis ir matrix kodu |  |  |
| 9 | Pakuotės ženklinimas turi būti originaliai atspausdintas ant pačios pakuotės ir atitikti visus MDR reikalavimus. |  |  |
| 2 | Mini rinkinys epidūrinei anestezijai |  |  |
| 1 | Sterilūs, vienkartiniai. |  |  |
| 2 | 16G - adata 1,7x80 mm ( ±1 mm ) |  |  |
| 3 | Kateteris 1000 mm ( ±10 mm ) 1,05 x 0,6 mm ( ±1 mm ) |  |  |
| 4 | Kateteris su 3 lateralinėmis angomis |  |  |
| 5 | Konektorius |  |  |
| 6 | Pakuotės ženklinimas turi būti originaliai atspausdintas ant pačios pakuotės ir atitikti visus MDR reikalavimus. |  |  |
| 3 | Rinkinys kombinuotai spinalinei - epidūrinei nejautrai |  |  |
| 1 | Sterilūs, vienkartiniai |  |  |
| 2 | 1,3 x 88 mm ( ±1 mm ) Tuohy adata |  |  |
| 3 | Kateteris iš poliamido, skaidrus, graduotas su užapvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis |  |  |
| 4 | Ro - kontrastinis |  |  |
| 5 | Su nukreipėju |  |  |
| 6 | Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų |  |  |
| 7 | Komplekte yra 8 ml ± 0,2ml LOR švirkštas paraboloine gradacija |  |  |
| 8 | Antibakterinis filtras 0,2 mk, kuris atlaiko iki 7 bar slėgį su filtro fiksatoriumi |  |  |
| 9 | Quincke adata 27G/ 136,5 mm su rankove, skirta įstatyti į Tuohy adatą |  |  |
| 10 | Užrakinimo sistema " adata adatoje" |  |  |
| 11 | Pakuotės ženklinimas turi būti originaliai atspausdintas ant pačios pakuotės ir atitikti visus MDR reikalavimus. |  |  |
| 4 | Spinocath rinkinys- spinalinio tarpo kateterizacija |  |  |
| 1 | Sterilūs, vienkartiniai |  |  |
| 2 | 18G/88mm ( ±1 mm ) įvedimo į epidūrinį tarpą adata sugraduota kas 1 cm |  |  |
| 3 | 27 - 29G spinalinė adata pjaunanąiu smaigaliu su ištraukimo styga |  |  |
| 4 | 22G - 24 G /720mm ( ±1 mm ) spinalinis kateteris su centrine ir šonine anga |  |  |
| 5 | Kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų, |  |  |
| 6 | Komplekte yra 8 ml ± 0,2ml LOR švirkštas paraboloine gradacija |  |  |
| 7 | Antibabakterinis filtras |  |  |
| 8 | Pakuotės ženklinimas turi būti originaliai atspausdintas ant pačios pakuotės ir atitikti visus MDR reikalavimus. |  |  |
| 1 | Sterilios, vienkartinės |  |  |
| 2 | Su laidu ir lanksčiu vamzdeliu be DEHP |  |  |
| 3 | Izoliuotos, su taškiniu elektrodu |  |  |
| 4 | Adatkočio kampas ne mažesnis nei 22° |  |  |
| 5 | Tinkančios prijungti prie skyriuje esančio Stimuplex HNS 12 aparato (adatų pavadinimai turi būti nurodyti Stimuplex HNS 12 aparato naudotojo instrukcijoje). Adatų dydžiai nurodyti 12.1.6-12.1.8 punktuose: |  |  |
| 6 | G20 - 0,9x150mm |  |  |
| 7 | G21- 0,8x100mm |  |  |
| 8 | G22 - 0,7x50mm |  |  |
| 3 dalis | Intubacinis vamzdelis su dviem liumenais, intubacinio vamzdelio rinkiniai |  |  |
| 1 | Intubacinis vamzdelis su dviem liumenais |  |  |
| 1 | Pagamintas iš permatomo polivinilchlorido (PVC) ar lygiavertis, termolabilus, plonos sinelės |  |  |
| 2 | Sienelėje yra integruotas papildomas liumenas, kurio pagalba galima atsiurbti sekretą esantį suglotiniame tarpe |  |  |
| 3 | Atraumatinis, užapvalintas galas, su " Merfio akimi" |  |  |
| 4 | Turi turėti išilgai vamzdelio rentgeno kontrastinę liniją |  |  |
| 5 | Vamzdelis graduotas cm., |  |  |
| 6 | Konektorius su 15 mm jungtimi |  |  |
| 7 | Turi turėti didelio tūrio, mažo slėgio manžetę |  |  |
| 8 | Prieš manžetę yra rentgeno kontrastinė linija |  |  |
| 9 | Pripūtimo balionėlis su vožtuvėliu ir Luer- Lock jungimo galu |  |  |
| 10 | Vienkartinė sterili pakuotė po vieną vienetą |  |  |
| 11 | Endotrachėjinių vamzdelių ilgis, dydis, gamintojas nurodytas ant vamzdelio išorės |  |  |
| 12 | CE ženklinimas |  |  |
| 13 | Dydžiai: I.D. 6.0 - I.D. 9.0 |  |  |
| 2 | 2 - jų spindžių intubacinio vamzdelio rinkinys |  |  |
| 1 | Dvikanalis vienkartinis vamzdelis |  |  |
| 2 | Naudojaamas aklai ir greitai intubacijai, kurią galima atlikti be laringoskopo |  |  |
| 3 | Turi dvi manžetes: viena cilindroformos, kita - apvali, didelio tūrio |  |  |
| 4 | Du pripūtimo balionėliai su vožtuvėliais |  |  |
| 5 | Ant pripūtimo balionėlių nurodytas reikiamas ml skaičius |  |  |
| 6 | Turi rentgeno kontrastinę juostą |  |  |
| 7 | Turi du juodus indikatorius teisingai vamzdelio padėčiai nustatyti |  |  |
| 8 | Vamzdelio galas atraumatinis |  |  |
| 9 | Yra du švirkštai 10 ml ir 100 ml orui pripūsti |  |  |
| 10 | Atsiurbimo kateteris |  |  |
| 11 | CE ženklinimas |  |  |
| 12 | Dydžiai: Ch 37, Ch 41 |  |  |