TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Echoskopas su 4 davikliais (3 pirkimo dalis)

| Eil. Nr. | Parametrai |  | Reikalavimai | Siūlomi parametrai (nurodyti: 1.konkretų techninį parametrą arba aprašymą; 2.nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, dokumento puslapio numeris); 3. pateiktame pagrindžiančiame dokumente atitikimą įrodanti informacija pažymima kita spalva ar pabraukiama ir nurodomas konkretus punktas iš specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultragarso aparatas |  | Gamintojas, modelis |  |
| 1. | Taikymo specializacija |  | Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas. |  |
| 2. | Prietaiso architektūra |  | Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 320 dB. |  |
| 3. | Prietaiso ergonomika |  | 1. Skaitmeninė vaizdo gavimo technologija; 2. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto; 3. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti; |  |
| 4. | Dvimačio vaizdo savybės |  | 1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC arba lygiavertis atitikimas) parinkimą; 2. Aukštesnių harmonikų registravimas. |  |
| 5. | Vienmatis vaizdinimas |  | 1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); 2. Spalvinės tėkmės; 3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas realiame laike. |  |
| 6. | Kraujotakos režimai |  |  |  |
| 6.1 | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės |  | 1. PW (pulsinis dopleris); 2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); 3. CW (nuolatinės bangos dopleris); 4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija; 5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike; 6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. |  |
| 6.2 | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės |  | 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; 3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike, veikiantis su PW režimu; 4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį. |  |
| 7. | Vaizdų išsaugojimas |  | 1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą; 2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG, AVI arba lygiaverčius formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas; 3. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. |  |
| 8.1 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės |  | Matricinio tipo sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,8 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 90°, kristalų kiekis ne mažesnis už 200; |  |
| 8.2 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės |  | Konveksinis daviklis skirtas pilvo tyrimams kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,5 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 70°, kristalų kiekis ne mažesnis už 190 |  |
| 8.3 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės |  | Linijinis daviklis kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 13,0 MHz, kristalų kiekis ne mažesnis už 190 |  |
| 8.4 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės |  | Aukštos raiškos linijinis daviklis kurio dažnių diapazonas ne sauresnis kaip nuo 10 ki 18 MHz. |  |
| 9. | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise |  | 1. Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti; 2. Automatizuotam tėkmės parametrų matavimui ir skaičiavimui. |  |
| 10. | DICOM standarto programinė įranga |  | 1.1DICOM send arba DICOM store; 1.2DICOM query & retrieve; 1.3DICOM worklist. 2. MedDream PACS Premium licencija DICOM protokolu komunikuojančiam prietaisui. 3. Įrangos sukonfigūravimas prijungiant prie DICOM PACS (MedDream serverio) |  |
| 11. | Vaizdo monitoriaus savybės |  | 1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Ne mažesnė kaip 21 colio įstrižainė. |  |
| 12. | Nespalvotų nuotraukų spausdintuvas |  | Būtina |  |
| 13. | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane |  | Sinchronizuota su vaizdu EKG. |  |
| 14. | Priedai ir jų savybės |  | - EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas. |  |
| 15. | Išėjimo sąsajos |  | 1.Ethernet; - HDMI ir /arba DisplayPort ir/ arba DVI; 3.USB jungtis. |  |
| 16. | Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų |  | Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius |  |
| 17. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesių |  |

18. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (aktuali redakcija) 4.4.4.4. papunkčiu.