Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai pirkimo objektui

  - Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau kaip 12 mėn. prieš pristatymo dieną.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.2.1. Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti Konkurso sąlygų aprašo 36.4 p. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).

1.2.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (jeigu taikoma) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba. Jei originalo dokumento kalba yra anglų, vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia.

1.2.3. Gamintojo įgaliojimo atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją arba  rašytino susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas, atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją. Pateikti (kartu su pasiūlymu) skaitmenines kopijas originalo kalba  ir anglų arba lietuvių kalba. Jei originalo dokumento kalba yra anglų, vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia.

1.3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

1.4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir(ar) konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1.5. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

1.6. Prekių pristatymas, surinkimas, derinimas, instaliacija, prijungimas prie esamų infrastruktūrinių sistemų bei personalo apmokymas naudotis preke turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

2. Aplinkos apsaugos reikalavimai:

Lentelėje nurodytoms prekėms, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4. p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Pirkėjas savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne trumpesnę nei 3 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją (lentelė žemiau) ir pateikiant gamintojo ar tiekėjo raštišką patvirtinimą, apie prekei suteikiamą garantiją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyto dydžio bauda.

| Eil. Nr. | Prekės įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: yra/nėra, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chirurginių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinos (2 vnt.) |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1. | Paskirtis | Mašina turi būti pritaikyta įvairių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. Privalomi universalaus įkrovimo priedai, leidžiantys tuo pačiu metu plauti vienalyčius ir vamzdelius turinčius instrumentus. | Mašina pritaikyta įvairių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. Su universalaus įkrovimo priedais, leidžiančiais tuo pačiu metu plauti vienalyčius ir vamzdelius turinčius instrumentus (įrašyti taip / ne): .................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Konstrukcinis išpildymas | Dviduris modelis (galimybė atidaryti iš skirtingų pusių) su vandens pašildymo sistema ir durų užraktais apsaugančiais, kad vienu metu nebūtų galima atidaryti abiejų durų. | Modelio tipas – (įrašyti)........................................... (galimybė atidaryti iš skirtingų pusių) su vandens pašildymo sistema ir durų užraktais apsaugančiais, kad vienu metu nebūtų galima atidaryti abiejų durų. (Įrašyti taip / ne): .................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Išoriniai matmenys | Aukštis ≤ 2000 mm, plotis ≤ 700 mm, gylis ≤ 800 mm. | (Įrašyti) aukštis .......... mm., plotis ........... mm., gylis ............. mm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Kameros, rotacinių plovimo rankų ir filtrų medžiaga | Ne žemesnės kokybės kaip AISI 316L nerūdijančio plieno markė arba lygiavertė medžiaga. | Kameros, rotacinių plovimo rankų ir filtrų nerūdijančio plieno markė – (įrašyti)..........................................arba nurodyti lygiavertį) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Panelių medžiaga (priekinių) | Ne žemesnės kokybės kaip AISI 304 nerūdijančio plieno markė arba lygiavertė medžiaga. | Priekinių panelių nerūdijančio plieno markė – (įrašyti ...................................... arba nurodyti lygiavertį) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Apšvietimas kameros viduje | LED arba lygiavertis apšvietimas. | Apšvietimo tipas kameros viduje – (įrašyti....... arba nurodyti lygiavertį) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Plovimo mašinos durys | 1. Durų atidarymas – rankinis. Atverčiamos durys gali būti naudojamos kaip platforma kameros rėmui. 2. Durų medžiaga - termiškai atsparus stiklas arba lygiavertis sprendimas. 3. Durų užraktų sistema – elektroninė. | 1. Durų atidarymo tipas (įrašyti) .................... Atverčiamos durys gali būti naudojamos kaip platforma kameros rėmui - (įrašyti taip / ne): .................... 2. Durų medžiaga – (įrašyti .................. arba nurodyti lygiavertį). 3. Durų užraktų sistema – (įrašyti) ........ | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 3. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Avarinio stabdymo mygtukas arba lygiavertis sprendimas | Būtina. Abiejose mašinos pusėse. | Avarinio stabdymo mygtukas - (įrašyti taip / ne): .................... arba nurodyti lygiavertį) Mygtuko vieta – (įrašyti .......................) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Valdymas | Integruotas mikroprocesorius valdantis plovimo procesą. | (Įrašyti taip / ne): .................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Valdymo ir kontrolės ekranai | Pakrovimo ir iškrovimo pusėje. Lietimui jautrūs, spalvoto vaizdo ekranai, kurių įstrižainė ≥ 10 cm arba lygiavertis funkcionalumas | Pakrovimo ir iškrovimo pusėje esančių, lietimui jautrių, spalvotų vaizdo ekranų įstrižainės dydis (įrašyti ......... cm. arba nurodyti lygiavertį) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Ekrane pateikiama informacija | 1. Galimybė realiu laiku stebėti temperatūrą ir A0 vertę arba grafinį temperatūros ir A0 kitimo vaizdavimą. 2. Ciklo fazės pavadinimas ir likęs laikas iki programos pabaigos. 3. Klaidos pranešimai ciklo metu su galimybe iš naujo paleisti ciklą nuo tos fazės, kurioje programa buvo sustojusi. 4. Informacija ekranuose pateikiama lietuvių kalba. | 1. Galimybė realiu laiku stebėti temperatūrą ir A0 vertę arba grafinį temperatūros ir A0 kitimo vaizdavimą (įrašyti taip / ne): .................... 2. Ciklo fazės pavadinimas ir likęs laikas iki programos pabaigos - (įrašyti taip / ne): .................... 3. Klaidos pranešimai ciklo metu su galimybe iš naujo paleisti ciklą nuo tos fazės, kurioje programa buvo sustojusi - (įrašyti taip / ne): .................... 4. Informacija ekranuose pateikiama lietuvių kalba - (įrašyti taip / ne): .................... | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 3. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 4. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Programos | 1. Gamintojo instaliuotos standartinės programos ≥ 5 vnt. 2. Galimybė sukurti ir išsaugoti prietaiso atmintyje papildomas programas ≥ 5 vnt. 3. Standartinė plovimo – dezinfekcijos programa turi susidėti iš šių fazių: mirkymas, plovimas, skalavimas, dezinfekcija ir džiovinimas. 4. Dezinfekcijos fazėje turi būti galimybė pasirinkti dezinfekciją pagal temperatūrą/laiko parametrus arba A0 vertę. | 1. Gamintojo instaliuotų standartinių programų skaičių (įrašyti)........... vnt. 2. Galimybė susikurti ir prietaiso atmintyje išsaugojamų papildomų programų skaičius (įrašyti)........... vnt. 3. Standartinė plovimo – dezinfekcijos programa turi susidėti iš šių fazių: mirkymas, plovimas, skalavimas, dezinfekcija ir džiovinimas - (įrašyti taip / ne): .................... 4. Dezinfekcijos fazėje turi būti galimybė pasirinkti dezinfekciją pagal temperatūrą/laiko parametrus arba A0 vertę - (įrašyti taip / ne): ..................... | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 3. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 4. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Terminė dezinfekcija | Turi būti pasiekiama ne mažesnė kaip 93 ° C temperatūra. | Pasiekiama temperatūra (įrašyti)..... ° C | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14. | Instrumentų krepšelių išdėstymas kameroje | 1. ≥ 5 lygių, kuriuose telpa ne mažiau kaip 10 DIN 1/1 dydžio krepšelių. 2. Krepšelių matmenys (I × P × A): ne mažiau kaip 480 × 250 × 50 mm. | 1. (Įrašyti).................. lygių, kuriuose telpa ne mažiau kaip 10 DIN 1/1 dydžio krepšelių 2. Krepšelių matmenys (I × P × A): (įrašyti) ilgis ........mm. x plotis.........mm. x aukštis........mm.) | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 15. | Vandens sąnaudos | ≤ 22 litrai vienos ciklo fazės metu naudojant 5-ių lygių rėmų. | Vienos ciklo fazės metu naudojant (įrašyti).................. lygių rėmą sunaudojamo vandens kiekis (įrašyti).......... litrai | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16. | Standartinio ciklo trukmė | ne ilgesnė kaip 70 min. | Standartinio ciklo trukmė (įrašyti........... min.) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17. | Elektros sąnaudos | ≤ 6,2 kWh/ vieno ciklo metu, bendras galingumas ≤ 15 kW, trifazis 3×200-400 V, 50Hz | Elektros sąnaudų kiekis (vieno ciklo metu) (įrašyti) ........... kWh, bendras galingumas (įrašyti) ........... kW), trifazis (įrašyti) ........... V, (įrašyti) ........... Hz | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 18. | Integruotas elektrinis džiovintuvas su HEPA filtru | 1. Kintamos srovės variklis oro ventiliacijai; 2. Filtro klasė ne žemesnė kaip H14 HEPA filtro klasė arba lygiavertė pagal EN 1822 standartą. | 1. Kintamos srovės variklis oro ventiliacijai - (įrašyti taip / ne): .................... 2. Filtro klasė - (įrašyti taip / ne): ....................arba nurodyti lygiavertį | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 19. | Automatinė plovimo slėgio kontrolė | Būtina | (Įrašyti taip / ne): .................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 20. | Integruotos chemikalų dozavimo pompos | Būtina. ≥ 2 vnt. su srauto jutikliu | Integruotos chemikalų dozavimo pompos su srauto jutikliu (įrašyti)........ vnt. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 21. | Recirkuliacinis vandens siurblys pilnai pašalinantis vandenį tarp kiekvienos ciklo fazės | Būtinas | (Įrašyti taip / ne): .................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 22. | Galimybė naudoti įvairių gamintojų chemines priemones, | Būtina | (Įrašyti taip / ne): .................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 23. | Plovimo mašinos triukšmingumas džiovinimo fazėje | ne didesnis kaip 70 dB (A) | (Įrašyti) ..... dB (A) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 24. | Integruotas spausdintuvas | Ciklo ataskaitų spausdinimas lietuvių kalba. | Ciklo ataskaitų spausdinimas lietuvių kalba - (įrašyti taip / ne): .................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 25. | Garsinis signalas | Būtinas, ciklo pabaigai ar klaidai. | (Įrašyti taip / ne): .................... | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 26. | Mašinos apatinėje dalyje spintelė su durelėmis | Spintelės talpa: ne mažiau kaip 3 vnt., po ne mažiau kaip 5 ltr. Talpos cheminėms plovimo medžiagos. | Spintelės talpa: (įrašyti) ....... vnt., cheminių plovimo medžiagos talpų, kurių tūris (įrašyti) ....... ltr. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 27. | Krepšeliai instrumentams | 1. ≥ 10 vnt. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. 2. Krepšelių matmenys I×P×A: ne mažiau 480×250×50 mm (DIN standartas). | 1. Krepšeliai instrumentams (įrašyti) ....... vnt. Pagaminti iš nerūdijančio plieno (įrašyti taip / ne): .................... 2. Krepšelių matmenys I×P×A: (įrašyti) ilgis ........mm..x plotis.........mm. x aukštis........mm.) | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 28. | Rėmas instrumentams plauti | 1. ≥ 2 vnt. lentynos 5-iuose lygiuose, talpinantis 10 DIN 1/1 dydžio krepšelių. 2. Kiekvienas rėmo lygis aprūpintas rotacine alkūne su purškikliais. Visos lentynos išimamos. | 1. (Įrašyti)........ vnt. lentynos 5-iuose lygiuose, talpinantis 10 DIN 1/1 dydžio krepšelių. (įrašyti taip / ne): .................... 2. (Įrašyti taip / ne): .................... | 1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 29. | Rėmas arba lentyna tuščiaviduriams instrumentams plauti. | ≥ 1 vnt. rėmas su jungtimis tuščiaviduriams instrumentams plauti. Rėmo talpa ≥ 20 vnt. įvairaus tipų tuščiavidurių instrumentų arba lentyna, integruotajam į 5 lygių rėmą, kurios talpą ≥ 10 vnt. įvairaus tipų tuščiavidurių instrumentų | (Įrašyti).................. vnt. rėmas su jungtimis tuščiaviduriams instrumentams plauti. Rėmo talpa (įrašyti)..................vnt. įvairaus tipų tuščiavidurių instrumentų arba lentyna, integruotajam į (įrašyti).............. lygių rėmą, kurios talpą (įrašyti) .............vnt. įvairaus tipų tuščiavidurių instrumentų | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 30. | Garantinis terminas | Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija. | Garantija (įrašyti metų skaičių):....................metai | Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ar tiekėjo raštiškas patvirtinimas, apie prekei suteikiamą garantiją. |

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”