Rinkos konsultacijos priedas Nr. 1

KOMPLEKSINĖ LABORATORINĖ ANALIZĖS SISTEMA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina CPVA kvietimo Nr. 10-093-K „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“ projektą „Dujų chromatografijos - masių spektrometrijos (MS) sistema apjungta su termine gravimetrine analize (TGA) ir (pasirinktinai) (Furjė transformacijos infraraudonoji spektroskopija (FTIR)/diferencinė skenuojamoji kalorimetrija (DSK))“, Nr. 10-093-K-0100, finansuojamą 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Kompleksinė laboratorinė analizės sistema (toliau – prekė/įranga).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38432000-2 – Analizės aparatai.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes perkama kompleksinė laboratorinė analizės sistema sudaryta iš tarpusavyje suderintų komponentų, kurie privalo būti kompleksiškai sumontuoti kartu. Atskirų dalių įsigijimas iš skirtingų tiekėjų galėtų kelti riziką dėl tarpusavio nesuderinamumo, trukdyti užtikrinti vieningą garantinę priežiūrą bei saugos standartus.

Visa sistema turi būti nauja, standartinė ir pilnai suderinta tarpusavyje (turi būti pateikti tai įrodantys gamintojo aprašai).

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 300 000,00 EUR be PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą pirkėjo darbuotojams.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo pirkėjo darbuotojams), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto (KTU) patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 30 d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus / brošiūras / informacinius lapelius / kitą informacinę medžiagą ir nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba.

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika/parametrai Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su tikslia nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Terminės analizės kompleksinė sistema. Terminės gravimetrinės analizės (TGA) aparatas |  |
| 1.1 | TGA svarstyklių tipas | Iš viršaus pakraunamos svarstyklės |  |
| 1.2 | Svėrimo galimybės | Ne mažiau kaip 1500 mg |  |
| 1.3 | Temperatūrinis intervalas | Nuo aplinkos iki ne mažiau kaip 1100 °C |  |
| 1.4 | Kaitinimo greitis | Programuojamas ir kontroliuojamas nuo 0,1 iki 300 °C/min +- 0,1 °C/min |  |
| 1.5 | Skaitmeninė svarstyklių skiriamoji geba | Ne mažiau nei 0,1 µg |  |
| 1.6 | Svarstyklių dinaminis dreifas | Ne daugiau nei 50 µg |  |
| 1.7 | Svėrimo tikslumas | Paklaida ne didesnė nei 0,005% |  |
| 1.8 | Svėrimo atkartojamumas | Paklaida ne didesnė nei 0,005% |  |
| 1.9 | Temperatūrinis tikslumas | Ne daugiau nei 0,6°C |  |
| 1.10 | Temperatūrinis atsikartojamumas | Ne daugiau nei 0,6°C |  |
| 1.11 | Skirtumas tarp užduotos temperatūros ir tikrosios mėginio temperatūros | Ne daugiau nei 0,01°C |  |
| 1.12 | Aušimo laikas | Nuo 1000°C iki 30°C per ne daugiau nei 30 minučių; |  |
| 1.13 | Kitos įtrauktos komplektuojančios dalys | Ne mažiau nei 1 aušintuvas, ne mažiau kaip 40 tigliukų, kitos dalys reikalingos prietaiso funkcionavimui. |  |
| 2. |  | Terminės analizės kompleksinė sistema Diferencinės skanuojamosios kalorimetrijos (DSK) aparatas |  |
| 2.1 | DSK tipas | “Heat flux” tipo konstrukcijos kaitinimo prietaisas |  |
| 2.2 | Kolorimetrinis dinaminis diapozonas | Ne didesnis nei 170 mW; |  |
| 2.3 | Indžio lydimosi laikas | Ne daugiau nei 3.3 ± 0,1 sekundės |  |
| 2.4 | Kolorimetrinis tikslumas | Paklaida ne didesnė nei 0,2%; |  |
| 2.5 | Kolorimetrinis atkartojamumas | Ne daugiau nei 0,2% |  |
| 2.6 | Temperatūrinis darbinis intervalas | Nuo -100°C iki 750°C ± 10°C |  |
| 2.7 | Temperatūrinis tikslumas | Paklaida ne didesnė nei 0,05°C; |  |
| 2.8 | Temperatūrinis atkartojamumas | Ne daugiau nei 0,02%; |  |
| 2.9 | Temperatūrinis matavimo dažnis | Ne mažiau nei 10 taškų/s; |  |
| 2.10 | Kontroliuojamas temperatūros kilimo ir aušinimo intervalas | Nuo 0,1 iki 100°C/min ± 0,1 °C/min |  |
| 2.11 | Kitos įtrauktos komplektuojančios dalys | Dvipakopis recirkuliacinis aušintuvas (aušinantis iki ne mažiau nei -70°C), ne mažiau nei 1 universalus tigliukų užspaudiklis, standartiniai Al tigliukai, kalibracinės medžiagos, ir kitos dalys reikalingos prietaiso funkcionavimui. |  |
|  |  | Bendri TGA/DSK įrenginių parametrai |  |
| 2.12 | Prapūtimo dujos | Pritaikyta mėginio ir svarstyklių (TG mazgui) prapūtimui naudoti azotą, argoną, helį, kompresinį orą ar deguonį. Srautai valdomi masės srauto kontroleriai. Dujų valymo filtras (2 vnt) |  |
| 2.13 | Valdymas | Turi būti sukomplektuota su personaliniu kompiuteriu, instaliuotą ta pati programine įranga valdanti TG ir DSK įrenginius. Abu įrenginiai turi būti paruošti dirbti atskirai, autonomiškai. |  |
| 3 |  | Komplesinės terminės sistemos detektorius FT-IR spektrometras |  |
| 3.1 | FT-IR spektrometrinė detektavimo ir įvertinimo sistema | FT-IR spektrometras pritaikytas detektuoti ir įvertinti transportuojamas iš TG analizatoriuas dujas, tuo pačiu galintis dirbti visiškai atskirai, autonomiškai matuojant kietus, skystus ar dujinius pavyzdžius. |  |
| 3.2 | Spektrometro optinė sistema | Sukamo tipo konstrukcijos interferometras, nereikalaujantis veidrodžių derinimo, nesąveikaujantis su atmosfera ir nereikalaujantis sistemos stabilizavimo. |  |
| 3.3 | Spektrinis diapazonas | Optinė sistema turi būti uždara, izoliuota nuo vibracijų ir džiovinama. Spektrinio diapazono intervalas ne siauresnis kaip 8300 cm-1 - 350 cm-1. Turi būti įdiegta kalibracinė medžiaga pastoviai kalibruojanti bangos ilgio atitikimą ir tikslumą. |  |
| 3.4 | IR šaltinis | IR šaltinis nereikalaujantis derinimo su elektronine stabilizacija vykdoma dažnai keičiant šaltinio poliškumą, išvengiant karšto taško susidarymo ir užtikrinant didesnį jautrumą ir stabilumą. |  |
| 3.5 | Patikros sistema | Turi būti integruota optinių filtrų sistema su kalibravimo medžiagomis užtikrinančia techninių savybių patikrą. |  |
| 3.6 | Spindulio skleidimo –dalinimo sistema | Turi būti sukomplektuota su KBr ar lygiavertišku IR srities dalikliu. |  |
| 3.7 | Detektoriai | Sistema turi būti sukomplektuota su temperatūriškai (Peltje stabilizuotu DTGS detektoriumi ar lygiavertišku |  |
| 3.8 | Drėgmės indikatorinė sistema | Turi būti integruota drėgmės indikatorinė sistema, pranešanti kada laikas keisti džioviklius. |  |
| 3.9 | Atmosferos garų korekcija | Turi būti realaus laiko atmosferos garų korekcija. išskyrus kalibracinius ar referencinius spektrus. |  |
| 3.10 | Skiriamoji geba | Skiriamoji geba IR srityje ne mažiau nei 0,5 cm-1; |  |
| 3.11 | Signalo/triukšmo santykis | Signalo/triukšmo santykis IR srityje turi tenkinti reikšmę 14000:1 (smailė-smailė); matuojant pralaidumą ne daugiau nei 5 s ir 50000:1, matuojant ne daugiau nei 1 min. |  |
| 3.12 | Bangos ilgio tikslumas | Bangos ilgio tikslumas IR srityje ne daugiau nei 0,1 cm-1 prie 3000 cm-1 bangos |  |
| 3.13 | Bangos ilgio atkartojamumas | Bangos ilgio atkartojamumas ne daugiau nei 0.01 cm-1 prie 3000 cm-1 bangos |  |
| 3.14 | Papildoma įranga | Sukomplektuotas universaliu atspindžio priedu (UATR) su deimanto/ZnSe atspindžio sistema, indikatoriniu slėginiu prispaudėju, įgalinančiu vienodą-atsikartojantį mėginio suspaudimą ir apsauganti plokštelę nuo per didelio slėgimo. Įstačius priedus į prietaisą, jie turi būti automatiškai atpažinti, automatiškai optimizuoti pagal naudojamas priedų plokšteles ar kristalus ir neturi būti reikalaujama papildomo derinimo. |  |
| 3.16 | Papildomų priedų pasirinkimo galimybės | Turi būti sekančios išplėtimo galimybės – mikroskopo, horizontalaus ATR, difuzinio atspindžio, makro mėginių matavimo priedų prijungimui. |  |
| 3.17 | Prietaiso virtualumas | Kritiniai mazgai turi būti patikrinami prieš kiekvieną skenavimą. Instrumentas turi automatiškai „atpažinti“ mazgus ir prijungtus ar pakeistus priedus. Prietaisas turi „pasitikrinti“ ir patvirtinti tinkamumą darbui. |  |
| 3.18 | Automatinė funkcinių parametrų atitikimo patvirtinimas | Turi būti automatinis funkcinių parametrų tikrinimo ir atitikimo patvirtinimas. |  |
| 3.19 | Sistemos programinė įranga | Kontroleris su lengvai suprantama programine įranga, įgalinčia lanksčiai atlikti įvairius TGA analizės metodus, FT-IR spektroskopinius kokybinius ir kiekybinius analizės metodus bei suderintą TGA-IR matavimą, rezultatų interpretavimą ir apdorojimą. |  |
|  |  | Terminės sistemos detektorius ir separavimo įrenginys – masių spektrometras ir dujų chromatografas |  |
| 4 |  | Masių spektrometro techniniai parametrai |  |
| 4.1 | Masių selektyvus detektorius (MS) | Kvadrupolinio tipo masių selektyvus detektorius su elektronine jonizacija, teigiamą ir neigiamą chemine jonizacijomis. Jonizacijos stiprumas turi būti reguliuojamas ir leidžiantis taikyti švelnią jonizaciją. Sukomplektuotas su atspariu deguoniui filamentu. |  |
| 4.2 | Nustatomų masių intervalas | Nustatomų masių intervalas ne mažiau kaip nuo 1 amu iki 1150 amu |  |
| 4.3 | Masių biblioteka | Turi būti sukomplektuotas su naujausia NIST masių biblioteka |  |
| 4.4 | Masių stabilumas | Masių stabilumas ne blogesnis kaip 0.1 m/z per ne daugiau nei 2 paras |  |
| 4.5 | MS detektoriaus vakuumavimo siurblys | MS detektoriaus vakuumavimo turbomolekulinis siurblys turi būti oru aušinamas ir vakuumuoti ne mažesniu kaip 340L/sec našumu (naudojant He). Max He srautas ne daugiau nei 5 ml/min |  |
| 4.6 | MS detektoriaus skenavimo galimybės | MS detektorius tuo pačiu metu turi galėti atlikti lygiagretų pasirinkto jono ir visų jonų spektro skenavimą |  |
| 4.7 | MS detektoriaus jautrumas | MS detektoriaus jautrumas ne blogesnis kaip: El visų jonų pilnam skenavimui - 1 pg oktafluoronaftaleno esant signalui/triukšmui santykiui 1500:1 ir neigiama chemine jonizacija 1:10000; teigiama cheminė jonizacija naudojant 100 pg benzofenono ne mažiau kaip 1:1000 |  |
| 4.8 | MS skenavimo dažnis | MS maksimalus skanavimo dažnis ne mažiau kaip 100 skanavimų per sekundę skenuojant pasirinktą joną. Visų jonų ir pasirinkto jono skenavimas vienu metu |  |
| 4.9 | MS skenavimo greitis | MS maksimalus skanavimo greitis ne mažesnis kaip 12000 Da/s skanavimų per sekundę. |  |
| 4.10 | Sąsaja ir šaltinis | Sąsajos tarp chromatografo ir detektoriaus bei šaltinio temperatūrinio rėžimo intervalas, turi tenkinti reikalavimą, nuo 50 iki 350ºC. |  |
| 5 |  | Separavimo įrenginio dujų chromatografo (DCh) techniniai parametrai |  |
| 5.1 | Dujų chromatografo termostato temperatūriniai rėžimai | DCh termostato temperatūrinis rėžimas turi būti programuojamas ne mažiau kaip 40 programuojamų žingsnių nuo +4 ºC aukščiau aplinkos temperatūros iki 450ºC, su maksimaliu kilimo greičiu ne mažesniu kaip 120 ºC/min, su 0.1 ºC žingsniu. Aušinimas nuo 450 ºC iki 50 ºC turi vykti trumpiau nei 4 minutės. Integruotas ir reguliojamos šviesos padėties LED kolonėlių termostato apšvietimas. |  |
| 5.2 | DCh dujų reguliavimas | DCh visų naudojamų dujų pneumatikos reguliavimas ir kontrolė turi būti vykdoma programiškai - elektroniškai |  |
| 5.3 | DCh valdymas | DCh turi būti valdomas programiškai personaliniu kompiuteriu |  |
| 5.4 | DCh dujų ir temperatūrinės zonos | DCh turi valdyti tiek pneumatinių ir temperatūrinių zonų, kad visavertiškai galėtų funkcionuoti ne mažiau kaip 2 integruoti inžektoriai, kolonėlių termostatas ir ne mažiau kaip 3 integruoti detektoriai ir papildomas MS detektorius. |  |
| 5.5 | DCh apsauginis mechanizmas | DCh turi turėti apsauginę funkciją viršijus leistiną termostato temperatūrą |  |
| 5.6 | Kapiliarinis inžektorius | Kapiliarinis Split/splitless tipo inžektorius turintis dujų pneumatinius programavimo rėžimus. Split funkcija lengvai regulioujama iki ne mažesnio santykio kaip 12000:1 |  |
| 5.7 | Kapiliarinio inžektoriaus temperatūriniai nustatymo rėžimai | Kapiliarinio inžektoriaus darbinės temperatūros intervalas ne siauresnis kaip nuo 50ºC iki 450ºC su 1ºC žingsniu. |  |
| 5.8 | Pneumatikos programavimo rėžimai | Turi būti šie rėžimai –programavimas pagal slėgį, srautą, greitį, pastovų srautą ir pulsinį slėgio injektavimą. Slėgio nustatymas ir kontrolė nuo 0 iki 150 psi. Dujų nešėjų (N2, He ir H2) nustatomas srautas iki ne mažiau kaip 1200 ml/min |  |
| 5.9 | Automatinis mėginių įvedimo sistema (AMĮS) | Sukomplektuotas su automatine mėginių įvedimo sistema, vykdančią automatinį-programuojamą mėginių įvedima su atkartojamumu < 0.1% RSD injektuojant 1 µL mėginio, kai įvedamas mėginio kiekis gali būtu nuo ne daugiau kaip 0.05 µL iki ne mažiau 50 µL. AMĮS karuselė su ne mažiau kaip 16 pozicijų mėginiams. AMĮS injektavimo greitis turi būti reguliuojamas. AMĮS vartotojo lengvai nuimamas ir pastatomas ant kito chromatografo kanalo-inžektoriaus be papildomo konfiguravimo. |  |
| 5.10 | DCh pajungimo ir atsarginių dalių rinkinys | Turi būti įtrauktas DCh pajungimo ir atsarginių dalių rinkinys |  |
| 5.11 | Dujų nešėjų valymo sistema | Turi būti įtraukta dujų nešėjų valymo sistema nuo visų galimų priemaišų, ne mažiau nei 2 vnt |  |
| 5.12 | Kapiliarinė kolonėlė | Turi būti sukomplektuota 5 MS tipo kapiliarine kolonėle, ne trumpesne kaip 30 m. |  |
| 6 | Sąsajos sujungiančios visus įrenginius į vieną sistemą techniniai parametrai | Ne mažiau nei 1 skaitmeninis valdiklis su ne mažiau kaip 6 colių jutikliniu ekranu ir siurbliu, kuris užtikrintų lengvas pakartotinį kalibravimą iš valdymo skydelio. Įspėjimų pranešimai rodomi valdymo skydelyje, kad būtų galima nedelsiant atlikti diagnostiką. Taip pat rodomi siurblio valdymo duomenys, slenksčio aktyvavimas ir laikas iki išjungimo. Užtikrintas prijungimas prie žiniatinklio serverio; Paprasta paleidimo/relės sistema tarp visų prietaisų; Veikimo laiko programos lentelė, skirta chromatografui paleisti iš valdiklio; Masių analizė realiuoju laiku; Greitoji chromatografija, leidžiantis labai greitai atskirti komponentus; Įjungtos kelios injekcijos greitajai chromatografijai; Savaiminė optimizacija, kurią nuskaito FTIR programinė įranga, padedanti pasiekti maksimalią energiją; Naudojami standartiniai KBr langai; Valdiklis automatiškai aktyvuojantis chromatografinės injekcijos kilpą arba masių spektrometro analizę be jokių rankinių konfigūracijos pakeitimų; Konstrukcija, skirta nuolatiniam helio dujų tiekimui į masių detektorių esant chromatografo su masių detektoriumi budėjimo režimui ir atidarius arba neveikiant TGA krosniai; Paleidimo įtaisas, skirtas automatiškai paleisti FTIR ir GCMS duomenų rinkimą, pvz. prasidėjus terminės analizės metodui; Analizė realiuoju laiku, jei galima atlikti TG-IR-MS internetu, praleidžiant chromatografą; Spektrų nuskaitymo laike programinės įrangos modulis pakete; Turi turėti nulinės gravitacijos efekto technologiją; Perdavimo linija ir celė turi būti pajėgios įkaisti iki 400°C. Turi turėti galimybę valdyti dujų srautą visoje sistemoje ir turėti išsiskyrusių dujų masės srauto valdymą; Turi turėti automatinį perjungimą tarp prietaisų, TG, IR ir GCMS. Turi turėti temperatūros pakėlimo funkciją, kad sistema būtų paleista su visomis temperatūros zonomis pradinėje temperatūroje, o tada padidinta iki aukštesnės galutinės temperatūros pakopos. |  |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.