TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti Ekscelencijos centrų programos projektą (Lietuvos mokslo Tarybos registracijos Nr. S-A-UEI-23-6), numato įsigyti toliau nurodytą prekę.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Turbomolekulinis vakuumo siurblys su priedais (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10 , LT-10223, Vilnius .

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo sutarties įsigaliojimo (kalend. dienomis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Turbomolekulinis vakuumo siurblys su priedais | 1 kompl. | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas, modelis |  | Nurodyti gamintoją ir modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina |  |
| 1. | Pumpavimo greitis H2 (vandenilis) | ne mažiau kaip 250 l/s |  |
| 2. | Pumpavimo greitis He (helis) | ne mažiau kaip 500 l/s |  |
| 3. | Pumpavimo greitis N2 (azotas) | ne mažiau kaip 650 l/s |  |
| 4. | Pumpavimo greitis Ar (argonas) | ne mažiau kaip 600 l/s |  |
| 5. | Suspaudimo laipsnis H2 (vandenilis) | ne mažiau kaip 3.500×102 |  |
| 6. | Suspaudimo laipsnis He (helis) | ne mažiau kaip 2.500×103 |  |
| 7. | Suspaudimo laipsnis N2 (azotas) | ne mažiau kaip 5.000×105 |  |
| 8. | Suspaudimo laipsnis Ar (argonas) | ne mažiau kaip 5.000×106 |  |
| 9. | Dujų srautas esant maksimalioms apsukoms H2 (vandenilis) | ne mažiau kaip 6.00 hPa l/s |  |
| 10. | Dujų srautas esant maksimalioms apsukoms He (helis) | ne mažiau kaip 4.00 hPa l/s |  |
| 11. | Dujų srautas esant maksimalioms apsukoms N2 (azotas) | ne mažiau kaip 2.00 hPa l/s |  |
| 12. | Dujų srautas esant maksimalioms apsukoms Ar (argonas) | ne mažiau kaip 1.00 hPa l/s |  |
| 13. | Forvakuumo slėgis N2 (azotas) | ne mažiau kaip 1 hPa |  |
| 14. | Įsibėgėjimo trukmė | ne daugiau kaip 200 s |  |
| 15. | Akustinio triukšmo lygis | ne daugiau kaip 55 dBA |  |
| 16. | Aušinimo tipas | Orinis (su ventiliatoriumi) |  |
| 17. | Dujų įsiurbimo flanšo tipas | DN 160 ISO-K |  |
| 18. | Dujų išmetimo flanšo tipas | DN 25 ISO-KF |  |
| 19. | Elektroninis variklio valdymo blokas | Turi būti |  |
| 20. | Nuotolinio valdymo protokolas | RS-485 arba lygiavertis |  |
| 21. | Valdiklis, leidžiantis paleisti, sustabdyti ir stebėti vakuuminio siurblio parametrus | Turi būti |  |
| 22. | Maitinimas | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |  |
| 23. | Jungiamieji maitinimo ir valdymo kabeliai* | Turi būti |  |
| 24. | Garantija* | Na mažiau kaip 12 mėn. |  |
| Priedas: Adapteris |  |  |  |
| Gamintojas, modelis |  | Nurodyti gamintoją ir modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina |  |
| 1. | Flanšas 1 | DN 160 ISO-K |  |
| 2. | Flanšas 2 | DN 160 CF |  |
| 3. | Ilgis | ne trumpesnis 90 mm ir ne ilgesnis 150 mm |  |
| 4. | Medžiaga | Nerūdijantis plienas |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.