TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą (Vilniaus universiteto pažangiųjų šviesos technologijų ekscelencijos centras, Lietuvos mokslo Tarybos registracijos Nr. S-A-UEI-23-6), numato įsigyti toliau nurodytą prekę.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Kvazi-nuostovios veikos lazerinio kaupinimo šaltinis (toliau – prekė)

  - Prekė bus naudojama su Ekspla NT242-1K-SH/SFG-SCU-2H modelio lazeriu.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

2.4.   Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Saulėtekio al.3, Vilnius.

2.5.   Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo sutarties įsigaliojimo (kalend. dienomis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Kvazi-nuostovios veikos lazerinio kaupinimo šaltinis | 1 vnt. | ☐ | ☒ | - k.d. |

2.6.Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.7.Užsakymų teikimo tvarka:

2.7.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra įrangos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina |  |
| 2. | Tikėtina veikimo trukmė | Iki 10 000 val. |  |
| 3. | Maksimali galia | Ne mažiau 450W |  |
| 4. | Kontaktų užspaudimo plotas | Nuo 9x10 mm ir daugiau |  |
| 5. | Maitinimo srovė | Iki 150A |  |
| 6. | Įtampa | Iki 6V |  |
| 7. | Kaupinimo bangos ilgis | 808 nm (+-1nm) |  |
| 8. | Strypas | Nd: YAG, Nd legiravimas 0.6 %.( +-0.1%) Suderintas su kaupinimo šaltiniu* |  |
| 9. | Pasikartojimo dažnis | Iki 1000Hz |  |
| 10. | Korpuso diametras | 54mm (+-0.1mm) |  |
| 11. | Korpuso ilgis | 54mm (+-0.1mm) |  |
| 12. | Aušinimas | Distiliuotu vandeniu arba Distiliuotu vandeniu ir 10% etilenglikolio mišiniu. |  |
| 13. | Aušinimo žarnelių jungtys | Dvi d. 4 mm įspaudžiamos |  |
| 14. | Aušinimo temperatūra (intervale) | 20-30°C |  |
| 15. | Pralaidumas | 1,3 L/min. (+-0.1L/min ) (galvos jungiamos lygiagrečiai) |  |
| 16. | Garantija * | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.