## Specifikacija
Reagentų ir papildomų priemonių autoantikūnų ir kitų imunologinių tyrimų atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33696500-0 Laboratoriniai reagentai; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai: 30236000-2 Įvairi kompiuterių įranga; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai; 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos
TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas, siūlomo tyrimo MNKV IS kodas | Perkančiajai organizacijai maksimali priimtina pasiūlymo kaina įskaitant visus mokesčius, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5*3) | 7 | 8
1. Autoantikūnai ir kiti imunologiniai tyrimai, reagentai ir papildomos priemonės (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga) | [6 empty] | 157500
1.1. | Anti-EBV (VCA) IgG | 500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.2. | Anti-EBV (VCA) IgM | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.3. | Anti-Helicobacter pylori IgG | 4500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.4. | Anti-Helicobacter pylori IgA | 2500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.5. | Tymų IgG | 150 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.6. | ANA Detect | 4000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.7. | Anti-Tissue-Transglutaminase IgA | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.8. | Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus nustatymas (AMA) | 150 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.8.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.9. | Anti-Gliadin IgA | 600 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.9.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.10. | Anti-Gliadin IgG | 600 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.10.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.11. | Calprotectin | 4500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.11.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.12. | Anti-TG | 500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.12.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.13. | Anti-VZV IgG | 500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.13.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.14. | Dvispiralio DNR antikūnai | 1200 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.14.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.15. | Anti-CCP | 3500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.15.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.16. | Herpes simplex IgG 1+2 | 150 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.16.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.17. | Yersinia IgA | 3000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.17.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.18. | Yersinia IgG | 750 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.18.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.19. | ANCA siūlyti neprivaloma (išvardinama tada, jei siūloma kaip techninis pranašumas) | 1200 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.19.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
.... | ...... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [5 empty] | –––
*PVM (... proc.), Eur: | [5 empty] | –––
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [5 empty] | –––
Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. *Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas __________________________________(tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas)________________________________
Bendrieji reikalavimai
1. | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimo atlikimui (kokybiškam tyrimo rezultato atidavimui) būtini reagentai ir įrangos priežiūrai naudojamos priemonės bei kitos papildomos priemonės (kalibracinės, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai, plovikliai ir kiti reikmenys).
2. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą arba įrašys ne visas sudedamąsias dalis, toks pasiūlymas atmetamas nebus, o tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus diagnostikos reagentus, visas papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
3. | Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo arba reagentų gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra tinkami šiai įrangai.
4. | Reagentai ir papildomos priemonės privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir ženklinti CE ženklu.
5. | Tyrimų kiekis yra preliminarus. Pirkėjas tyrimams reikalingus reagentus ir visas papildomas priemones pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdamas į Pirkėjo poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Pirkėjas pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio ar bet kokios jos dalies.
6. | Vidaus kokybės kontrolė (ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė) bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. (jei gamintojas nenumato kitaip). Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamą tyrimų skaičių.
7. | Pirkėjas pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių (tyrimų ataskaita pateikiama iš laboratorinės informacinės sistemos). Jei, dirbant analizatoriumi, buvo pastebėti netinkami tyrimų rezultatai (esant praėjusiai kokybės kontrolei), už pakartotus tyrimus perkančioji organizacija nemokės.
8. | Prekių pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
ĮRANGOS IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. nr. | Reikalaujami techniniai parametrai: |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1. | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) arba 2 (du) pilnai automatinius analizatorius imunologiniams tyrimams atlikti, siekiant užtikrinti reikalaujamą techninį parametrą našumui (žr. techninių parametrų 7 punktas). Jei siūloma daugiau nei 1 analizatorius, visa siūloma įranga turi naudoti tuos pačius reagentus ir papildomas priemones. Įranga turi būti pagaminta ar turinti įdiegtą programinės įrangos atnaujinimą ne seniau kaip prieš 12 (dvylika) mėn. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Galima siūlyti ne naują įrangą, techniškai tvarkingą įrangą. |  |  | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data, kilmės šalis, techninė būklė) | Pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). Jeigu siūloma naudota įranga, pateikiama tiekėjo deklaracija dėl įrangos techninės būklės.
2. | Pilnai automatinis imunologinis analizatorius (-iai) su lietimui jautriu ekranu (-ais) arba komplektuojamas (-i) su kompiuteriu (jei tai būtina) (papildomas BVPŽ kodas 30236000-2 Įvairi kompiuterių įranga) ir programine įranga (jei tai būtina) (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos), nenutrūkstamo maitinimo šaltiniu (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai), integruotu ir/ar išoriniu lazeriniu spausdintuvu (jo kasete), integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu. |  |  | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį | Nurodyti siūlomų išorinių kompiuterių (jei taikoma), programinės įrangos (jei taikoma) pavadinimus, tipus / modelius, gamintojo pavadinimus ir kilmės šalis.
3. | Būtinas garsinis signalas ar pranešimas ekrane, apibūdinantis analizatoriaus (-ių) techninę būklę. |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4. | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija). |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5. | Pilnai automatizuotas tyrimų atlikimas (kiekybinis antikūnų aptikimo procesas) nuo mėginių išpilstymo iki kiekybinių rezultatų pateikimo: reagentų dozavimas, inkubavimo temperatūra ir trukmė, absorbcijos matavimas, rezultatų apskaičiavimas ir pateikimas. Įranga turi automatiškai atlikti mėginio identifikavimą, pilstymą, mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją, rezultatų vertinimą ir galutinį rezultato pateikimą. Šiame etape operatorius tik sudeda reikiamus reagentus ir kitas priemones (reikalingas tyrimų atlikimui) bei mėgintuvėlius į analizatorių (-ius). |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6. | Analizatoriuje (-uose) turi būti temperatūros palaikymo (galinti ir šildyti, ir šaldyti) sistema, remiantis gamintojo rekomendacijomis tyrimų atlikimui. |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7. | Bendra analizatoriaus (-ių) talpa: vienu metu į analizatorių (-ius) galima įdėti ne mažiau nei 45 pirminius mėginius ir ne mažiau nei 30 skirtingų reagentų. |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8. | Pirmo rezultato gavimas nuo tyrimo atlikimo pradžios (neįskaitant operatoriaus darbo), ir kai užpildoma visa analizatoriaus (-ių) talpa - ne ilgesnis nei 90 min. |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9. | Analizatoriuje be automatinio tyrimo priskyrimo atitinkamam mėginiui, reikalinga turėti duomenų įvedimo rankiniu būdu funkcionalumą. |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10. | Automatinį imunologinį analizatorių (-ius) būtina prijungti į LIS (LABDATA LIMS) dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą. Automatinio imunologinio analizatoriaus (-ių) programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID. Iš LIS turi būti automatiškai gaunamas tyrimo užsakymas (be operatoriaus rankinio įsikišimo). Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas pasirinktam laikotarpiui. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (-ių) (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. |  |  | įrašo tiekėjas | Pateikiamas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė dvikrypte jungtimi.
11. | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (-ių) (įrangos)) duomenis viename protokole. |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12. | Analizatoriuje (-iuose) turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius, galinčius įtakoti tyrimo rezultato tikslumą. |  |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
Bendrieji reikalavimai pagal panaudą siūlomam analizatoriui (-iams)
1. | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą ar EB atitikties deklaraciją originalo ir lietuvių kalbomis.
2 | Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti Pirkėjui pilnai automatinį analizatorių (-ius), atitinkantį (-čius) šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo diagnostikos reagentai (toliau – reagentai), papildomos priemonės (kontrolinės medžiagos, kalibratoriai, valikliai, skiedikliai, plovikliai ir kt.), reikalingos tyrimams atlikti.
3. | Tiekėjas įsipareigoja, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į LIS būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
4. | Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su panaudai perduodamos medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui pirkėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 (trijų) asmenų grupėse (iš viso iki 18 dalyvių). Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.).
5. | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.