KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE

DĖL ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS

## VšĮ Jūrininkų poliklinika (toliau – perkančioji organizacija), vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. ir siekdama pasirengti viešajam pirkimui dėl Odontologinės įrangos pirkimo, prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

## Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą viešąjį pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu (1 priedas) ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Šios rinkos konsultacijos paskelbimu tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dėl dalyvavimo šioje rinkos konsultacijoje tiekėjams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 str., prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? Prašome kiekvieną siūlymą argumentuoti. |  |
| - Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai? |  |
| 3. Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus) galėtumėte pasiūlyti? Prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją. |  |
| 4. Kokia preliminari numatomos įsigyti prekės kaina Eur be PVM? |  |
| 5. Kitos pastabos/pasiūlymai |  |

Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama.

Perkančioji organizacija neįsipareigoja įgyvendinti kiekvieną gautą tiekėjo pasiūlymą ar į jį atsakyti. Iš tiekėjų gaunama informacija bus naudojama pasirengimo Pirkimo vykdymui tikslu.

PRIDEDAMA, Odontologinės įrangos techninės specifikacijos projektas, 9 lapai.

PRIEDAS Nr. 1

ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracija), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašoma techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odontologinė įranga, 2 vnt. |  | NURODYTI MODELĮ IR GAMINTOJĄ ir KAINĄ |  |  |
| 1. | Paciento kėdė |  |  |  |
| 1.1. | Maitinimas | Elektros tinklas, nominalios vertės 230 V, 50 Hz | Maitinimas – elektros tinklas, nominalios vertės 230 V, 50 Hz: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2. | Kėdės valdymas ir kėlimo principas | Elektrinis – hidraulinis | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3. | Sėdimoji dalis | Paminkštinta | Sėdimoji dalis – paminkštinta: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.4. | Kėdės kėlimo galia | Ne mažiau kaip 165 kg | Kėdės kėlimo galia: [nurodyti konkrečiai] kg | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5. | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir ištraukto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažiau kaip 1850 mm | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir ištraukto galvos atlošo bendras ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6. | Galvos atlošo ištraukimas ir pasvirimo kampas reguliuojamas | Gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi | Galvos atlošo ištraukimas ir pasvirimo kampas reguliuojamas – gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu: [nurodyti taip/ne] arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.7. | Kėdės aukščio ir nugaros atlošo kėlimo valdymas | Gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi | Kėdės aukščio ir nugaros atlošo kėlimo valdymas – gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu: [nurodyti taip/ne] arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.8. | Galvos atlošas išsitraukia ir reguliuojamas | Išsitraukia ne mažiau kaip 120 mm, pasvirimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip 50⁰ ribose | Galvos atlošas išsitraukia ir reguliuojamas: - išsitraukia [nurodyti konkrečiai] mm; - pasvirimo kampas reguliuojamas [nurodyti konkrečiai] ⁰ ribose. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.9. | Įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) | Visos komunikacijos susiveda į komunikacijoms skirtą vietą kėdės gale. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į komunikacijoms skirtą vietą kėdės gale: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.10. | Kėdės kėlimo ribos | Kėdės pakilimo aukštis (viršutinė riba) - ne mažiau 800 mm. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis (apatinė riba) - ne daugiau 420 mm | Kėdės kėlimo ribos: - kėdės pakilimo aukštis (viršutinė riba): [nurodyti konkrečiai] mm; - maksimalus kėdės nusileidimo aukštis (apatinė riba): [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.11. | Nugaros atlošo plotis | Plačiausioje vietoje ne mažiau kaip 600 mm | Nugaros atlošo plotis plačiausioje vietoje: [nurodyti konkrečiai] 600 mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.12. | Porankiai, jų reguliavimas | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinį porankį galima nusukti ne mažiau kaip 135⁰ kampu arba porankis pilnai nulenkiamas žemyn | - Kairysis ir dešinysis porankiai: [nurodyti taip/ne]; - Dešinį porankį galima nusukti [nurodyti konkrečiai] ⁰ kampu arba porankis pilnai nulenkiamas žemyn: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.13. | Programuojamos kėdės pozicijos | Ne mažiau 2 programuojamos darbo pozicijos | Programuojamos kėdės pozicijos: [nurodyti konkrečiai] programuojamos darbo pozicijos | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis: |  |  |  |
| 2.1. | Iš viršaus paguldomi gydytojo instrumentai: | Su laikikliais, kad instrumentų žarnos nedirbant būtų instrumentų stalelio viršuje. Ne mažiau 5 darbo vietos instrumentams: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su šviesa; 3) paruošimas elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5); 4) paruošimas elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5); 5) paruošimas ultragarsiniam skaleriui. | Iš viršaus paguldomi gydytojo instrumentai: – su laikikliais, kad instrumentų žarnos nedirbant būtų instrumentų stalelio viršuje: [nurodyti taip/ne]. - [nurodyti konkrečiai] darbo vietos instrumentams: 1) [nurodyti konkrečiai] funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su šviesa: [nurodyti taip/ne]; 3) paruošimas elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5): [nurodyti taip/ne]; 4) paruošimas elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5): [nurodyti taip/ne]. 5) paruošimas ultragarsiniam skaleriui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.2. | Stalelio valdymas | Gydytojo pusėje turi būti rankena jo pozicionavimui. Rankenos išorinė dalis turi būti nuimama ir sterilizuojama | Stalelio valdymas: – gydytojo pusėje rankena jo pozicionavimui: [nurodyti taip/ne]; - rankenos išorinė dalis nuimama ir sterilizuojama: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.3. | Instrumentai turi būti paguldomi ant silikoninio (ar lygiavertės medžiagos) paminkštinimo. Šis paminkštinimas turi būti nuimamas ir sterilizuojamas. | Būtina | - Instrumentai paguldomi ant silikoninio (ar lygiavertės medžiagos) paminkštinimo: [nurodyti taip/ne]. - Paminkštinimas nuimamas ir sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.4. | Instrumentų pasiekiamumas | Instrumentas turi atsilenkti iš gydytojo stalelio ir pasiekti ne mažiau kaip 900 mm. Instrumentų laikiklis turi turėti galimybę pasukti instrumentą į kairę / dešinę lengvesniam pozicionavimui. | Instrumentų pasiekiamumas: - instrumentas atsilenkia iš gydytojo stalelio ir pasiekia [nurodyti konkrečiai] mm; - instrumentų laikiklis turi galimybę pasukti instrumentą į kairę / dešinę lengvesniam pozicionavimui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.5. | Padėklas instrumentams susidėti. | Stalelio apačioje yra padėklas gydytojo instrumentams susidėti. Ant jo turi būti galima padėti ne mažiau kaip 1 kg svorį. | - Stalelio apačioje yra padėklas gydytojo instrumentams susidėti: [nurodyti taip/ne]; - Ant padėklo galima padėti [nurodyti konkrečiai] kg svorį. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.6. | Instrumentų praplovimo sistema | Integruota 2.1 p. nurodytų 2), 3), 4) ir 5) instrumentų praplovimo sistema. Praplovimo nustatymai turi būti pasirenkami 2.10 p. nurodytame ekrane. | - Integruota 2.1 p. nurodytų 2), 3), 4) ir 5) instrumentų praplovimo sistema: [nurodyti taip/ne]; - Praplovimo nustatymai pasirenkami 2.10 p. nurodytame ekrane: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.7. | Pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija. | Belaidis kojinis pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija. Komplekte turi būti atsarginis laidas, kurį būtų galima įjungti baterijų išsikrovimo atveju | - Belaidis kojinis pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija: [nurodyti taip/ne]; - Komplekte yra atsarginis laidas, kurį būtų galima įjungti baterijų išsikrovimo atveju: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.8. | USB jungtis | Būtina | USB jungtis: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.9. | Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas | Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas stalelyje esančiais mygtukais. Taip pat atskiri mygtukai programuojamų kėdės padėčių (ne mažiau kaip 2 programuojamos kėdės padėtys), paciento išlaipinimui ir paskutinei dirbtai pozicijai. | - Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas stalelyje esančiais mygtukais: [nurodyti taip/ne]; - Atskiri mygtukai programuojamų kėdės padėčių ([nurodyti konkrečiai] programuojamos kėdės padėtys), paciento išlaipinimui ir paskutinei dirbtai pozicijai: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.10. | Stalelyje integruotas ekranas: ne mažesnis kaip 5 colių jutiklinis ekranas (touch screen). | Būtina | Stalelyje integruotas [nurodyti konkrečiai] colių jutiklinis ekranas (touch screen) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.11. | Ekrane pateikiama informacija ir valdymas | Ekrane turi būti valdoma: - elektrinio mikrovariklio apsisukimai, - mikrovariklio reversas, - mikrovariklio lemputės ryškumas, - skalerio dažnis, - šviestuvo įjungimas/išjungimas, - šviestuvo kompozitų režimo įjungimas/išjungimas, - spjaudyklės apiplovimas, - stiklinės pripildymas, - laikmatis, - instrumentų apšvietimas, instrumentų aušinimas | Ekrane turi būti valdoma: - elektrinio mikrovariklio apsisukimai: [nurodyti taip/ne]; - mikrovariklio reversas: [nurodyti taip/ne]; - mikrovariklio lemputės ryškumas: [nurodyti taip/ne]; - skalerio dažnis: [nurodyti taip/ne]; - šviestuvo įjungimas/išjungimas: [nurodyti taip/ne]; - šviestuvo kompozitų režimo įjungimas/išjungimas: [nurodyti taip/ne]; - spjaudyklės apiplovimas: [nurodyti taip/ne]; - stiklinės pripildymas: [nurodyti taip/ne]; - laikmatis: [nurodyti taip/ne]; - instrumentų apšvietimas, instrumentų aušinimas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.12. | Indikatoriai ekrane | Kojinio pedalo (2.7 p.) baterijos ir žemo vandens lygio švaraus vandens sistemoje (3.8 p.) indikatoriai | Indikatoriai ekrane: – kojinio pedalo (2.7 p.) baterijos: [nurodyti taip/ne]; – žemo vandens lygio švaraus vandens sistemoje (3.8 p.) indikatoriai: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.13. | Darbinių parametrų ekrane išsaugojimas | Ne mažiau kaip 4 atminties pozicijas elektrinio mikrovariklio (5 p.) ir turbininio antgalio darbinių parametrų. | Darbinių parametrų ekrane išsaugojimas – [nurodyti konkrečiai] atminties pozicijos elektrinio mikrovariklio (5 p.) ir turbininio antgalio darbinių parametrų | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis: |  |  |  |
| 3.1. | Vieta, mobilumas | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis tvirtinasi prie kėdės ir kartu su kėde kilnojasi | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis tvirtinasi prie kėdės ir kartu su kėde kilnojasi: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.2. | Instrumentų stalelis | Ne mažiau 4 lizdų asistento instrumentų stalelis | Instrumentų stalelis – [nurodyti konkrečiai] lizdų asistento instrumentų stalelis | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.3. | Pūtiklis asistentui | Būtina | Pūtiklis asistentui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.4. | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės. | Būtina | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.5. | Instrumentų lizdai | Lizdai, į kuriuos įsistato pūtiklis ir seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės, turi būti lengvai išimami išvalymui | Instrumentų lizdai, į kuriuos įsistato pūtiklis ir seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės, yra lengvai išimami išvalymui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.6. | Spjaudyklė | Keramikinė arba grūdinto stiklo, išimama išvalymui | Spjaudyklė: keramikinė: [nurodyti taip/ne]; arba grūdinto stiklo, išimama išvalymui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.7. | Spjaudyklės reguliavimas: | Spjaudyklės dalis kartu su stiklinės pripildymo kraneliu pasisuka ne mažiau kaip 90⁰ kampu nuo/link paciento | Spjaudyklės dalis kartu su stiklinės pripildymo kraneliu pasisuka [nurodyti konkrečiai] ⁰ kampu nuo/link paciento | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.8. | Švaraus vandens sistema | Indo talpa ne mažiau kaip 1,5 L | Švaraus vandens sistemos indo talpa – [nurodyti konkrečiai] L | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.9. | Stiklinės pripildymas | Automatinis stiklinės vandeniu pripildymas, kai padedama stiklinė. Turi būti galimybė pripildymą sustabdyti | - Automatinis stiklinės vandeniu pripildymas, kai padedama stiklinė: [nurodyti taip/ne]; - Galimybė pripildymą sustabdyti: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.10. | Padėklas | Asistento instrumentų stalelyje turi būti padėklas, ant kurio galima padėti ne mažiau kaip 1 kg svorį | Asistento instrumentų stalelyje – padėklas: [nurodyti taip/ne]; ant jo galima padėti [nurodyti konkrečiai] kg svorį | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.11. | Stalelio kilnojimo ribos | Instrumentų stalelio aukščio kilnojimo ir fiksavimo ribos - ne mažiau kaip 150 mm arba ne mažiau kaip 4 skirtingo aukščio fiksuojamos padėtys | Instrumentų stalelio aukščio kilnojimo ir fiksavimo ribos: [nurodyti konkrečiai] mm arba [nurodyti konkrečiai] skirtingo aukščio fiksuojamos padėtys | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.12. | Asistento valdymo pultas | Asistento valdymo pulte turi būti ne mažiau kaip šie mygtukai: - programuojamų kėdės padėčių, - paciento išlaipinimo, - paskutinės dirbtos pozicijos, - stiklinės pripildymo, - spjaudyklės praplovimo, - šviestuvo ir kompozitų režimo įjungimo/išjungimo | Asistento valdymo pulte yra šie mygtukai: - programuojamų kėdės padėčių: [nurodyti taip/ne]; - paciento išlaipinimo: [nurodyti taip/ne]; - paskutinės dirbtos pozicijos: [nurodyti taip/ne]; - stiklinės pripildymo: [nurodyti taip/ne]; - spjaudyklės praplovimo: [nurodyti taip/ne]; - šviestuvo ir kompozitų režimo įjungimo/išjungimo: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.13. | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui | Būtina | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Apšvietimo sistema: |  |  |  |
| 4.1. | LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 4 LED lemputėmis | Būtina | LED: [nurodyti taip/ne] arba lygiaverčio tipo, su [nurodyti konkrečiai] LED lemputėmis | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.2. | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko | Būtina | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.3. | Reguliuojamas šviesos srauto intensyvumas | Būtina | Reguliuojamas šviesos srauto intensyvumas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.4. | Maksimalus apšvietimo intensyvumas – ne mažiau 35000 Lux | Būtina | Maksimalus apšvietimo intensyvumas: [nurodyti konkrečiai] Lux | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.5. | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių | Būtina | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.6. | Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba | Būtina | Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.7. | Specialus kompozitų režimas su ne daugiau kaip 6000 Lux arba su specialiu geltonos spalvos filtru. Įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba | Būtina | 1. Specialus kompozitų režimas [nurodyti konkrečiai] Lux arba su specialiu geltonos spalvos filtru: [nurodyti taip/ne]. 2. Įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis (2 vnt.): |  |  |  |
| 5.1. | Sukimo momentas | Ne mažiau 3.5 Ncm | Sukimo momentas: [nurodyti konkrečiai] Ncm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.2. | Svoris | Ne daugiau kaip 100 g | Svoris: [nurodyti konkrečiai] 100 g | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.3. | Apsisukimų skaičius | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 100 - 40000 aps/min. | Apsisukimų skaičius reguliuojamas ribose:[nurodyti konkrečiai] aps/min. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.4. | Su LED pašvietimu | Būtina | Su LED pašvietimu: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.5. | Su vidiniu aušinimu | Būtina | Su vidiniu aušinimu: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Ultragarsinis skaleris |  |  |  |
| 6.1. | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke | Būtina | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.2. | Komplekte ne mažiau kaip 5 vnt. skalerio antgaliukų | Būtina | Komplekte: [nurodyti konkrečiai] vnt. skalerio antgaliukų | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |

Pastaba. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą (ar kitus lygiaverčius įrodymus), kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

________________________