KLAUSIMYNAS

PULMONOLOGINĖ DIAGNOSTINĖ SISTEMA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

PULMONOLOGINĖ DIAGNOSTINĖ SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Pulmonologinė diagnostinė sistema |  |  |
| 1 | Lėto iškvėpimo spirometrija |  |  |
| 2 | Atliekami matavimai ERV, VC, IC |  |  |
| 3 | Forsuoto iškvėpimo spirometrija su bronchodiliacijos mėginiais |  |  |
| 4 | Atliekami matavimai FVC, FEV1, PEFR arba PEF, FEF arba MEF, FIVC |  |  |
| 5 | Maksimalios ventiliacijos nustatymas |  |  |
| 6 | Atliekamas statinis plaučių tūrio matavimas FRC, RV, TLC |  |  |
| 7 | Difuzijos pajėgumų rodiklių nustatymas DLCO, KCO |  |  |
| 8 | Galimybė atlikti kvėpavimo raumenų jėgos matavimą |  |  |
| 9 | Bronchų provokacijos tyrimas su automatiniu įkvėpiamojo preparato dozavimu |  |  |
| 10 | Srauto matavimo daviklis – ultragarsinis arba lygiavertis |  |  |
| 11 | Srauto matavimo daviklio ribos 0 iki 18 l/s |  |  |
| 12 | Srauto matavimo daviklio tikslumas ±3% |  |  |
| 13 | Srauto matavimo daviklio skiriamoji geba ≤10 ml/s |  |  |
| 14 | Tūrio matavimo daviklio tikslumas ≤2% |  |  |
| 15 | Tūrio matavimo daviklio ribos 0-30 litrų |  |  |
| 16 | Tūrio matavimo daviklio skiriamoji geba ≤1ml |  |  |
| 17 | DLCO dujų daviklis |  |  |
| 18 | Dujų analizė – infraraudonųjų spindulių spektrometru arba lygiaverte technologija |  |  |
| 19 | Dujų daviklio matavimo ribos 0-3000 ppm CO |  |  |
| 20 | Dujų koncentracijos matavimo tikslumas ≤ ±2,5% |  |  |
| 21 | Programinė įranga su spirometrijos, dujų difuzijos, slėgių, bronchų provokacijos matavimo programomis |  |  |
| 22 | Kalibravimo programa |  |  |
| 23 | Duomenų įvedimo, peržiūros programa |  |  |
| 24 | Ataskaitų spausdinimas |  |  |
| 25 | Sistemos kompiuteris su suderinama operacine sistema ir licencijomis |  |  |
| 26 | Pacientų duomenų bazė, eksportas į LIS/HIS, USB / tinklo jungtis |  |  |
| 27 | Spausdintuvas |  |  |
| 28 | Dujų difuzijos balionai (ne mažiau 2 vnt.) su vežimėliu |  |  |
| 29 | PFT filtrai ne mažiau 1000 vnt. |  |  |
| 30 | Nebulaizeriai ne mažiau 100 vnt. |  |  |
| 31 | Filtrai nebulaizeriams ne mažiau 100 vnt. |  |  |
| 32 | Mobilus vežimėlis su stabdžiais, reguliuojamo aukščio spirometrijos aparatūrai |  |  |
| 33 | Plaučių tūrio matavimas (helio, azoto ar lygiaverčiu metodu) |  |  |
| 34 | CE ženklinimas |  |  |
| 35 | Garantinis aptarnavimas ≥36 mėn. |  |  |
| 36 | Darbuotojų apmokymas |  |  |
| 37 | Atsarginių dalių tiekimas ne mažiau kaip 5 metus |  |  |
| 38 | Bendrieji reikalavimai (pridėtas atskiras dokumentas) |  |  |