Endoskopų plovimo mašina

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai (nurodyti: 1.konkretų techninį parametrą arba aprašymą; 2.nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, dokumento puslapio numeris); 3. pateiktame pagrindžiančiame dokumente atitikimą įrodanti informacija pažymima kita spalva ar pabraukiama ir nurodomas konkretus punktas iš specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Lanksčių endoskopų plovimas ir dezinfekcija |  |
|  | Skirta dviejų endoskopų plovimui ir dezinfekcijai | Būtina |  |
|  | Endoskopo pakrovimas | Iš viršaus |  |
|  | Endoskopo tipas | Lankstūs endoskopai |  |
|  | Parametrų rodymas | Integruotame ekrane |  |
|  | Dangtis atidarymas | Kojinis pedalas |  |
|  | Mašinos dangtis su skaidriu langu | Būtinas |  |
|  | Dangčio užrakinimas proceso metu | Būtinas |  |
|  | Proceso eigos spausdintuvas | Būtinas |  |
|  | Savi-dezinfekcija | Būtinas |  |
|  | Automatinis nuolatinis realiame laike endoskopų hermetiškumo testas | Būtinas |  |
|  | Kiekvieno plovimo – dezinfekavimo proceso etapo trukmės pasirinkimas ir protokolų išsaugojimas | Būtinas |  |
|  | Iš anksto suvestos endoskopų apruošimo programos su keičiamais parametrais | Ne mažiau 10 programų |  |
|  | Vienkartinė dezinfekcijos priemonė | - Koncentratas - Peracto rūgšties pagrindu |  |
|  | Dezifektanti rezervuaro talpa | 5 litrai ± 0,2 l |  |
|  | Ploviklio rezervuaro talpa | 5 litrai ± 0,2 l |  |
|  | Alkoholio rezervuaro talpa | 5 litrai ± 0,2 l |  |
|  | Pajungiamų kanalų kiekis | ≥ 6 |  |
|  | Paduodamo vandens sterilizavimas | UV apšvitinimas |  |
|  | Oro filtravimas | Hepa filtras |  |
|  | Vandens valymo filtrai | ≤ 0,2 µm |  |
|  | Duomenų perdavimas | - USB arba USB-C - Ethernet arba RS232 |  |
|  | Barkodų skaitytuvas | Būtina |  |
|  | Mašinos plotis | ≤ 70 cm |  |
|  | Mašina sumontuota ant ratukų | Ne mažiau du ratukai su stabdžiais |  |
|  | Suderinamumas su endoskopais | Mašina suderinama su šių gamintojų lanksčiais endoskopais - Olympus - Pentax - Fujifilm Komplekte turi būti pateikti visi reikalingi adapteriai 2 endoskopams plauti. Endoskopų gamintojas ir modelis bus nurodyti užsakymo metu. |  |
|  | Komplekte turi būti: - plovimo – dezinfekavimo mašina - vandens minkštinimo sistema - vandens filtravimo sistema - Bar kodų spausdintuvas - jungčių komplektas ligoninėje naudojamiems lankstiems endoskopams | - 1 vnt. - 1 vnt. - 1 vnt. - 1 vnt. - 2 kompl. |  |
|  | Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu | Būtina |  |
|  | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. | Būtina |  |
|  | Garantinis laikotarpis siūlomai įrangai | Ne trumpiau kaip 24 mėn. |  |

31. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo"  (aktuali redakcija) 4.4.4.4. papunkčiu.