KLAUSIMYNAS

MEDICINOS ĮRANGA. VAISIAUS MONITORIUS (KARDIOTAKOGRAFAS)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICINOS ĮRANGA. VAISIAUS MONITORIUS (KARDIOTAKOGRAFAS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Vaisiaus monitorius (kardiotokografas) |  |  |
| 1 | Dviejų vaisių širdies ritmo (FHR tikslumas ±1–2 bpm) stebėjimas (Su dviem vaisiaus tono davikliais, kad tiktų dvyniams) |  |  |
| 2 | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos 50 - 210 k/min. (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |
| 3 | Matuoja vaisiaus kūno judesius FM ( FMOV) |  |  |
| 4 | Gimdos susitraukimų registravimas TOCO) |  |  |
| 5 | Ultragarso impulsinio doplerio dažnis 1–2 MHz arba lygiavertis |  |  |
| 6 | Ultragarso galia <10 mW/cm2 |  |  |
| 7 | Tokograma. Matavimo ribos 0 – 100 % santykinių vienetų (ne siauresnės už nurodytas) ± 5 % netiesiškumo paklaida. |  |  |
| 8 | Tokograma. Skiriamoji geba - ne daugiau 1 % santykinių vienetų. |  |  |
| 9 | Tokogramos daviklis daugkartinio naudojimo, dezinfekuojamas, ≥ 1 vnt. |  |  |
| 10 | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio daviklis daugkartinio naudojimo, dezinfekuojamas, ≥2 vnt. |  |  |
| 11 | Vaisiaus kūno judesių žymeklis daugkartinio naudojimo, dezinfekuojamas, ≥1 vnt. |  |  |
| 12 | Diržai daviklių tvirtinimui daugkartinio naudojimo, dezinfekuojami, ≥2 vnt. |  |  |
| 13 | Lietimui jautrus ≥ 8–10 colių ekranas |  |  |
| 14 | Automatinė CTG analizė |  |  |
| 15 | KTG interpretacijos ataskaita |  |  |
| 16 | Turi turėti galimybę integruotis su ligoninės informacine sistema (HL7 arba lygiaverte) |  |  |
| 17 | Išorinis ryšys LAN, Wi-Fi, USB |  |  |
| 18 | Duomenų saugojimo atmintis ≥ 50 val. |  |  |
| 19 | Terminis integruotas spausdintuvas |  |  |
| 20 | Galimybė pasirinkti rašymo greitį: 1 cm/min., 2 cm/min., 3 cm/min. arba lygiaverčiai |  |  |
| 21 | Aliarmų sistema - garso ir vizualiniai aliarmų signalai |  |  |
| 22 | Mobilumas - vežimėlis arba kompaktiškas nešiojamas krepšys |  |  |
| 23 | PDF tyrimo ataskaitos |  |  |
| 24 | Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius (veikimo laikas ≥ 2–4 val.) |  |  |
| 25 | Terminis popierius, ≥10 pakuočių |  |  |
| 26 | Gelis, ≥ 5 vnt. |  |  |
| 27 | CE ženklinimas |  |  |
| 28 | IEC 60601-1 - bendrieji medicinos elektros saugos reikalavimai |  |  |
| 29 | Garantinis aptarnavimas ≥24 mėn. |  |  |
| 30 | Darbuotojų apmokymas |  |  |
| 31 | Techninė dokumentacija lietuvių kalba |  |  |
| 32 | Atsarginių dalių tiekimas ne mažiau kaip 5 metus |  |  |
| 33 | Bendireji reikalavimai (pridėtas atskiras dokumentas) |  |  |