## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija I pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Artroskopinė įranga

Artroskopinė įranga – 1 komplektas. Artroskopinės įrangos paskirtis – minimaliai invazinėms sąnarių diagnostikos ir gydymo procedūroms (artroskopijai) atlikti. Reikalavimai Artroskopinei įrangai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose (kataloguose, techniniuose duomenų lapuose, bukletuose, naudojimo instrukcijose ir pan.) ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), t. y. nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės |  | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artroskopinė įranga – 1 komplektas |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Vaizdo kameros galvutė su optikos prijungimo adapteriu, autoklavuojama | 3.1. Raiška: ≥(3840 x 2160) vaizdo elementų; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3.2. Progresyvus skenavimas; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3.3. Skaitmeninis priartinimas; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3.4. Programuojami valdymo mygtukai. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su gamykliškai integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu | 4.1. Ultra aukštos raiškos valdymo įrenginys, suderinamas su ultra aukštos raiškos vaizdo kameros galvutėmis; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.2. Video įrašų kokybė: ≥ (3840x2160) arba Full HD ≥ (1920x1080p); | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.3. Signalų išvestys; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.4. Vaizdų įrašymas/perdavimas į planšetinį kompiuterį, kuris yra neatsiejama įrangos dalis; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.5. Vaizdų įrašymas valdomas įrangos planšetiniu kompiuteriu ir kameros mygtukais. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.6. Planšetinis kompiuteris artroskopinės įrangos valdymui, duomenų kaupimui ir peržiūrai: 4.6.1. Ekrano įstrižainė ≥ 10“; 4.6.2. Raiška ≥ 1920x1080 vaizdo elementų; 4.6.3. Galimybė įvesti paciento duomenis. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.7. Vizualizacijos režimai: ryškumas ir fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4.8. Gamykliškai integruotas LED tipo šviesos šaltinis; 4.8.1. LED šviesos šaltinio darbo laikas ≥ 30000 valandų; 4.8.2. Šviesos srauto intensyvumas ≥ 3000 lumenų; 4.8.3. Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis ≥7500˚ K 4.8.4. LED šviesos šaltinio valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros mygtukais. 4.8.5. Šviesolaidžių jungtys ≥ 4 konfigūracijų, suderinamos su siūloma optika ir šviesolaidžiu, jei reikia, turi būti pateikiamas adapteris | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Plokščiaekranis monitorius | - Ekrano įstrižainė: ≥30 coliai; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 5.2. Raiška: ≥ (3840x2160) vaizdo elementų; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 5.3. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 5.4. Monitoriaus ekrano paviršius turi turėti specialią nuo akinimo apsaugančią dangą arba lygiavertį paviršiaus apdorojimą. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Artroskopinė optika, perduodanti ne mažiau kaip 3840x2160 vaizdą – ne mažiau kaip 2 vnt. | 6.1. Vaizdo kryptis 30° (±5°) 6.2. Ilgis >150 mm; 6.3. Autoklavuojama. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Artroskopo įmova - ne mažiau kaip 2 vnt. | Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo jungčiai | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Šviesolaidis - ne mažiau kaip 2 vnt. | 8.1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. 8.2. Ilgis ≥ 250 cm. 8.3. Fibrooptinis. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizavimo konteineris šviesolaidžiui, optikai, kaniulei ir obturatoriui - ne mažiau kaip 2 vnt. | Su dangčiu, su kilimėliu | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Šeiverio konsolė | 10.1. Skirta artroskopiniams šeiverių instrumentams valdyti; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 10.2. Šeiverio konsolės valdymas: 10.2.1. konsolės lietimui jautriu ekranu arba fiziniais valdymo elementais (mygtukais/panele/rankenėlėmis) (kokybinis kriterijus: pasiūlius šeiverio konsolę, valdomą lietimui jautriu ekranu, pasiūlymui skiriami papildomi balai); 10.2.2. Kojiniu jungikliu; 10.2.3. Darbinio instrumento rankenos mygtukais. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 10.3. Maksimalūs greičiai: a) rotacijos greitis (į priekį ir atgal): ≥ 8000 aps./min. (kokybinis kriterijus: pasiūlius didesnį maksimalų rotacijos greitį nei minimalus reikalaujamas greitis pasiūlymui skiriami papildomi balai); b) osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 10.4. Sąsaja su artroskopine pompa arba su integruota siurbimo pompa. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Šeiverio rankena | 11.1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 11.2. Valdymas ≥2 mygtukais ant rankenos; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 11.3. Autoklavuojama; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 11.4. Rankena turi būti techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Artroskopinis kobliacijos įrenginys su gamykliškai integruotu skysčių kontrolės moduliu – 1 kompl. | 12.1.Temperatūrinis diapazonas ne siauresnis nei nuo 20° C iki 40°C; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 12.2. Ekranas, rodantis koaguliacijos ir ablicijos parametrus ir klaidų pranešimus; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 12.3. Galimi režimai: rezekcija, kobliacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 12.4. Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 12.5. Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 12.6. Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje arba antgalio temperatūros viršijimą; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 12.7. Komplektacija: 12.7.1. Generatorius su laidu ir pedalu 1 vnt. 12.7.2. Bipolinis kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas kelio ir peties artroskopijoms, su siurbimo funkcija, gamykliškai integruotu kabeliu. Darbinė elektrodo dalis lenkta 90°, >10 vnt. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Vežimėlis įrangai | 13.1. Ne mažiau kaip 4 ratai, iš kurių ne mažiau kaip 2 fiksuojami; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 13.2. ≥ 3 lentynos; |  |  |  |
|  |  | 13.3. Videokameros galvutės laikiklis; |  |  |  |
|  |  | 13.4. Kanalas įrangos laidams paslėpti; |  |  |  |
|  |  | 13.5. Centrinis elektros maitinimo jungiklis; |  |  |  |
|  |  | 13.6. Elektros maitinimo lizdai reikalingai visai artroskopinei įrangai pajungti ir užtikrinti jos veikimą; |  |  |  |
|  |  | 13.7. ≥ 2 vnt. artikuliuojami laikikliai monitoriams (plokščiaekraniam ir valdymo įrenginio monitoriui); |  |  |  |
|  |  | 13.8. Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių. |  |  |  |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | CE sertifikatas pateikiamas pristačius prekę |
|  | Garantinis terminas, kurio metu nemokamai užtikrinamas įrangos prieinamumas ir taisymas, įskaitant originalių arba lygiaverčių atsarginių dalių tiekimą, darbą ir visas kitas išlaidas, reikalingas nenutrūkstamam įrangos veikimui. | >2 metai nuo įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos(kokybinis kriterijus: pasiūlius ilgesnį garantinį terminą nei minimalus reikalaujamas terminas pasiūlymui skiriami papildomi balai) | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Mokymai darbuotojams, kurių metu turi būti aptarti įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimo aspektai (energiją taupančių režimų pasirinkimas, parametrų reguliavimas ir kiti efektyvų įrangos eksploatavimą užtikrinantys nustatymai). | Būtina |  |  |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su nurodymais dėl įrangos eksploatavimo, techninės priežiūros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, užtikrinant maksimalų aplinkosauginį veiksmingumą nekenkiant klinikiniam įrenginio veiksmingumui. | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Pavojingų medžiagų ribojimas | Įranga turi atitikti pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459. |  | Kilus abejonėms dėl įrangos atitikties reikalavimui ir užsakovui pareikalavus tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus. |  |