## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija II pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Echoskopai su daviklių komplektais

Echoskopai su daviklių komplektais – 2 vnt. Echoskopo(-ų) paskirtis – skirtas(-i) vidaus organų diagnostikai, smulkių struktūrų, kraujagyslių ir MSK (raumenų, sąnarių ir sausgyslių) tyrimams atlikti realiuoju laiku, naudojant aukšto dažnio garso bangas. Reikalavimai echoskopui(-ams) pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose (kataloguose, techniniuose duomenų lapuose, bukletuose, naudojimo instrukcijose ir pan.) ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), t. y. nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Echoskopai su daviklių komplektais – 2 vnt. |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Davikliai | ≥ 3, tarp kurių konvekcinis, linijinis ir sektorinis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Pagrindinis monitorius |  |  |  |
| 4.1. |  | ≥ 54 cm ekrano įstrižainės | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. |  | Rezoliucija: ≥ 1920x1080 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. |  | Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Valdymo monitorius |  |  |  |
|  |  | ≥ 30 cm ekrano įstrižainės | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2. |  | Monitoriaus tipas: lietimui jautrus arba lietimui nejautrus ekranas (kokybinis kriterijus: pasiūlius valdymo monitorių su lietimui jautriu ekranu pasiūlymui bus skiriami papildomi balai) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.3. |  | TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba lietimui jautriame ekrane. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.4. |  | Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Sistemos valdymo pultas |  |  |  |
|  |  | Reguliuojamas valdymo pulto aukštis ne mažiau kaip 15 cm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Valdymo pulto pasukimas į šonus ±45° | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 1 iki 21 MHz | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Skenavimo režimai |  |  |  |
|  |  | 1. 2D arba lygiavertis, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 2. Trapecinis vaizdavimas, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3. Spalvinis dopleris, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4. Galios dopleris, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 5. Audinių dopleris, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 6. Pulsinės bangos dopleris, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 8. Realaus laiko elastografijos režimas, paremtas ultragarsiniais impulsais | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 2D režimas |  |  |  |
|  |  | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 2. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose |  |  |  |
|  |  | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose; | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Specialūs skenavimo režimai |  |  |  |
|  |  | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2), | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 2. Tripleksinis režimas, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Matavimai |  |  |  |
|  |  | 1. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4. Automatiniai, dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 5. Automatiniai kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: |  |  |  |
|  |  | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Paciento duomenų archyvavimo galimybės |  |  |  |
|  |  | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3.1 Send (arba Store), | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3.2 Print, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3.3 Worklist. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais ratukais arba centriniu stabdžiu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai konveksiniam davikliui |  |  |  |
|  |  | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 160, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai linijiniam davikliui |  |  |  |
|  |  | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz, | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 960 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai sektoriniam davikliui |  |  |  |
|  |  | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 1.1 iki 4.9 MHz | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 80 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 90° | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina | (pildo tiekėjas) | CE sertifikatas pateikiamas pristačius prekę |
|  | Garantinis terminas, kurio metu nemokamai užtikrinamas įrangos prieinamumas ir taisymas, įskaitant originalių arba lygiaverčių atsarginių dalių tiekimą, darbą ir visas kitas išlaidas, reikalingas nenutrūkstamam įrangos veikimui. | >2 metai nuo įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (kokybinis kriterijus: pasiūlius ilgesnį nei minimalus reikalaujamas garantinį terminą pasiūlymui skiriami papildomi balai) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su nurodymais dėl įrangos eksploatavimo, techninės priežiūros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, užtikrinant maksimalų aplinkosauginį veiksmingumą nekenkiant klinikiniam įrenginio veiksmingumui. | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |
|  | Mokymai darbuotojams, kurių metu turi būti aptarti įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimo aspektai (energiją taupančių režimų pasirinkimas, parametrų reguliavimas ir kiti efektyvų įrangos eksploatavimą užtikrinantys nustatymai). | Būtina |  |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Pavojingų medžiagų ribojimas | Įranga turi atitikti pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459. |  | Kilus abejonėms dėl įrangos atitikties reikalavimui ir užsakovui pareikalavus tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus. |

Perkami 2 vienodi echoskopai su daviklių komplektais.