## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija III pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Garo sterilizatorius

Garo sterilizatorius – 1 vnt. Reikalavimai garo sterilizatoriui pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose (kataloguose, techniniuose duomenų lapuose, bukletuose, naudojimo instrukcijose ir pan.) ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), t. y. nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės |  | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garo sterilizatorius |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Paskirtis | >6 STV talpos, frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys: aukštis – ne daugiau kaip 2000 mm, plotis – ne daugiau 1000 mm) | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus kamera ir matmenys | Stačiakampė | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus kameros tūris: | ≥ 400 l | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, durys, kameros apvalkalas ir integruotas garo generatorius pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Būtina. Ne blogesnės kaip AISI 316 L (arba lygiavertės) markės plienas | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Vandens rezervuaras į garo generatorių paduodamam vandeniui iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Dvejos, vertikaliai slankiojančios durys. Durų negalima atidaryti kai kameroje yra slėgis, arba durys blokuojamos kai vyksta sterilizavimo ciklas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Gamykliškai įrenginio viduje integruotas garų generatorius | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje sumontuotas ekranas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Ekrane pateikiama informacija: | a) Temperatūra, slėgis; b) Pasirinkta sterilizavimo programa ir jos parametrai; c) Pranešimai apie gedimus / Aliarmų pranešimai | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatorius turi įspėti apie gedimus bei sutrikimus | a) Įspėjimas apie gedimą; b) Įspėjimas apie vandens, oro, garo tiekimą | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus programos | Ne mažiau kaip 5 programos, įskaitant Bowie & Dick arba lygiavertė garų įsiskverbimo testavimo programa | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Įmontuotas arba Integruotas spausdintuvas ataskaitoms ir darbo parametrams spausdinti | Spausdinami duomenys: pasirinkta programa, Slėgis, temperatūra, ciklo trukmė | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus komplektacija: | 1. Pakrovimo rėmas – ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Pakrovimo-iškrovimo vežimėlis - ne mažiau kaip 2 vnt. 3. Garo generatorius – ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Suspausto oro kompresorius – ne mažiau kaip 1 vnt. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | CE sertifikatas pateikiamas pristačius prekę |
|  | Garantinis terminas, kurio metu nemokamai užtikrinamas įrangos prieinamumas ir taisymas, įskaitant originalių arba lygiaverčių atsarginių dalių tiekimą, darbą ir visas kitas išlaidas, reikalingas nenutrūkstamam įrangos veikimui. | >2 metai nuo įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (kokybinis kriterijus: pasiūlius ilgesnį nei minimalus reikalaujamas garantinį terminą pasiūlymui skiriami papildomi balai) | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Sterilizatoriaus pristatymas į montavimo vietą, instaliacija, sterilizatoriaus pajungimas prie komunikacijų. | Būtinas |  |  |  |
|  | Mokymai darbuotojams, kurių metu turi būti aptarti įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimo aspektai (energiją taupančių režimų pasirinkimas, parametrų reguliavimas ir kiti efektyvų įrangos eksploatavimą užtikrinantys nustatymai). | Būtina |  |  |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su nurodymais dėl įrangos eksploatavimo, techninės priežiūros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, užtikrinant maksimalų aplinkosauginį veiksmingumą nekenkiant klinikiniam įrenginio veiksmingumui. | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Pavojingų medžiagų ribojimas | Įranga turi atitikti pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459. |  | Kilus abejonėms dėl įrangos atitikties reikalavimui ir užsakovui pareikalavus tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus. |  |