## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija IV pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mobilusis ultragarsinis diagnostikos aparatas (Echoskopas)

Mobilusis (nešiojamas) ultragarsinis diagnostikos aparatas (echoskopas) (toliau – įranga) – 1 kompl. Įrangos paskirtis – naudojama greitai, tiksliai ir neinvazinei vidaus organų diagnostikai tiesiog prie paciento lovos, skubios pagalbos skyriuose, greitosios pagalbos automobiliuose ar nutolusiose vietovėse. Įrangos reikalavimai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Reikalavimai, kurie pažymėti kaip kokybiniai (išskyrus reikalaujamas minimalias reikšmes) kriterijai, nėra privalomi perkamam objektui, tačiau, jei tiekėjas juos siūlo (t. y. siūlo geresnių savybių prekes) ir už tai jo pasiūlymas gauna papildomų balų, tuomet šie kriterijai tampa privalomais ir tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu pristatyti prekes, atitinkančias pasiūlytą kokybinį kriterijų. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose (kataloguose, techniniuose duomenų lapuose, bukletuose, naudojimo instrukcijose ir pan.) ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), t. y. nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. 1 lentelėje, kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės |  | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Daviklių jungtys | ≥ 2 | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Monitorius | ≥ 11 colių įstrižainės; Rezoliucija: ≥ 1024x768 | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sistemos palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 1,2 iki 12 MHz | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis | ≥ 30 cm | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Kadrų dažnis 2D režime | ≥ 500 kadrų per sekundę (fps) | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Atliekami tyrimai | Kraujagysliniai tyrimai; Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; Pilvo organų tyrimai, Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Darbo režimai: | 2D režimas; spalvinis dopleris; pulsinės bangos dopleris; nuolatinės bangos dopleris; galios dopleris; trapezoidinis vaizdavimas. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Pacientų duomenų ir vaizdų išsaugojimo galimybės | ≥ 128 GB talpos vidinis SSD (angl. solid state drive) diskas; bent viena USB jungtis. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Pacientų duomenų administravimo sistema, jos funkcijos: | Paciento duomenų įvedimas; paciento paieška ir duomenų peržiūra; tyrimo peržiūra. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Integruoto DICOM arba lygiaverčio modulio palaikomos funkcijos | DICOM arba lygiaverčio standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): 1. Send (arba Store); 2. Print, 3. Worklist. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas | Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Klinikinės analizės matavimų ir skaičiavimų paketai su rezultatų saugojimu į tyrimo ataskaitą | - Kraujagysliniai tyrimai; - Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; - Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Automatinis PW kreivių matavimas | Aparatas turi automatinio PW kreivių matavimo funkciją | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Tyrimo ataskaitų spausdinimas išoriniu spausdintuvu | Tyrimo ataskaitas galima atspausdinti išoriniu A4 formato spausdintuvu | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Komplektacija: |  |  |  |  |
|  | Linijinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 4,0–12 MHz. 2.Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis ≥ 33 mm; 3.Elementų skaičius: ≥ 128. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Konvekcinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 2,0–5,0 MHz; 2. Elementų skaičius: ≥ 128; 3. Konvekcinis daviklis monokristalinis arba matricinis, arba lygiavertis; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Vidinis maitinimo akumuliatorius, užtikrinantis nepertraukiamą ultragarsinio diagnostikos aparato veikimą be išorinio maitinimo šaltinio | ≥ 60 minučių (kokybinis kriterijus: pasiūlius ilgesnę nei minimali reikalaujama akumuliatoriaus veikimo trukmę pasiūlymui skiriami papildomi balai); | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Mobilus stovas ultragarsiniam diagnostiniam aparatui | - Specialios konstrukcijos – techniškai suderintas su siūlomo modelio ultragarsiniu diagnostiniu aparatu; - Ratukai fiksuojami (su stabdžiais). - Aukščio reguliavimas. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | CE sertifikatas pateikiamas pristačius prekę |
|  | Garantinis terminas, kurio metu nemokamai užtikrinamas įrangos prieinamumas ir taisymas, įskaitant originalių arba lygiaverčių atsarginių dalių tiekimą, darbą ir visas kitas išlaidas, reikalingas nenutrūkstamam įrangos veikimui. | >2 metai nuo įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (kokybinis kriterijus: pasiūlius ilgesnį nei minimalus reikalaujamas garantinį terminą pasiūlymui skiriami papildomi balai) | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su nurodymais dėl įrangos eksploatavimo, techninės priežiūros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, užtikrinant maksimalų aplinkosauginį veiksmingumą nekenkiant klinikiniam įrenginio veiksmingumui. | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |  |
|  | Mokymai darbuotojams, kurių metu turi būti aptarti įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimo aspektai (energiją taupančių režimų pasirinkimas, parametrų reguliavimas ir kiti efektyvų įrangos eksploatavimą užtikrinantys nustatymai). | Būtina |  |  |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Pavojingų medžiagų ribojimas | Įranga turi atitikti pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459. |  | Kilus abejonėms dėl įrangos atitikties reikalavimui ir užsakovui pareikalavus tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus. |  |
|  | Elastografijos funkcija (strain elastography ir/ar shear wave elastography) arba lygiavertė | (kokybinis kriterijus: tiks įranga ir neturinti šios funkcijos, tačiau pasiūlius įrangą, turinčią šią funkciją, pasiūlymui skiriami papildomi balai) | Pasirinkti | (pildo tiekėjas, jei siūloma ši funkcija) |  |
|  | Dirbtiniu intelektu pagrįstos adatos vizualizavimo / nervų struktūrų atpažinimo funkcija arba lygiavertė klinikinės pagalbos sistema intervencinėms procedūroms | (kokybinis kriterijus: tiks įranga ir neturinti šios funkcijos, tačiau pasiūlius įrangą, turinčią šią funkciją, pasiūlymui skiriami papildomi balai) | Pasirinkti | (pildo tiekėjas, jei siūloma ši funkcija) |  |