## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija VI pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ultra aukšto dažnio trumpųjų bangų aparatas

Ultra aukšto dažnio trumpųjų bangų aparatas – 1 vnt. ultra aukšto dažnio (toliau UAD) trumpųjų bangų aparato paskirtis – gydyti raumenų ir sąnarių ligas, LOR organus. Reikalavimai UAD trumpųjų bangų aparato pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose (kataloguose, techniniuose duomenų lapuose, bukletuose, naudojimo instrukcijose ir pan.) ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), t. y. nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės |  | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAD trumpųjų bangų aparatas |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Išėjimo galia nuolatiniame (pastoviame) rėžime | > 300 W | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Veikimo režimai: | Impulsinis ir nuolatinis (pastovus) | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Apvalios formos talpiniai aplikatoriai | Ne mažiau 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Plokščias talpinis aplikatorius ar / ir diplodinis aplikatorius | Ne mažiau 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Kairės ir dešinės pusės artikuliuojamos ar lygiavertės rankenos | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Kabeliai aplikatoriams | Ne mažiau 2 vnt. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Įrenginyje turi būti: | Išankstiniai gydymo protokolai arba programos, skirtos skirtingoms klinikinėms indikacijoms, bei naudotojo pagalbos funkcija | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | CE sertifikatas pateikiamas pristačius prekę |
|  | Garantinis terminas, kurio metu nemokamai užtikrinamas įrangos taisymas, įskaitant originalių arba lygiaverčių atsarginių dalių tiekimą, darbą ir visas kitas išlaidas, reikalingas nenutrūkstamam įrangos veikimui. | >2 metai nuo įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (kokybinis kriterijus: pasiūlius ilgesnį nei minimalus reikalaujamas garantinį terminą pasiūlymui skiriami papildomi balai) | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su nurodymais dėl įrangos eksploatavimo, techninės priežiūros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, užtikrinant maksimalų aplinkosauginį veiksmingumą nekenkiant klinikiniam įrenginio veiksmingumui. | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |  |
|  | Mokymai darbuotojams, kurių metu turi būti aptarti įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimo aspektai (energiją taupančių režimų pasirinkimas, parametrų reguliavimas ir kiti efektyvų įrangos eksploatavimą užtikrinantys nustatymai). | Būtina |  |  |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Pavojingų medžiagų ribojimas | Įranga turi atitikti pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459. |  | Kilus abejonėms dėl įrangos atitikties reikalavimui ir užsakovui pareikalavus tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus. |  |