TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Tipas | Ultracentrifūginis malūnas |
| Paskirtis | Laboratorinis greitaeigis rotorinis malūnas mėginių smulkinimui |
| Mėginio tipas | Minkštas, vidutinio kietumo, trapus, pluoštinis |
| Maks. įleidžiamo mėginio dydis | Ne mažiau 10 mm |
| Galutinis dalelių dydis | Ne daugiau 50 µm (priklauso nuo mėginio ir sieto) |
| Greitis | Reguliuojamas ribose ne siauriau nei 6 000 – 23 000 min⁻¹ |
| Rotoriaus periferinis greitis | Ne siauriau nei ribose 31 – 119 m/s |
| Rotoriaus diametras | Ne mažesnis 99 mm |
| Rotorių tipai | 6 dantų / 12 dantų / 24 dantų |
| Sietų dydžiai | 0,08–10,00 mm (trapeciniai ir apvalūs) |
| Surinkimo talpos | Ne mažesnės nei 900 ml / 1200 ml; su ciklonu iki 5000 ml |
| Variklis | 3 fazių asinkroninis variklis su dažnio keitikliu |
| Maitinimas | 200–240 V, 50/60 Hz |
| Galia | Ne mažesnė nei 1750 VA |
| Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP30 |
| Atitiktis | CE ženklinimas |
| Komplektacija | Malūnas, 12 dantų rotorius. nerūdijančio plieno sietai 1mm 1vnt, 2mm – 1 vnt. 6 mm – 1 vnt, ciklonas su 5 litrų surinktuvu, vibracinis dozatrius galintis tiekti ne mažiau kaip 3,5l medžiagos nepertraukiamai. |