TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba lygiaverčių dokumentų kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

9.1. Mokymai ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val

10.	 Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

Multimodulinė fizioterapijos sistema

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatas su trijų terapijų režimais | Impulsinės srovės, lazeris, ultragarsas |  |  |
| 2. | Galimybė atlikti visas 3 terapijas vienu metu | Būtina |  |  |
| 3. | Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui | Būtina |  |  |
| 4. | Galimybė susikurti asmenines programas ir jas išsaugoti | Būtina |  |  |
| 5. | Terapijos protokolų filtravimas pagal kūno dalis su schematiška navigacija | Būtina |  |  |
| 6. | Kanalų skaičius elektroterapijai | Ne mažiau 2 |  |  |
| 7. | Generuojamos elektroterapijos srovės | - galvaninės, - diadinaminės, - traberto, - faradinės, - neofaradinės, - eksponentiniai, stačiakampiai, impulsai, - rusiška stimuliacija, - stimuliacijos impulsai, - trapezoidiniai impulsai, - trikampiai impulsai, - kombinuoti impulsai, - TENS, - NPHV, - sekos - 2 polė interferencija, - 4 polių interferencija, - izoplaninis ir vektoriaus laukas, - pertraukiami pulsai, - Leduc srovė, - H-banga, - mikro srovės - vidutinio dažnio bangos - spastinė stimuliacija – pagal Hufschmidt, - spastinė stimuliacija – pagal Jantsch - HVT - IG pulsai - Moduliuota pulsinė srovė VMS srovė |  |  |
| 8. | Automatinis patikros testas įjungus aparatą ir klaidų pranešimai | Būtina |  |  |
| 9. | Automatinis prijungtų priedų atpažinimas | Būtina |  |  |
| 10. | Ultragarso terapijos kanalų skaičius | Ne mažiau 2 |  |  |
| 11. | Vienu metu gali būti prijungtos ir paruoštos darbui ne mažiau kaip 2 ultragarso galvutės | Būtina |  |  |
| 12. | Ultragarso darbo režimai : pastovus ir impulsinis | Būtina |  |  |
| 13. | Ultragarso signalo moduliacija (dažnis) | Reguliuojamas ne siauresnėse kaip 10- 150 Hz ribose |  |  |
| 14. | Ultragarso maksimalus galingumas pastoviame režime | Ne mažesnis kaip 2W/cm2 |  |  |
| 15. | Ultragarso maksimalus galingumas impulsiniame režime | Ne mažesnis kaip 3W/cm2 |  |  |
| 16. | Galimybė dirbti su “hands free” tipo aplikatoriais | Būtina |  |  |
| 17. | Lazerio terapijos kanalų skaičius | 2 ir daugiau |  |  |
| 18.1 | Apsauginių akinių apsaugos lygis | ≥ L3 |  |  |
| 18.2 | Apsauginiai akiniai darbui su lazeriu | 2 vnt. |  |  |
| 19.1 | Infraraudonųjų spindulių aplikatorius galia | Ne mažiau 800mW |  |  |
| 19.2 | Infraraudonųjų spindulių aplikatorius | 1 vnt |  |  |
| 20. | Garantinis laikotarpis/garantinis aptarnavimas skaičiuojama nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| 21. | Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra | Būtina |  |  |
| 22. | Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba | Būtina |  |  |