| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
| OPTINIS MIKROSKOPAS SU PLATAUS LAUKO OKULIARAIS |  |  |  |
|  | Paskirtis | Mikroskopas skirtas švietimo įstaigoms (mokykloms) mokinių mokymui pagal bendrojo ugdymo programas. Turi būti pilnai paruoštas darbui. |  |
|  | Mikroskopo galva | Mikroskopo galva turi būti binokuliarine . Okuliarų pasvirimo kampas - ne prasčiau kaip 30°-45o horizonto atžvilgiu. Mikroskopo galva turi būti sukama 360o kampu. Galvos tvirtinimas turi būti su apsauga nuo atsitiktinio nuėmimo. |  |
|  | Mikroskopo didinimo diapazonas | Mikroskopo didinimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 40x iki 1000x. |  |
|  | Mikroskopo stovas | Turi būti fiksuotas stovas. Korpusas turi būti pagamintas iš metalo lydinio arba lygiavertės medžiagos, tinkamos intensyviam naudojimui ugdymo aplinkoje. |  |
|  | Okuliarai | Ne mažiau kaip 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė ne prasčiau kaip 18 (FN18). |  |
|  | Objektyvai | Ne mažiau kaip 3 skirtingi achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne prastesni kaip: 4×, skaitinė apertūra (N.A.) ne mažesnė kaip 0,10; 10×, (N.A.) ne mažesnė kaip 0,25; 40×, (N.A.) ne mažesnė kaip 0,65; Bendras didinimas 40X, 100X, 400X (N.A.) ne mažesnė kaip 1,25. Turi būti apsauga nuo objektyvo ir preparato sulaužymo. |  |
|  | Objektyvų revolveris | Ne mažiau kaip 4 vietų objektyvų revolveris. |  |
| 9. | Fokusavimo sistema | Turi būti objekto fokusavimo mechanizmas su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais (sraigtai turi būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai). Fokusavimo judėjimo diapazonas – ne mažesnis kaip 15 mm. |  |
| 10. | Objektinis stalelis | Objektinio stalelio plotas ne mažesnis kaip 130,00 cm2, valdomas X-Y kryptimis, turi tvirtai laikyti 75x25 mm objektinį stiklelį. Stalelio eiga ne mažesnė kaip 70x30 mm. |  |
| 11. | Kondensorius | Ne prasčiau kaip Abbe tipo kondensorius; stikliniai lešiai be plastikinių detalių, su ne prasčiau kaip irisine reguliuojama diafragma. Maksimali optinė apertūra ne prasčiau kaip N.A 1,25. Turi būti galimybė reguliuoti kondensoriaus aukštį. |  |
| 12. | Apšvietimas | Turi būti integruotas LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažiau kaip 1W . Šaltinio šviesos stiprumas turi būti tolygiai reaguliuojamas. |  |
| 13. | Maitinimas | Prietaisas turi būti sukomplektuotas su maitinimo šaltiniu, užtikrinančiu jo veikimą iš elektros tinklo (220–240 V) tiesiogiai arba per adapterį, taip pat su integruotu įkraunamu maitinimo šaltiniu (akumuliatoriumi), leidžiančiu nepertraukiamai dirbti ne mažiau kaip 8 valandas be išorinio maitinimo šaltinio. |  |
| 14. | Priedai | Visi su mikroskopu komplektuojami priedai turi būti techniškai suderinti su mikroskopu*. Kartu su mikroskopu turi būti pateikiamas mikroskopo: maitinimo/įkrovimo laidas, gaubtas nuo dulkių, naudojimo instrukcija lietuvių kalba. *Jeigu siūlomą prekę sudaro skirtingų gamintojų įranga, turi būti mikroskopo gamintojo patvirtinimas, jog tiekėjo siūloma kita įranga veiks su šio gamintojo mikroskopu. |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| OPTINIS MIKROSKOPAS SU KAMERA |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Mikroskopas skirtas švietimo įstaigoms (mokykloms) mokinių mokymui pagal bendrojo ugdymo programas. Turi būti pilnai paruoštas darbui. |  |
| 2. | Mikroskopo galva | Mikroskopo galva turi būti monokuliarinė, okuliaro pasvirimo kampas ne prasčiau kaip tarp 30°- 45° laipsniai horizonto atžvilgiu. Tiekėjas gali siūlyti mikroskopą su binokuliarine mikroskopo galva, kas šio pirkimo apimtyje bus laikoma „lygiaverte“. Mikroskopo galva turi būti sukama 360° kampu. Galvos tvirtinimas turi būti su apsauga nuo atsitiktinio nuėmimo. |  |
| 3. | Mikroskopo didinimo diapazonas | Mikroskopo didinimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 40x iki 1000x. |  |
| 4. | Mikroskopo stovas | Turi būti fiksuotas stovas. Korpusas turi būti pagamintas iš metalo lydinio arba lygiavertės medžiagos, tinkamos intensyviam naudojimui ugdymo aplinkoje. |  |
| 5. | Okuliarai | Ne mažiau 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė ne prasčiau kaip 18 (FN18). |  |
| 6. | Objektyvai | Ne mažiau kaip 4 skirtingi achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne prastesni kaip: 4×, skaitinė apertūra (N.A.) ne mažesnė kaip 0,10; 10×, (N.A.) ne mažesnė kaip 0,25; 40×, (N.A.) ne mažesnė kaip 0,60, turi būti apsauga nuo objektyvo ir preparato sulaužymo; 100×, (N.A.) ne mažesnė kaip 1,25, imersinis (skirtas darbui su imersiniu aliejumi), turi būti apsauga nuo objektyvo ir preparato sulaužymo. |  |
| 7. | Objektyvų revolveris | Ne mažiau kaip 4 vietų objektyvų revolveris. |  |
| 8. | Fokusavimo sistema | Turi būti objekto fokusavimo mechanizmas su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais (sraigtai turi būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai). Fokusavimo judėjimo diapazonas – ne mažesnis kaip 15 mm. |  |
| 9. | Objektinis stalelis | Objektinio stalelio plotas ne mažesnis kaip 130,00 cm2, valdomas X-Y kryptimis, turi tvirtai laikyti 75x25 mm objektinį stiklelį. Stalelio eiga ne mažesnė kaip 70x30 mm. |  |
| 10. | Kondensorius | Ne prasčiau kaip Abbe tipo kondensorius; stikliniai lešiai, su ne prasčiau kaip irisine reguliuojama diafragma. Maksimali optinė apertūra ne prasčiau kaip N.A 1,25. Turi būti galimybė reguliuoti kondensoriaus aukštį. |  |
| 11. | Apšvietimas | Turi būti integruotas LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia – ne mažesnė kaip 2 W. Šaltinio šviesos stiprumas turi būti tolygiai reguliuojamas. |  |
| 12. | Kamera | Turi būti integruota kamera. Mikroskopo kamera turi būti ne prasčiau kaip 3 MP. Turi būti kartu komplektuojama programinė kameros valdymo įranga vaizdams apdirbti. |  |
| 13. | Maitinimas | Prietaisas turi būti sukomplektuotas su maitinimo šaltiniu, užtikrinančiu jo veikimą iš elektros tinklo (220–240 V) tiesiogiai arba per adapterį, taip pat su integruotu įkraunamu maitinimo šaltiniu (akumuliatoriumi), leidžiančiu nepertraukiamai dirbti ne mažiau kaip 8 valandas be išorinio maitinimo šaltinio. |  |
| 14. | Priedai | Visi su mikroskopu komplektuojami priedai turi būti techniškai suderinti su mikroskopu*. Kartu su mikroskopu turi būti pateikiamas mikroskopo: maitinimo/įkrovimo laidas, gaubtas nuo dulkių, naudojimo instrukcija lietuvių kalba. *Jeigu siūlomą prekę sudaro skirtingų gamintojų įranga, turi būti mikroskopo gamintojo patvirtinimas, jog tiekėjo siūloma kita įranga veiks su šio gamintojo mikroskopu. |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| OPTINIS MIKROSKOPAS SU INTEGRUOTU ŠVIESOS ŠALTINIU |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Mikroskopas su begalybės optine sistema, skirtas vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasės) įgyvendinančioms švietimo įstaigoms, mokinių tiriamiesiems ir praktiniams darbams biologijos ir gamtos mokslų pamokose. Turi būti pilnai paruoštas darbui. |  |
| 2. | Mikroskopo galva | Mikroskopo galva turi būti binokuliarinė. Okuliarų pasvirimo kampas turi būti ne mažiau nei 30° - 45° laipsnių horizonto atžvilgiu. Mikroskopo galva turi būti sukama 360° kampu bei užfiksuojama. Galvos tvirtinimas turi būti su apsauga nuo atsitiktinio nuėmimo. Reguliuojamas atstumas tarp akių ne mažiau kaip šiame diapazone: 50 -75 mm |  |
| 3. | Mikroskopo didinimo diapazonas | Mikroskopo didinimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 40x iki 1000x. |  |
| 4. | Mikroskopo stovas | Turi būti fiksuotas stovas. Korpusas turi būti pagamintas iš metalo lydinio arba lygiavertės medžiagos, tinkamos intensyviam naudojimui ugdymo aplinkoje. |  |
| 5. | Okuliarai | Ne prasčiau kaip WF10x, plataus lauko, kurio reikšmė ne mažesnė kaip 18 (FN18), su dioptrijų korekcija. |  |
| 6. | Objektyvai | Begalybės Plan achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne prastesni kaip: -4x/(N.A.) 0,10; -10x/(N.A.) 0,25; -40x(S)/(N.A.) 0,60; turi būti apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo -100x(S, Oil)/ (N.A.) 1,25, imersinis, turi būti apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo. |  |
| 7. | Objektyvų revolveris | Ne prasčiau kaip apvalus sukinėjamas 4 vietų objektyvų revolveris. |  |
| 8. | Skiriamojo geba | <2 µm |  |
| 9. | Fokusavimo sistema | Ne prasčiau kaip bendraašis bendrojo ir tiksliojo fokusavimo reguliavimas; Fokusavimo judėjimo diapazonas – ne mažesnis kaip 15 mm. |  |
| 10. | Objektinis stalelis | Objektinio stalelio plotas ne mažesnis kaip 130,00 cm2, valdomas X-Y kryptimis. Stalelio eiga ne mažesnė kaip 70x30 mm. Stalelis turi turėti laikiklį standartiniam 75x25 mm objektiniam stikliukui. |  |
| 11. | Kondensorius | Ne prasčiau kaip Abbe tipo kondensorius; stikliniai lešiai, su ne prasčiau kaip irisine reguliuojama diafragma. Maksimali optinė apertūra ne prasčiau kaip N.A 1,25. Turi būti galimybė reguliuoti kondensoriaus aukštį. |  |
| 12. | Apšvietimas | Turi būti integruotas LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažiau kaip 3 W. Šaltinio šviesos stiprumas turi būti tolygiai reaguliuojamas. |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |