## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PRIVALOMI REIKALAVIMAI: 1. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. 2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. 3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant užsakymą. 4. Po specifikacijų vertinimų, pareikalavus, tiekėjas turi pateikti po 3-4 vnt. visų grupių dažniausiai naudojamų dydžių (+19,5D-+22,0D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių. 5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 6. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. 7. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pristatyti į gydymo įstaigas lęšius su kasetėmis (netaikoma priekinės kameros lęšiams) turimiems chirurginiams instrumentams (sulankstomų lęšių įvedimo švirkštas Monarch III, Alcon), arba su vienkartiniais injektoriais, arba su lęšiais preimplantuotais į injektorių. 8. Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai, priekinės kameros lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ. 9. Intraokuliniai lęšiai turi būti sandėliuojami ligoninėje visų paraiškoje nurodytų dioptrijų, o jiems pasibaigus turi būti pristatomi pagal pateiktą poreikį per 5 darbo dienas (skubos atvejų per 3 darbo dienas). 10. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus. 11. Konkursą laimėjęs tekėjas į gydymo įstaigą intraokulinius lęšius turi pristatyti nuo užsakymo pateikimo per 5 darbo dienas (skubos atvejų per 3 darbo dienas). 12. Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinių apklotų rinkiniu (netaikoma priekinės kameros lęšiams). Apklotų rinkinys oftalmologinėms operacijoms: medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 2 sluoksnių: viršutinis iš polietilieno, nepralaidus skysčiams, apatinis- apsauginis popieriaus sluoksnis, paviršius neslidus. Spalva: mėlyna, žalia. Supakuotos viename gamintojo steriliame pakete. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas staliukui, dydis 150x150 cm. (± 5 cm)-1vnt. 2.Apklotas pacientui, dydis 140x150 cm. (± 5 cm), apkloto centre lipni incizinė plėvelė, kurios dydis 8x10 cm (± 2 cm), su skysčių surinkimo maišu-1vnt. 3. Popierinė servetėlė 18x25 cm (± 5 cm)-1vnt. Iškilus neaiškumams, bus prašomas pvz. vertinimui.
REIKALAVIMAI VISOMS PIRKIMO DALIMS: 1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
4. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Mato vieneto įkainis EUR be PVM | Bendra kaina EUR be PVM | PVM tarifas** ٪ | Bendra kaina EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos ir jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Planuojama pirkimo dalies maksimali vertė Eur be PVM | Planuojama pirkimo dalies maksimali vertė Eur su PVM
1 | Užpakalinės kameros sulakstomi sferiniai monolitiniai hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su kasete implantavimui | Medžiaga- hidrofobinis akrilatas, be filtro mėlynai šviesai. Ilgis – 12,5mm-13,0 mm. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: priekinis optinis paviršius asimetrinis abipus išgaubtas. Optikos išgaubtumas – abipusiai išgaubtas. Laužiamoji galia: ne siauriau +6.0 iki +40.0 D, nuo +6.0 ir +30.0 D lęšių laužiamoji galia didėja 0,5 D intervalu, nuo +31.0 ir +40.0 D lęšių laužiamoji galia didėja 1.0 D intervalu. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55 Konstrukcija: monolitinis. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°.. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus | vnt. | 1100 | [7 empty] | 58300 | 61215
2 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui | Medžiaga: hidrofobinis akrilatas. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms. Laužiamoji galia: ne siauriau +6.0 iki +34.0 D. Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje): ne siauriau nei nuo +1.5D, iki +6.0D. Ne mažiau 7 modelių, didėjimo žingsnis kas 0.75D. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. Konstrukcija: monolitinis, torinis elementas suformuotas užpakaliniame paviršiuje. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. | vnt. | 160 | [7 empty] | 64000 | 67200
3 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai mažo astigmatizmo korekcijai toriniai asferiniai IOL su kasete implantavimui | Medžiaga: hidrofobinis akrilatas. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. Laužiamoji galia: ne siauriau +6.0 iki +30.0 D. Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje) – +1.0 D. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. Konstrukcija: monolitiniai, torinis elementas suformuotas užpakaliniame paviršiuje. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. | vnt. | 55 | [7 empty] | 16500 | 17325
4 | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai 3 dalių lęšiai | Optinės dalies medžiaga: 6.0 mm hidrofobinė akrilinė optika, asferinė, turinti filtrą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą; PVDF (Polyvinylidene fluoride) atraminiai elementai, 13.0 mm diametro. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: abipus išgaubtas. Laužiamoji galia nuo +6 iki +26 dioptrijų (0.5D žingsniu nuo +10 iki +26 D, 1D žingsniu nuo +6 iki +10 D). Refrakcijos indeksas 1,51-1,55. Atraminių elementų kampas 5°. Lęšių pateikimo sąlygos: sterilūs, preimplantuotas į injektorių. | vnt. | 310 | [7 empty] | 49600 | 52080
5 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai padidinto regos atstumo (EDOF) toriniai asferiniai IOL su kasete implantavimui | Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 401 nm ilgio bangoms. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta. Padidinto regos atstumo technologija: bangos fronto formavimo, nedidinanti regos trikdžių dažnio ir gerinanti regos aštrumą matymo diapazone nuo matymo iš toli iki 40 cm židinio nuotolio. Laužiamoji galia: nuo +10.0 iki +30.0 D. Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje): nuo +1.0 D iki +3.75 D (ne mažiau 5 modelių). Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, sterilioje pakuotėje. | vnt. | 20 | [7 empty] | 15900 | 16695
6 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai padidinto regos atstumo (EDOF) asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui | Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 401 nm ilgio bangoms. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė, abipus išgaubta. Padidinto regos atstumo technologija: bangos fronto formavimo, nedidinanti regos trikdžių dažnio ir gerinanti regos aštrumą matymo diapazone nuo matymo iš toli iki 40 cm židinio nuotolio. Laužiamoji galia: nuo +10.0 iki +30.0 D. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. Konstrukcija: monolitiniai, IOL priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“ Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, sterilioje pakuotėje. | vnt. | 105 | [7 empty] | 78225 | 82136.25
7 | Užpakalinės kameros sulankstomi hidruoti monolitiniai intraokuliniai lęšiai | Medžiaga – hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru. Vandens kiekis medžiagoje < 5 %. Ilgis – 12,5 mm. Optikos diametras – 6,0 mm. Optikos kraštas – užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru. Optikos savybės – asferinė optika. Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,52. Laužiamoji galia nuo 0 D iki +10 D, žingsnis kas 1,0 D. Araminių elementų forma - ,,C“, ,,L“, ,,J“ ar jų modifikacijos. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Konstrukcija – monolitiniai. Pateikimo sąlygos – tiekiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais. Kartu tiekiamas vienkartinis injektorius skirtas lęšio implantacijai. | vnt. | 50 | [7 empty] | 8500 | 8925
8 | Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiai | Medžiaga- polimetilmetakrilatas ar jo dariniai. Optikos diametras – 5,5- 6,0 mm. Laužiamoji galia- nuo +5 iki +30 dioptrijų. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“). Elastingi atraminiai elementai. Bendras ilgis – 12,75 mm | vnt. | 200 | [7 empty] | 3210 | 3370.5
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
**Lentelės 8 stulpelyje nuodomas prekėms teisės aktų nustatyta tvarka taikomas PVM, jei tiekėjas taiko kitokį PVM, tai nurodo Lentelės 8 stulpelyje ir pagraindžia teikdamas pasiūlymą.