Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0117 „Mokslo infrastruktūros atnaujinimas pažangios fluorescencinės mikroskopijos tyrimams, įskaitant pavienių molekulių ir ypač aukštos skiriamosios gebos mikroskopiją (GREENSCOPY)“ numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.Pirkimo objektas – aukštos kokybės mikroskopo objektyvai super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui (toliau – prekės).

2.2.Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3  Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Aukštos kokybės mikroskopo objektyvai super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui | 1 komplektas (5 skirtingi objektyvai) | ☐ | ☒ | Per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nurodytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1 Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams:

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objektyvas Nr. 1 |  |  |
| 1.1. | Aberacijų korekcija | Apochromat arba lygiavertė |  |
| 1.2. | Imersijos tipas | Aliejaus imersija arba lygiavertė |  |
| 1.3. | Optinis didinimas | 60X |  |
| 1.4. | Skaitinė apertūra (N.A.) | ≥ 1.49 |  |
| 1.5. | Darbinis atstumas (W.D.) | ≥ 0.13 mm |  |
| 1.6. | Korekcija | Dengiamojo stiklelio storis ne siauresnis nei nuo 0.13 iki 0.22 mm |  |
| 1.7. | Speciali savybė | Integruota temperatūrinė aberacijų korekcija dengiamajam stiklelio storiui ties 23°C ir ties 37°C. |  |
| 1.8. | Sriegis | M25 x 0.75 mm |  |
| 1.9. | Taikymas | Tinka TIRF mikroskopijai arba lygiavertis |  |
| 1.10. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 2. | Objektyvas Nr. 2 |  |  |
| 2.1. | Optinis didinimas | 100X |  |
| 2.2. | Imersijos tipas | Imersinė alyva arba lygiavertė |  |
| 2.3. | Aberacijų korekcija | Apochromat arba lygiavertė |  |
| 2.4. | Taikymas | Tinka TIRF mikroskopai arba lygiavertis |  |
| 2.5. | Skaitinė apertūra (N.A.) | ≥ 1.49 |  |
| 2.6. | Darbinis atstumas (W.D.): | ≥ 0.12 mm |  |
| 2.7. | Konstrukcija | Didelės galios (HP), optimizuota N-STORM/SMLM metodams arba lygiavertė |  |
| 2.8. | Sriegis | M25 x 0.75 mm |  |
| 2.9. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 3. | Objektyvas Nr. 3 |  |  |
| 3.1. | Skaitinė apertūra (N.A.) | ≥ 1.3 |  |
| 3.2. | Optinis didinimas | 60X |  |
| 3.3. | Aberacijų korekcija | Plan Apochromat arba lygiavertis tipas. Koreguoja aberacijas nuo 405 nm iki 950 nm arba lygiavertė. Turi dangą skirtą sumažinti vidinius atspindžius ir užtikrinti optimalų ryškumą arba lygiavertę. |  |
| 3.4. | Darbinis atstumas (W.D.) | ≥ 0.3 mm |  |
| 3.5. | Imersija | Optimizuota silikoninei imersinei alyvai arba lygiavertei |  |
| 3.6. | Sriegis | M25 x 0.75 mm |  |
| 3.7. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 4. | Objektyvas Nr. 4 |  |  |
| 4.1. | Skaitinė apertūra (N.A.) | ≥ 1.35 |  |
| 4.2. | Optinis didinimas | 100X |  |
| 4.3. | Aberacijų korekcija | Plan Apochromat arba lygiavertis tipas. Koreguoja aberacijas nuo 405 nm iki 950 nm, arba lygiavertė. Turi dangą skirtą sumažinti vidinius atspindžius ir užtikrinti optimalų ryškumą, arba lygiavertę. Didelės galios konstrukcija, pritaikoma dSTORM arba lygiavertė. |  |
| 4.4. | Darbinis atstumas (W.D.) | Ne siauresnis nei nuo 0.28 mm iki 0.31 mm. |  |
| 4.5. | Imersija | Optimizuota silikoninei imersinei alyvai arba lygiavertei |  |
| 4.6. | Sriegis | M25 x 0.75 mm |  |
| 4.7. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 5. | Objektyvas Nr. 5 |  |  |
| 5.1. | Skaitinė apertūra (N.A.) | ≥ 0.85 |  |
| 5.2. | Optinis didinimas | 60X |  |
| 5.3. | Aberacijų korekcija | Plan Fluor arba lygiavertė |  |
| 5.4. | Darbinis atstumas (W.D.) | ≥ 0.3 mm |  |
| 5.5. | Korekcija | Dengiamojo stiklelio storis nuo 0.11 mm iki 0.23 mm; spyruoklinis galvutės mechanizmas arba lygiavertis. |  |
| 5.6. | Sriegis | M25 x 0.75 mm |  |
| 5.7. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis Prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos Prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.