## Sheet1
Skelbiamos apklausos pirkimo sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Specialieji reikalavimai | Atitiktis reikalavimui | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus
|  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris
1. | Vitrininis šaldytuvas turi būti skirtas vakcinoms ir vaistams laikyti. | įrašyti (Gamintojas, modelis) | įrašyti | įrašyti
2. | Įtampa – 220-240 V. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
3. | Dažnis – 50 Hz. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
4. | Bendras šaldytuvo tūris – 297 l (±2 l). | įrašyti | įrašyti | įrašyti
5. | Vidaus apšvietimas – LED. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
6. | Šaldytuvo matmenys (AxPxG): 188,4 cm (±1 cm) x 59,7 cm (±1 cm) x 65,4 cm (±1 cm). | įrašyti | įrašyti | įrašyti
7. | Durys turi būti vitrininės, pagamintos iš stiklo arba iš lygiavertės medžiagos. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
8. | Durų vyriai – galimybė keisti durų vyrių puses. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
9. | Lentynos – 6 vnt. (±1) plastiku dengtos vielinės lentynos. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
10. | Automatinis atitirpinimas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
11. | Įspėjimo signalas apie gedimą – optinis ir garsinis. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
12. | Korpuso spalva balta arba jai lygiavertė spalva. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
13. | Pastovios temperatūros režimas – +5 °C. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
14. | Elektroninis temperatūros valdymas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15. | Temperatūros atvaizdavimas – skaitmeninis temperatūros indikatorius. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
16. | Šaldymo medžiaga – R 600a arba lygiavertė šaldymo medžiaga. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
17. | Antimikrobinė rankena su atidarymo mechanizmu. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
18. | Palaikoma laikmena – USB. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
19. | Turi būti galimybė matyti signalizacijos istoriją. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
20. | Triukšmo lygis – 49 dB (±2 dB). | įrašyti | įrašyti | įrašyti
21. | Šaldytuvo priekyje turi būti liečiamas ekranas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
22. | Šaldytuvas vakcinoms turi būti pagamintas laikantis DIN 13277 standarto arba jam lygiaverčio standarto reikalavimų. Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo išduotą ir patvirtintą prekės atitikties deklaraciją. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
23. | Turi būti laisvi įspėjimo signalo kontaktai prijungimui prie nuotolinės stebėjimo sistemos. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
23.1. | Kontaktai gali būti naudojami prietaisui prijungti prie papildomos optinės ir akustinės įspėjamosios įrangos. Prijungimas turi būti skirtas maksimaliai 30 V/8 A nuolatinei srovei SELV tipo šaltiniui (minimali srovė 150 mA). | įrašyti | įrašyti | įrašyti
23.2. | Turi būti šie kontaktai:
23.2.1. | N. O – įspėjamojo signalo kontaktas, skirtas prijungti prie įspėjamojo signalo perspėjimo lempos arba akustinio įspėjamojo signalo; | įrašyti | įrašyti | įrašyti
23.2.2. | N. C – kontrolinė veiklos lempa, skirta prijungti prie kontrolinės veiklos lempos, kuri rodo, kad prietaisas yra normalios veiklos režime. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
23.2.3. | COM – išorinis įtampos šaltinis. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
24. | Prekė turi būti pristatyta tiekėjo transportu, adresu: Ašmenos g. II-oji g. 25 A, Kaunas. Prekės pristatymo išlaidos turi būti įtrauktos į prekės kainą. | įrašyti
25. | Prekei turi būti suteikiama gamintojo garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėn. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
26. | Žalieji reikalavimai prekei:
26.1. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją, kad šaldytuvas yra pagamintas taip, kad būtų mažiau panaudota ar visai nepanaudota pavojingų cheminių medžiagų, kurios neteršia aplinkos ir nesukelia pavojaus sveikatai. Prekės sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti. | įrašyti