## Lapas1
CPO LT planuoja papildyti pirkimo Medicininės įrangos užsakymų per CPO LT katalogą, vykdomo dinaminės pirkimo sistemos būdu, nauja, bet su pirkimo objektu susijusia žemiau pateikiama technine specifikacija.
Kviečiame tiekėjus susipažinti su technine specifikacija ir pateikti pastabas bei pasiūlymus
Tiekėjus, norinčius dalyvauti Medicininės įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą dinaminėje pirkimų sistemoje, kviečiame teikti paraiškas (jei dar nesate priimti į Medicininės įrangos užsakymų per CPO LT katalogą dinaminę pirkimo sistemą).
Pirkimo dokumentus rasite čia:
European Dynamics - Peržiūrėti DPS
Nr. | ELEKTRINĖS, 4 DALIŲ (SEKCIJŲ) FUNKCINĖ LOVA | Tiekėjų pastabos
1. | Tikslus pavadinimas, gamintojas, kodas ar modelis - nurodyti;
2. | Čiužinio platforma sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a )galvos-nugaros; b) sėdmenų; c) šlaunų; d) blauzdų
3. | Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių vientisų arba perforuotų plokščių ar plačių juostų (neleidžiama siūlyti grotelių konstrukcijų iš metalinės vielos ar strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui
4. | Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Turi būti numatyti jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio sekcijų iškritimo įprastinio lovos naudojimo metu
5. | Čiužinio platformos (čiužinio atraminio paviršiaus) dydis: turi būti suderintas su siūlomu čiužiniu ir atitikti lovos gamintojo rekomendacijas
6. | Čiužinio platformoje turi būti numatyti gamintojo sprendimai (laikikliai, borteliai ar kiti alternatyvūs techniniai sprendimai) apsaugantys nuo čiužinio horizontalaus pasislinkimo įprastinio lovos naudojimo metu (privaloma pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus)
7. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas: a) valdomas elektrine pavara; b) čiužinio platformos aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos viršaus (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm
8. | Galvos - nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: a) valdomas elektrine pavara; b) maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º;
9. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas: a) valdomas elektrine pavara; b) maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º
10. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties): a) valdomas elektrine pavara arba mechaniniu būdu; b) maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°
11. | Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas: a) valdomas elektrine pavara; b) maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°
12. | Sekcijų automatinio regreso funkcija: suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm
13. | Rankenos mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu: a) sumontuotos iš abiejų lovos pusių; b) pažymėtos; c) CPR rankenos lengvai pasiekiamos be papildomų manipuliacijų lovos konstrukciniais mechanizmais (atitikimas grindžiamas gamintojo brėžiniais, nuotraukomis, schemomis, kitais techniniais aprašymais, ar vaizdine medžiaga); d) turi būti numatytas techninis sprendimas (mechanizmas) sulėtinantis nugarinės sekcijos nuleidimą palenkus CPR rankeną (-as)
14. | Integruotas akumuliatorius, užtikrinantis funkcinės lovos veikimą elektros tiekimo sutrikimo metu
15. | Lovos valdymo pultas Nr. 1 (paciento pultas) (1 vnt.): a) rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; b) pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos - nugaros ir šlaunų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą
16. | Lovos valdymo pultas Nr. 2 (personalo pultas) (1 vnt.): a) skirtas medicinos personalui; b) integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio; c) pulto pagalba galima reguliuoti ne mažiau kaip lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei blokuoti pasirinktų funkcijų valdymą; d) pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno - dviejų mygtukų paspaudimu; e) pulto pagalba galima užblokuoti rankinio pultelio (valdymo pulto Nr. 1) funkcijų valdymą; f) valdymo pultas turi turėti apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (apsauga negali riboti gaivinimo padėties nustatymo (CPR) ir kitų gamintojo numatytų greitųjų funkcijų mygtukų, skirtų gaivinimo padėčių nustatymui; g) privaloma pateikti lovos vartotojo instrukciją, kurioje aprašytos pultelio funkcijos
17. | Šoniniai apsauginiai rėmai: a) pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; b) vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama; c) apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); d) lovos bortai negali turėti standaus fiksavimo mechanizmo bortų fiksavimui žemiausioje pozicijoje (apsauga nuo aptarnaujančio personalo pėdų prispaudimo); e) pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos (be čiužinio) iki aukščiausio apsauginių rėmų taško) - ne mažiau 36 cm, arba pakeltų rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio viršaus (nesuspaudus čiužinio) iki aukščiausio apsauginio rėmo taško) turi būti ne mažesnis kaip 22 cm;
18. | Lovos galai: a) pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, su užapvalintais kampais (siekiant išvengti aštrių briaunų sukeltų susižalojimų); b) nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; c) gamintojo numatytas techologinis sprendimas apsaugantis nuo lovos galų atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo;
19. | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose;
20. | Lovos važiuoklė: a) su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; b) su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; c) stabdžių sistema - ne mažiau kaip trijų padėčių: visi ratukai užblokuoti, visi ratukai laisvai sukiojasi, vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys)
21. | Visi lovos elektriniai varikliai turi sprendinius apsaugančius nuo per didelės apkrovos;
22. | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas ir bamperius - ne didesni kaip 225 x 105 cm;
23. | Lovos svoris (be priedų): ne daugiau 160 kg;
24. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė (angl. Safe working load arba SWL): ne mažiau 250 kg;
25. | Reikalavimai čiužiniui: a) poroloninis arba lygiavertės medžiagos, b) ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, c) skirtas ligoninės lovoms, d) tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; e) tinkantis naudoti iš abiejų pusių; f) čiužinio ilgis ir plotis ne mažesni kaip 200 x 85 cm, aukštis ne mažiau 14 cm - būtina;
26. | Reikalavimai čiužinio užvalkalui: a) čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); b) pralaidus orui; c) nepralaidus skysčiams; d) antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; e) užsegamas užtrauktuku; f) čiužinio užvalkalas su užtrauktuku; g) išorinėje užvalkalo pusėje įsiūtas apsauginis atvartas, dengiantis užtrauktuką iš abiejų pusių ir nukreipiantis skysčius nuo užtrauktuko naudojant čiužinį iš abiejų pusių; h) tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; i) atsparus užsiliepsnojimui – nepalaikantis degimo pagal EN 597-1 ir EN 597-2 arba lygiaverčius standartus arba BS 5852 Crib 5 (ar lygiavertį) bandymą; j) atsparus dezinfekcinėms medžiagoms;
27. | Lovos priedai ir konstrukciniai elementai (perkančiosios organizacijos pasirinkimu): a) infuzinis stovas, tinkantis siūlomo modelio lovai -1 vnt.; b) pasikėlimo kartis su rankena, tinkanti siūlomo modelio lovai - 1 komplektas; c) paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos - ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų čiužinio platformoje; d) šoniniai bėgeliai, pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais)
28. | Siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų
29. | Garantinis laikotarpis: ne mažiau 36 mėn. (visam lovos komplektui su čiužiniu)
Reikalaujami pateikti dokumentai:
30. | Pateikti gamintojo deklaraciją, kad lovos paviršių dengiamųjų mišinių reikalavimai (apribojimai): dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms medinėms ar metalinėms lovos dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip: 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai; ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos); 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui; Be to juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.
31. | Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio;
32. | Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
33. | Siūlomos lovos turi būti CE ženklu paženklintos medicinos priemonės, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikti lovos (ir jei taikoma) čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas
34. | Kartu su prekėmis patekiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
35. | Kartu su prekėmis pateikiama serviso instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis