Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams patvirtintas gamintojo), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.  

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.
7. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Medicinos prietaiso pasas;

8.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

8.5. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

9. Specialistų mokymai: mokymai ≥1specialistui. Mokymų trukmė ≥ 1 akademinė val. 
Operacinis stalas su priedais techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Parametras (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės

(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	0.
	Komplektacija
	
	

	0.1.
	Operacinis stalas su priedais
	3 komplektai
	
	

	1.
	Stalo konstrukcija
	1. Stalas mobilus, su ratukais;

2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus.
	
	

	2.
	Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas
	 Elektrinis / elektromechaninis arba kitas lygiavertis sprendimas, užtikrinantis visų nurodytų padėčių reguliavimą
	
	

	3.
	Saugi leistina stalo darbinė apkrova
	Ne mažiau kaip 280 kg
	
	

	
	Stalo kolonos keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 460 kg
	
	

	4.
	Reikalavimai stalviršiui:
	
	
	

	4.1.
	Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų
	1. Galvos atrama;

2. Nugaros atrama;

3. Sėdmenų atrama;

4. Dviejų dalių kojų atrama.
	
	

	4.2.
	Kojų atramos
	1. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama; 

2. Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos be sraigtų, užveržimo rankenų ar lygiaverčių tvirtinimo elementų.
	
	

	4.3.
	Atrama nugarai 
	1. Su susiaurėjimu ties pečių sritimi, tinkamą akių ir LOR operacijoms;

2. Be susiaurėjimo (įprasta);
	
	

	4.4.
	Galvos atrama
	1. Plokščia galvos atrama, bendrajai chirurgijai, nuimama,   

2. Galvos atrama balno formos arba analogiška su įdubimu akių operacijoms, dvigubos artikuliacijos, nuimama,  
	
	

	4.5.
	Laidumas rentgeno spinduliams
	Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams
	
	

	4.6.
	Priedų tvirtinimo bėgeliai
	Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti
	
	

	4.7.
	Gabaritiniai matmenys 
	plotis (be šoninių bėgelių): ≥ 52cm
	
	

	5.
	Reikalavimai čiužiniui:
	1. Čiužinio storis ≥ 75 mm

2. Pralaidus rentgeno spinduliams;

3. Fiksuotas prie stalviršio;

4. Su antipraguliniu efektu.
	
	

	6.
	Stalviršio padėties reguliavimas:
	
	
	

	6.1.
	Motorizuotas Trendelenburgo/anti Trendelenburgo padėties nustatymas
	≥ ±30°
	
	

	6.2.
	Motorizuoto lateralinio pasvirimo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -20° iki +20° 
	
	

	6.3.1.
	Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo eiga
	≥ 400mm
	
	

	6.3.2.
	Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo padėtis


	Galimybė nustatyti stalą į 680 – 1000 mm aukštį
	
	

	6.4.
	Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos 

(ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -40° iki +70° 
	
	

	6.5.
	Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimo ribos 

(ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -90° iki + 20° 
	
	

	6.6
	Motorizuotas išilginis postūmis
	≥ 350 mm
	
	

	6.7.
	Nulinė „0“ padėtis
	Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija
	
	

	7.
	Operacinio stalo valdymas
	Elektrinis, atliekamas specialios valdymo konsolės arba valdymo pulto pagalba.
	
	

	8.
	Prie operacinių stalų komplektuojami priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui:
	
	
	

	8.1.
	Stalo valdymas : 
laidinis arba bevielis (turi turėti valdymą ar valdymo pultą, kuris nėra integruotas į stalo korpusą)


	3 vnt.
	
	

	8.2.
	Galvos atrama balno formos arba analogiška su įdubimu akių operacijoms, dvigubos artikuliacijos
	1 vnt.
	
	

	8.3.
	Plokščia galvos atrama, bendrajai chirurgijai
	2 vnt.
	
	

	8.4
	Rankos operacinis staliukas, pagamintas iš rentgeno spinduliams laidžios medžiagos su paminkštinimu
	6 vnt. Matmenys ≥ 600 x 400 mm
	
	

	8.5
	Nerūdijančio plieno anestezijos rėmas
	3 vnt.
	
	

	8.6.1.
	Nugaros atlošas vieno tipo (oftalmologinis) operacinio stalo komplektui

	1  vnt. operacinio stalo komplektas turi turėti nugaros atramą su susiaurėjimu ties pečių sritimi, tinkamą akių ir LOR operacijoms; 


	
	

	8.6.2.
	Nugaros atlošas kito tipo (chirurginis) operacinio stalo komplektams
	2 vnt. operacinių stalų komplektai turi būti be susiaurėjimo
	
	

	9.
	Maitinimo šaltinis
	1. 230 V, 50Hz elektros tinklas;

2. Įkraunamas akumuliatorius. 
	
	

	10.
	Valymas ir dezinfekcija
	Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui
	
	

	11.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	
	

	12.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	
	

	13.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
	
	

	14.
	Garantinis terminas
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių
	
	

	15.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti operacinio stalo žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	
	


	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris
	Kriterijaus lyginamasis svoris 

	Kaina (K)
	X=70

	Techniniai pranašumai (T)
	Y=30

	Nr.
	Parametrai
	Vertinimo būdas
	
	

	T1
	Saugi leistina stalo darbinė apkrova ≥ 320 kg
	Statinis: (taip/ne)
	L1= 10
	

	T2
	Stalo viršaus plotis (be šoninių bėgelių): ≥ 54 cm
	Statinis: (taip/ne)
	L2=5
	

	T3
	Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo galimybė:
nuleisti stalą į ≤ 570 mm aukštį ir pakelti į ≥1000mm aukštį
	Statinis: (taip/ne)
	L3 = 15
	



Papildomas reikalavimas:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomo gaminio eskizais – iliustracijomis ir aprašymais.

