## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

PASIŪLYMAS

DĖL ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS (ECHOSKOPO)

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2026 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mes siūlome šią prekę:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | PVM dydis, proc. | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinė diagnostikos sistema (echoskopas) Įrašyti modelį ir gamintoją. |  |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokia:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės | Siūlomo parametro reikšmė Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1.katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo puslapio Nr.; 2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |  |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |  |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina |  |  |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina |  |  |
| 2.5. | Krūtų | Būtina |  |  |
| 2.6. | Vaikų vidaus organų | Būtina |  |  |
| 2.7. | Kardiologiniai | Būtina |  |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |  |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 90 laipsnių į dešinę |  |  |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 21 cm |  |  |
| 3.4. | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su WLED, LED pašvietimu arba OLED, pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |  |  |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 55.88 cm (22") |  |  |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |  |  |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |  |  |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.48 cm (12.0") |  |  |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |  |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos: |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |  |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 21.0 MHz |  |  |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |  |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje |  |  |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina |  |  |
| 6.2. | M režimas. | Būtina |  |  |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas. | Būtina |  |  |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas. | Būtina |  |  |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina |  |  |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. | Būtina |  |  |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |  |  |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |  |  |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |  |  |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |  |  |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |  |  |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina |  |  |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas. | Būtina |  |  |
| 6.14. | Audinių doplerio režimas arba lygiavertis | Būtina |  |  |
| 6.15. | Nuolatinės bangos (CW) režimas | Būtina |  |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija. | Būtina |  |  |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas. | Būtina |  |  |
| 8. | Vaizdo skenavimas be fokuso zonų. | Būtina |  |  |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |  |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 5.0 MHz |  |  |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 70º |  |  |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 |  |  |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |  |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |  |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 18.0 MHz |  |  |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau kaip 50 mm |  |  |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 |  |  |
| 9.3. | Fazinis daviklis |  |  |  |
| 9.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 4.5 MHz |  |  |
| 9.3.2. | Apžvalgos kampas | Ne mažiau 90º |  |  |
| 9.3.3. | Vieno kristalo technologija | Būtina |  |  |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |  |  |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |  |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |  |  |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |  |  |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN HDMI arba lygiavertė |  |  |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas |  |  |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |  |  |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |  |
| 16. | Įrangos ženklinimas CE sertifikatu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |  |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |  |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

__________