Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI  
„OPTINIS BIOMETRAS”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 7524009)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € be PVM | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € su PVM skaičiais | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI NEPRAŠANT PAPILDYTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | OPTINIS BIOMETRAS |  | 1 kompl. |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t.) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI NEPRAŠANT PAPILDYTI |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t. (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 4 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 4 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Paskirtis | Optinis OCT biometrijos prietaisas, skirtas bekontakčiams akies biometriniams matavimams ir intraokulinių lęšių (IOL) galios parinkimui |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Optinė technologija | Kintamo šaltinio (Swept Source) optinė koherentinė tomografija (OCT) |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Matavimo režimai | Automatinis ir rankinis |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Ašinio ilgio matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 14–38 mm |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ragenos storio matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 200–1200 µm |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Priekinės kameros gylio matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 0,7–8,0 mm |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Lęšiuko storio matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 0,7–10 mm |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Ragenos diametro matavimas (White-to-White ar lygiavertis) | Ne siauresnis nei 8–14 mm |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Keratometrija | Atliekami keratometriniai matavimai |  |  |  |  |
| 10. |  |  | IOL skaičiavimo formulės | Barrett Universal II, Barrett Toric, Haigis, Holladay 1/2, SRK/T arba lygiavertės |  |  |  |  |
| 11. |  |  | IOL konstantų valdymas | Galimybė įvesti ir naudoti optimizuotas IOL konstantas |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Intraoperacinis priedas prie mikroskopo, perduodantis operacijos planą į mikroskopą | Būtina. Priedas suderinamas su mikroskopu (perkančioji organizacija turi mikroskopą Modelis: HS Hi-R NEO 900A, gamintojas: Haag-Streit AG, Šveicarija) |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Valdymo sąsaja | Jutiklinis ekranas arba klaviatūra su pele |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalba |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje.

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |