# 1.1 priedas „Techninė specifikacija. I pirkimo dalis“

1 Pirkimo dalis

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Bioaktyvių junginių ekstrakcijos ir frakcionavimo įranga inovatyvių ir tvarių biorafinavimo procesų kūrimui bei komercializavimui“, Nr. 10-093-K-0055, kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija valstybės biudžeto lėšomis pagal programą „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“.

Pirkimo objektas – integruotas laboratorinis – pilotinis mikrobanginis ir ultragarsinis ekstraktorius (toliau prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38900000-4, Įvairūs vertinimo arba tyrimo prietaisai.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 105 167,50 EUR (vienas šimtas penki tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai, 50 ct.) be PVM.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindas: perkamas vienas prietaisas, kurio visos dalys turi būti tarpusavyje suderintos, užtikrinant nuoseklų darbą bei rezultatų patikimumą ir palyginamumą. Pirkimo objektą skaidant į dalis,  būtų neįmanoma užtikrinti optimalaus sistemos funkcionalumo.

Šis pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Radvilėnų pl. 19, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami techniniai rodikliai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos taikymas | Įranga skirta veikliųjų medžiagų ekstrakcijai įvairiais būdais iš įvairių žemės ūkio, maisto ir kitokių biožaliavų produktų kūrimo tikslais | Gamintojas ir |
| 2. | Įrangos komplektavimas | - Ekstrakcijos įrenginys (su visomis šios lentelės 4 punkte nurodytomis funkcijomis): - Grįžtamasis šaldytuvas - Specialus rinkinys ekstrakcijai etanoliu - Vakuumo siurblys - Vandens šaldymo prietaisas - Tirpiklio recirkuliacijos rinkinys - Proceso valdymo mikroprocesorius Visa komplektuojama įranga turi veikti kaip vientisa, tarpusavyje suderinta sistema. | Siūlomas parametras / reikšmė (nereikalingą ištrinti) atitinka/ neatitinka. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3. | Techniniai reikalavimai ekstraktoriui | Įranga turi užtikrinti galimybę atlikti mikrobanginę ir ultragarsinę ekstrakciją bei galimybę naudoti abi šias technologijas kartu arba atskirai. - Ekstrakcijai skirtos kameros talpa ne mažesnė kaip 1 L ir ne didesnė kaip 8 L - Ekstrakcijai taikomų mikrobangų parametrai: vartotojo pasirenkamas galingumas ne mažesnis 100 W ir ne didesnis kaip 2700 W. Dažnis ( ~2450 MHz (± 10 proc.) - Ekstrakcijai taikomo ultragarso parametrai: vartotojo pasirenkamas galingumas iki 200W, o dažnis ne mažesnis kaip 15kHz - Maksimali proceso atlikimo temperatūra – ne mažesnė kaip 140 C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4. | Ekstrakcijos įrenginio funkcionalumas | Įrenginys turi atlikti žemiau nurodyto tipo arba lygiaverčius procesus: - ekologišką ekstrakciją (be tirpiklio); - ekstrakciją atskirai arba kartu su mikrobangomis ir ultragarsu skystoje terpėje (aliejuje, vandenyje, alkoholyje); - tirpiklio recirkuliaciją plonu sluoksniu; - šaltą ekstrakciją skystoje terpėje (dvigubo sluoksnio talpoje); - ekstrakciją sumažinto slėgio atmosferoje; - ekstrakciją kontroliuojamoje atmosferoje (pvz. azoto), kad būtų išvengta oksidacijos; - ekstrakciją tirpikliu (etanoliu) naudojant specialiai tam skirtą rinkinį; - tolydinį bandinių paėmimą realiuoju laiku. | Siūlomas parametras / reikšmė (nereikalingą ištrinti) atitinka/ neatitinka. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Ekstrakcijos kamera | Su reguliuojamu pasvirimo kampu, turi būti termostatuojama, uždaro tipo (dvisienis indas). Su galimybe ekstrahuoti ne mažiau kaip 1,5 litro ir ne daugiau 10 litrų, bei bandinio paėmimo čiaupais, tirpiklio recirkuliavimo antgaliais. Kameroje gali būti įmontuotas papildomas indas ekstrahuojamai medžiagai sudėti – ne mažiau 1 vnt., arba maišyklė (grandiklis) ne mažiau 2 vnt., vientisų ir perforuotų ašmenų. Kameroje turi būti įmontuotas įvadas tirpiklio recirkuliacijos sistemai prijungti. Taip pat turi būti galimybė grįžtamam šaldytuvui prijungti. Turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba stiklo su nerūdijančio plieno laikikliais (žiedais bei tarpinėmis) bei gnybtais greitam šaldytuvo nuėmimui/pakeitimui. Sistemoje turi būti įmontuotas kilnojamas tirpiklio aušinimo blokas (chiller) bei specialus čiaupas (kranelis) bandiniams paimti ekstrakcijos metu. Taip pat turi būti įmontuoti skaitmeniniai arba mechaniniai temperatūros davikliai (termometras, PT100 arba lygiaverčio tipo, taip pat turi būti įmontuotas pirometras). Kameroje turi būti langelis bei LED arba halogeninis apšvietimas procesui kameros viduje stebėti. Kameroje turi būti įmontuota maišyklė, kurios apsisukimų skaičius yra pasirenkamas iš valdymo pulto arba ekstrahavimo indai turi suktis nustatomu greičiu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Valdymo blokas | Lietimui jautrus spalvotas ekranas ne mažesnis kaip 11 colių, skirtas visos įrangos procesų stebėsenai, valdymui, bei reikalingų nustatymų keitimui proceso metu (ultragarso ar mikrobangų galingumas, proceso trukmė) turi būti įmontuotas į sistemą arba gali būti montuojamas atskiroje technologinėje dėžėje. Ekstrakcijos sistema papildomai turi turėti galimybę būti jungiama su kompiuteriu procesų stebėsenai bei duomenų kaupimui ir duomenų eksportui per RS232, USB ar kitokias jungtis ar adapterius. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Ekstrakcijos kontrolė | Gali būti vykdoma rankiniu, pusiau automatiniu ir automatiniu būdu. Visi proceso žingsniai turi būti keičiami ir reguliuojami. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Maišyklės arba įdedamos ekstrahavimo indo apsisukimų skaičius | Turi būti nustatomas iš valdymo pulto. Apsisukimų skaičius ne daugiau 100 rpm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Vakuumas | Vakuumo siurblys gali būti įmontuotas į sistemą arba kilnojamas. Maitinimas vienfazis. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Recirkuliacinis siurblys | Chemiškai atsparaus, reguliuojamo srauto recirkuliacinio siurblio našumas – reguliuojamas vartotojo. Siurblys gali būti įmontuotas į sistemą arba kilnojamas. Maitinimas vienfazis. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Aušinimo sistema (aušinimo blokas) | Turi palaikyti termostatuojamos talpos temperatūrą ne siauresniame intervale kaip nuo +5 ºC iki +15℃, stabilumas ne daugiau +/- 2℃. Maitinimas vienfazis ne daugiau kaip 2 kW. Aušinimo sistemos siurblio našumas ne mažiau kaip 5 litrai/min, slėgis ne daugiau 5 bar Šaldymo kameros talpa ne mažiau 4 litrai. Aušinimo sistema gali būti įmontuota arba kilnojama. Maitinimas vienfazis | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Garantija ir aptarnavimas | 1. Įrangai taikoma ne mažiau nei 12 mėn. garantija 2. Garantiniu laikotarpiu programinė įranga atnaujinama nemokamai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |

Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu):

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Sutarties vykdymui  taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.