KLAUSIMYNAS

VIDEO ENDOSKOPINĖS SISTEMOS SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIDEO ENDOSKOPINĖ SISTEMA – 1 KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | 1.1. Video sistema su integruotu LED šviesos šaltiniu. 1.2. Video rinolaringoskopai – 1 vnt. 1.3. Monitorius - 1 vnt. 1.4. Aukštos raiškos videokameros galva -1 vnt. 1.5. Vežimėlis - 1 vnt. |
| 2. | Video endoskopinė sistema su integruotu LED šviesos šaltiniu | 2.1. Funkcionalumas: ANG diagnostikai. 2.2. Vaizdo sistema 2.2.1. Ne prastesnė nei Full HD (1920 x 1080) standarto vaizdo sistema, skirta lankstiems vaizdo endoskopams, it/arba vienkartiniams vaizdo endoskopams bei endoskopinių kamerų galvutėmis. 2.2.2. Skaitmeninio signalo išvestys išvestis: 3G-SDI, HD-SDI ir HDMI išvestis 1080p (HDMI 1.4b) 2.2.3. Vaizdo paryškinimai; struktūrinis paryškinimas, kontūrų paryškinimas ir fibroskopo režimas. 2.2.4. Galimybė išsaugoti vaizdo įrašus, audio ir nuotraukas į vidinę atmintį 2.3. Šviesos šaltinis: 2.3.1. LED šviesos šaltinis skirtas stroboskopijai 2.3.2. Komplektuojamas su mikrofonu ir kojiniu pedalu 2.3.3. Baltos šviesos ir NBI režimai. 2.3.4. Ryškumo režimas valdomas automatiškai arba rankiniu būdu |
| 3. | Video rinolaringoskopas 1 vnt. | 3.1. Lankstus. 3.2. Distalinio galo diametras: ne didesnis nei 3,9 mm. 3.3. Darbinis ilgis: 310mm ± 20mm. 3.4. Matymo kryptis: 0° ± 4°. 3.5. Matymo kampas 110±10º. 3.6. Lenkimosi kampas aukštyn/žemyn 130±10º/130±10º. 3.7. Su mygtukais nuotraukų ir video vaizdų įrašymui. 3.8. Komplektacija: 3.8.1. lagaminas transportavimui - 1 vnt.; 3.8.2. sandarumo matuoklis - 1 vnt.; 3.8.3. dangtelis slėgių suvienodinimui - 1 vnt. |
| 4. | Aukštos raiškos videokameros galva – 1vnt. | 4.1. Aukštos raiškos (full HD); ≥3 CMOS sensoriai 4.2. ≥ 2x optinis didinimas 4.3. Galimybė videokameros galvos mygtukų pagalba valdyti nuotraukų ir video vaizdų įrašymą. 4.4. Programuojami ≥3 videokameros galvutės mygtukai. 4.5. Siauros bangos atvaizdavimas (NBI) ir infrared (IR) atvaizdavimas 4.6. Autoklavuojama |
| 5. | Vaizdo monitorius | 5.1. Medicininės paskirties. 5.2. LED tipo arba lygiavertis. 5.3. Skiriamoji geba ne blogiau nei 3840 x 2160 (Full HD). 5.4. Įstrižainė ≥ 27 colių. 5.5. Apšviestumas ≥ 800 cd/m2 |
| 6. | Vežimėlis | 6.1. Mobilus stovas ant ratukų. 6.2. Skirtas vaizdo sistemai pritvirtinti. 6.3. Su kanalu įrangos laidams. 6.4. Komplekte monitoriaus laikiklis, endoskopų laikikliai, endoskopų saugojimo kolbos 6.5. 4 ratukai, ne mažiau 2 iš jų fiksuojami. |
| 7. | Šviesolaidis | 7.1. Ilgis ≥ 3 m 7.2. Diametras 4,25±0,3mm 7.3. Autoklavuojamas |