Išankstinės (rinkos) konsultacijos

1 priedas

VšĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRAS“

VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ HEMODIALIZĖS PROCEDŪROMS SU HEMODIALIZĖS PRIETAISAIS PANAUDAI

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

- PIRKIMO OBJEKTAS:

Vienkartinės priemonės hemodializės procedūroms (toliau – procedūros) atlikti su hemodializės prietaisais (toliau – prietaisai) panaudai (toliau – prekės).

2. BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI vienkartinėms PRIEMONĖMS IR PRIETAISAMS

- Tiekėjas privalo VšĮ „Pakruojo sveikatos centras“ (toliau - Perkančioji organizacija) nemokamai suteikti hemodializės prietaisus panaudai, atitinkančius šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol galios prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – sutartis)

- Hemodializės prietaisų garantinis terminas - ne mažiau kaip 24 mėn. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti siūlomų hemodializės prietaisų techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą garantinio laikotarpio terminą.

- Garantinio termino metu sugedusį hemodializės prietaisą Tiekėjas turi nemokamai suremontuoti ne ilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo dienos.

- Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su hemodializės prietaiso naudojimo ypatumais, perduoti hemodializės prietaiso naudojimosi instrukcijas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis prietaisais.

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys hemodializės prietaisų atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai, juose tiksliai pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje  techninėje specifikacijoje.

- Su hemodializės prietaisų pristatymu teikiamos papildomos: paslaugos: transportavimas, pakrovimas/iškrovimas, tikrinimas, prietaisų surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisais, garantinė prietaiso priežiūra ir kitos su tinkamu hemodializės prietaisu pristatymu ir paruošimu eksploatacijai susijusios išlaidos. Adresas, kuriuo turi būti pristatyti prietaisai: VšĮ Pakruojo sveikatos centras L. Giros g. 3, Pakruojis, Hemodializės kab.

- Hemodializės prietaisai turi būti pristatyti ir paruošti eksploatacijai ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Vienkartinės priemonės turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu.

- Nuo užsakymo pateikimo dienos tiekėjas per 5 darbo dienas turės pristatyti vienkartines priemones hemodializės procedūroms.

1 PIRKIMO DALIS

      - REIKALAVIMAI VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS HEMODIAFILTRACIJOS PROCEDŪROMS ATLIKTI:

| # Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 3 metams | # Reikalaujami parametrai |  |  |  |  | Sterilizacija | Gamintojas, pavadinimas, kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plotas (kv.m) | UF koef. (ml/h x mmHg) | Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Šlapalas | Vit. B12 | ## Inulinas |  |  |
| 1. | Dializės komplektas | vnt. | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kardioprotekcinis Dializatorius su sintetine heliksono membrana B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001, Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%. | vnt. | 1000 | 1,35-1,45 | 45-50 | 271 | 175 | 116 | Tiesioginė vandens garais |  |
| 1.2. | Kardioprotekcinis Dializatorius su sintetine heliksono membrana B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001, Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%. | vnt. | 1000 | 2,15-2,25 | 70-75 | 283 | 207 | 144 | Tiesioginė vandens garais |  |
| 1.3. | Dializatorius su sintetine polisulfono membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,8, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001. Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%. | Vnt. | 200 | 1,5-1,6 | 80-90 | 272 | 171 | 110 | Gamma |  |
| 1.4. | Arterinės/veninės magistralės hemodializei. | kompl. | 1500 | # veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; # arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; # arterinės su heparinizacijos atšakomis ; # pritaikytos “autopriming” funkcijai ir darbui su panaudai suteiktu aparatu; # jungtis recirkuliacijai; # su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; # be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free). |  |  |  |  | ß (elektronų srautu) |  |
| 1.5. | Arterinės/veninės magistralės hemodiafiltracijai. | kompl. | 700 | # veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; # arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; # arterinės su heparinizacijos atšakomis ; # pritaikytos “autopriming” funkcijai ir darbui su panaudai suteiktu aparatu; # jungtis recirkuliacijai; # intarpas HDF Online procedūrai; # su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; # be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free). |  |  |  |  | ß (elektronų srautu) |  |
| 1.6. | Arterinės/veninės fistulinės adatos, 14-17G (A+V komplektas) | kompl. | 2200 | Adatos ilgis 25 mm; pasukamais sparneliais, arterinė su ovaline skyle; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm (±10mm); adatos dengtos silikonu; skirtingų spalvų spaustukai (arterinė – raudonas, veninė – mėlynas). |  |  |  |  | Etileno dioksidu, Gamma. |  |
| 1.7. | Rūgštus bikarbonatinis koncentratas (skiedimo santykis 1:44) | vnt. | 1100 | # 7,8 litro bakelyje. Kalis 2.0-3,0 mmol/l; kalcis 1,25-1.5-1,75 mmol/l; gliukozės 1.0 g/; pritaikyta AC-F programai. |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Sauso bikarbonato maišeliai | vnt. | 2200 | Elastiški, svoris 650 g, hermetinė jungtis. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Antibakterinis filtras dializatui | vnt. | 72 | Polisulfoninė membrana, plotas 2.2 m2. Tinkamas naudoti su panaudai suteiktais aparatais |  |  |  |  | Tiesioginė vandens garais |  |
| 1.10. | Dekalcinuojantys ir dezinfekuojantys šaltai dezinfekcijai | kg | 25 | # Acto rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 8 %; # Paracetinės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; Vandenilio peroksido koncentracija - ne didesnė nei 8 %. Suderinami su panaudai suteikiamų prietaisų dezinfekcijos sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Dekalcinuojantys ir dezinfekuojantys karštai dezinfekcijai | litras | 200 | # Citrinos rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 20 %; 2 - hidroksipropioninės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; 2 - hidroksigintaro rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %. Suderinami su panaudai suteikiamų prietaisų dezinfekcijos sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |

      - TECHNINIAI REIKALAVIMAI HEMODIALIZĖS PRIETAISUI GALINČIAM ATLIKTI HEMODIAFILTRACIJOS PROCEDŪRAS – 3 VNT.

Siūlomas hemodializės prietaisas panaudai turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomo prietaiso reikšmes) | Dokumentai pagrindžiantys reikalavimų atitiktį (bukletai, techniniai aprašai ir pan. tiksliai pažymint techninius parametrus gamintojo parengtoje dokumentacijoje anglų ir(arba) lietuvių kalba. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį šioje techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis hemodializės (HD) procedūros atlikimo galimybė nurodytais metodais: | - HD dviejų adatų; - HD vienos adatos; - Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“). |  |  |
| 2. | Dializuojančio ir pakaitinio tirpalo tiekimas: |  |  |  |
| 2.1. | Dializuojantis tirpalas | Bikarbonatinis |  |  |
| 2.2. | Druskų koncentrato skiedimas | Pastovus santykis |  |  |
| 2.3. | Sausos sodos panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą | Hermetiška sausos sodos maišelio sistema |  |  |
| 2.4. | Dializuojančio tirpalo paruošimui naudojamų filtrų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |  |
| 2.5. | Dializuojančio tirpalo temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 34,5 iki 39 °C |  |  |
| 2.6. | Laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 12,8 iki 15,7 mS/cm |  |  |
| 2.7. | Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 300 iki 700 ml/min |  |  |
| 2.8. | Bikarbonatinio dializuojančio tirpalo Na kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 130 iki 150 mmol/l |  |  |
| 2.9. | HC03 reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 24 iki 38 mmol/1 |  |  |
| 2.10. | Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -30 iki +300 mmHg |  |  |
| 2.11. | Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 iki 3 l/val. |  |  |
| 2.12. | Ultrafiltracijos paklaida | Ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip ±50 ml/val. arba ultrafiltracijos kiekio (tūrio) paklaida ne didesnė kaip ±3 % nuo šalinamo skysčio tūrio. |  |  |

| 2.13. | Pakaitinio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1,8 iki 18 l/val. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14. | Na ir ultrafiltracijos profiliavimas | Aparatas turi Na ir ultrafiltracijos profiliavimo funkcijas |  |  |
| 3. | Kraujo ratas: |  |  |  |
| 3.1. | Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 50 iki 500 ml/min |  |  |
| 3.2. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo –300 iki +150 mmHg |  |  |
| 3.3. | Veninio spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo +20 iki +380 mmHg |  |  |
| 3.4. | Kraujo patekimo į dializatą kontrolė | Aparatas turi kraujo patekimo į dializatą kontrolės funkciją |  |  |
| 3.5. | Kraujo nutekėjimo detektoriaus jautrumas | ≤ 0,5 ml/min kraujo praradimo į dializatą, kai dializuojančio skysčio tėkmės greitis yra 300 – 700 ml/min. arba ≤ 0,35 ml/min kraujo, esant 32 % HCT |  |  |
| 4. | Heparino pompa: |  |  |  |
| 4.1. | Heparino pompos sukuriamo srauto nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,5 iki 9 ml/val. |  |  |
| 4.2. | Heparino dozavimo paklaidos (ne didesnės už nurodytas) | - 0,1 ml/val. kai heparino pompos sukuriamas srautas ≤ 1 ml/val.; - ±10% , kai heparino pompos sukuriamas srautas > 1 ml/val. |  |  |
| 4.3. | Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 5 ml |  |  |
| 5. | Monitorius. | Su spalvotu skystųjų kristalų ekranu arba lygiaverčiu |  |  |
| 6. | Monitoriaus ekrane pateikiami parametrai: | - Transmembraninis slėgis; - Dializuojančio tirpalo laidumas; - Kraujo tėkmės greitis; - Dializei numatytas laikas; - Praėjęs dializės laikas; - Pasirinkto pašalinti iš paciento organizmo skysčio kiekis (planuojama ultrafiltracija); - Pašalinto iš paciento organizmo skysčio kiekis; - Arterinis spaudimas; - Veninis spaudimas; - Dializuojančio tirpalo temperatūra. |  |  |
| 7. | Dezinfekcija: | - Cheminė dezinfekcija; - Temperatūrinė dezinfekcija; - Skalavimas; - Aparato ir jo filtro kassavaitinis nuriebalinimas dezinfektantais, pagamintais hipochorido pagrindu |  |  |
| 8. | Kiti matavimo kanalai ir pagalbinės funkcijos: | 1. Integruotas kraujo spaudimo matuoklis; |  |  |

|  |  | - Hemodializės kokybės stebėjimas procedūros metu; - Kraujo pompų darbingumo užtikrinimas ≥ 10 min., nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklo. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |  |

Bendri reikalavimai prekėms

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: 1. pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetamų kiekį; 2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: eksploatavimo vadovas arba kiti lygiaverčiai įrodymai |
| 2. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 2 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3. | Įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas. Tiekėjas turi pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 4. | Tiekėjas turi įsipareigoti 3 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti perkančiąją organizaciją apie visuose pagal šią sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad perkančioji organizacija galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 5. | Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

2 PIRKIMO DALIS

1  REIKALAVIMAI VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS HEMODIALIZĖS PROCEDŪROMS ATLIKTI:

| # Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 3 metams | # Reikalaujami parametrai |  |  |  |  |  | Sterilizacija | Gamintojas, pavadinimas, kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plotas (kv.m) | UF koef. (ml/h x mmHg) | Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Šlapalas | Vit. B12 | ## Inulinas |  |  |  |
| 2 | Dializės komplektas | vnt. | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Kardioprotekcinis Dializatorius su sintetine heliksono membrana B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001, Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%. | vnt. | 4200 | 1,75-1,85 | 65908111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110-65 | 280 | 190 | 127 | Tiesioginė vandens garais |  |  |
| 2.2. | Dializatorius su sintetine polisulfono membrana. Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%. |  | 200 | 1,7-1,8 | 12-14 | 276 | 127 | Fosfatai-223 | Gamma |  |  |
| 2.3. | Arterinės/veninės magistralės hemodializei. | kompl. | 4400 | # veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; # arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; # variklio segmento diametras 8,0 mm; # arterinės su heparinizacijos atšakomis;; # užpildymo tūris 158-163 ml; # su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai); # jungtis recirkuliacijai; # arterinė ir veninė ampulės su turbulentiniu srovės nukreipėju, statmenai į ampulės sienelę. # Variklio segmento ilgis 32-33 cm, pritaikytos darbui su panaudai suteiktu aparatu; # su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; # be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free). |  |  |  |  |  | ß (elektronų srautu) |  |
| 2.4. | Arterinės/veninės fistulinės adatos, 14-17G | kompl. | 4200 | Adatos ilgis 25 mm; pasukamais sparneliais, arterinė su ovaline skyle; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm (±10mm); adatos dengtos silikonu; kieto plastiko sparneliai; skirtingų spalvų spaustukai (arterinė – raudonas, veninė – mėlynas). |  |  |  |  |  | Etileno dioksidu, Gamma. |  |
| 2.5. | Rūgštus bikarbonatinis koncentratas (skiedimo santykis 1:44) | vnt. | 2100 | # 7,8 litro bakelyje. Kalis 2.0-3,0 mmol/l; kalcis 1,25-1.5-1,75 mmol/l; gliukozės 1.0 g/; pritaikyta AC-F programai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Sauso bikarbonato maišeliai | vnt. | 4200 | Elastiški, svoris 650 g, hermetinė jungtis. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Antibakterinis filtras dializatui | vnt. | 72 | Polisulfoninė membrana, plotas 2.2 m2. Tinkamas naudoti su panaudai suteiktais aparatais |  |  |  |  |  | Tiesioginė vandens garais |  |
| 2.8. | Dekalcinuojantys ir dezinfekuojantys šaltai dezinfekcijai | kg | 30 | # Acto rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 8 %; # Paracetinės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; Vandenilio peroksido koncentracija - ne didesnė nei 8 %. Suderinami su panaudai suteikiamų prietaisų dezinfekcijos sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Dekalcinuojantys ir dezinfekuojantys karštai dezinfekcijai | litras | 400 | # Citrinos rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 20 %; 2 - hidroksipropioninės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; 2 - hidroksigintaro rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %. Suderinami su panaudai suteikiamų prietaisų dezinfekcijos sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |  |

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI HEMODIALIZĖS PRIETAISUI – 6 VNT.

Siūlomas hemodializės prietaisas  panaudai turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomo prietaiso reikšmes) | Dokumentai pagrindžiantys reikalavimų atitiktį (bukletai, techniniai aprašai ir pan. tiksliai pažymint techninius parametrus gamintojo parengtoje dokumentacijoje anglų ir(arba) lietuvių kalba. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį šioje techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis (hemodializės (HD) procedūros atlikimo galimybė nurodytais metodais) | 1. HD dviejų adatų; 2. HD vienos adatos. |  |  |
| 2. | Dializuojančio tirpalo tiekimas: |  |  |  |
| 2.1. | Dializuojantis tirpalas | Bikarbonatinis |  |  |
| 2.2. | Druskų koncentrato skiedimas | Pastovus santykis |  |  |
| 2.3. | Sausos sodos panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą | Hermetiška sausos sodos maišelio sistema |  |  |
| 2.4. | Dializuojančio tirpalo paruošimui naudojamų filtrų skaičius | Ne mažiau kaip 1 |  |  |
| 2.5. | Dializuojančio tirpalo temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 35 iki 39 °C |  |  |
| 2.6. | Laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 12,8 iki 15,7 mS/cm |  |  |
| 2.7. | Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 300 iki 700 ml/min |  |  |
| 2.8. | Bikarbonatinio dializuojančio tirpalo Na kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 130 iki 150 mmol/l |  |  |
| 2.9. | HC03 reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 24 iki 38 mmol/1 |  |  |
| 2.10. | Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -30 iki +300 mmHg |  |  |
| 2.11. | Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 iki 4 l/val. |  |  |
| 2.12. | Ultrafiltracijos paklaida | Ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip ±50 ml/val. arba ultrafiltracijos kiekio (tūrio) paklaida ne didesnė kaip ±3 % nuo šalinamo skysčio tūrio |  |  |
| 2.13. | Na ir ultrafiltracijos profiliavimas | Aparatas turi Na ir ultrafiltracijos profiliavimo funkcijas |  |  |
| 3. | Kraujo ratas: |  |  |  |
| 3.1. | Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 50 iki 500 ml/min |  |  |
| 3.2. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo –300 iki +150 mmHg. |  |  |
| 3.3. | Veninio spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo +20 iki +380 mmHg |  |  |
| 3.4. | Arterinio ir veninio spaudimo matavimo nustatymo ribų rankinis reguliavimas | Būtina |  |  |
| 3.5. | Kraujo patekimo į dializatą kontrolė | Aparatas turi kraujo patekimo į dializatą kontrolės funkciją |  |  |
| 3.6. | Kraujo nutekėjimo detektoriaus jautrumas | ≤ 0,5 ml/min kraujo praradimo į dializatą, kai dializuojančio skysčio tėkmės greitis yra 300 - 700 ml/min. arba ≤ 0,35 ml/min kraujo, esant 25% HCT |  |  |
| 4. | Heparino pompa: |  |  |  |
| 4.1. | Heparino pompos sukuriamo srauto nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,5 iki 9 ml/val. |  |  |
| 4.2. | Heparino dozavimo paklaidos (ne didesnės už nurodytas) | 1. 0,1 ml/val., kai heparino pompos sukuriamas srautas ≤ 1 ml/val.; 2. ±10% , kai heparino pompos sukuriamas srautas > 1 ml/val. |  |  |
| 4.3. | Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 5 ml |  |  |
| 5. | Monitorius. | Su spalvotu skystųjų kristalų ekranu arba lygiaverčiu |  |  |
| 6. | Monitoriaus ekrane pateikiami parametrai: | - Transmembraninis slėgis; - Dializuojančio tirpalo laidumas; - Kraujo tėkmės greitis; - Dializei numatytas laikas; - Praėjęs dializės laikas; - Pasirinkto pašalinti iš paciento organizmo skysčio kiekis (planuojama ultrafiltracija); - Pašalinto iš paciento organizmo skysčio kiekis; - Arterinis spaudimas; - Veninis spaudimas; - Dializuojančio tirpalo temperatūra. |  |  |
| 7. | Dezinfekcija: | - Cheminė dezinfekcija; - Temperatūrinė dezinfekcija; - Skalavimas. - Aparato ir jo filtro kassavaitinis nuriebalinimas dezinfektantais, pagamintais hipochorido pagrindu |  |  |
| 8. | Kiti matavimo kanalai ir pagalbinės funkcijos: | - Integruotas kraujo spaudimo matuoklis; - Hemodializės kokybės stebėjimas procedūros metu |  |  |
| 9. | Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |  |

Bendri reikalavimai prekėms

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: 1. pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetamų kiekį; 2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: eksploatavimo vadovas arba kiti lygiaverčiai įrodymai |
| 2. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 2 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3. | Įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas. Tiekėjas turi pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 4. | Tiekėjas turi įsipareigoti 3 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti perkančiąją organizaciją apie visuose pagal šią sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad perkančioji organizacija galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 5. | Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |