## Tyrimai ir poreikis
Lentelė Nr. 1
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MOLEKULINIAMS INFEKCIJŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33696000-5 Reagentai ir kontrastiniai preparatai; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai: 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga; 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai; 50312000-5 Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas
Laboratorinių tyrimų sąrašas, metodai ir preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui
Eil. Nr. | Tyrimo trumpas pavadinimas | Tyrimo pavadinimas | Privalomi reikalavimai tyrimo metodui | Specialūs reikalavimai tyrimo metodui | Panelis / Analitė | Tyrimų atlikimo dažnis | Privalomas / papildomas | Tyrimų sk. 60 mėn. laikui
1 | LPL DNR | Lytiškai plintančių sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Multipleksinis tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (PGR) | Panelis, sudarytas iš mažiausiai 7 sukėlėjų (eil. Nr. 1.1-1.7). Validuotas sukėlėjams nustatyti iš šlapimo, šlaplės, makšties, gimdos kaklelio mėginių ir skystosios terpės citologinių mėginių. | Panelis | 1 k. / sav. | Privalomas | 7500
1.1 | C. trachomatis | Chlamydia trachomatis DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio XLT01469-9 sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo LPL DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
1.2 | N. gonorrhoeae | Neisseria gonorrhoeae DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio XLT01469-9 sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo LPL DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
1.3 | T. vaginalis | Trichomonas vaginalis DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio XLT01469-9 sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo LPL DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
1.4 | M. genitalium | Mycoplasma genitalium DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio XLT01469-9 sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo LPL DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
1.5 | M. hominis | Mycoplasma hominis DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio XLT01469-9 sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo LPL DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
1.6 | U. urealyticum | Ureaplasma urealyticum DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio XLT01469-9 sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo LPL DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
1.7 | U. parvum | Ureaplasma parvum DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio XLT01469-9 sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo LPL DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
2 | Candida DNR | Kandidozės sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Multipleksinis tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (PGR) | Panelis, sudarytas iš mažiausiai 7 sukėlėjų (eil. Nr. 2.1-2.7). Validuotas sukėlėjams nustatyti iš šlapimo, genitalijų mėginių ir skystosios terpės citologinių mėginių. | Panelis | 1 k. / sav. | Privalomas | 1250
2.1 | C. albicans | Candida albicans DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Candida DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
2.2 | C. krusei | Candida krusei DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Candida DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
2.3 | C. dublinensis | Candida dublinensis DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Candida DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
2.4 | C. lusitaniae | Candida lusitaniae DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Candida DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
2.5 | C. tropicalis | Candida tropicalis DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Candida DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
2.6 | C. parapsilosis | Candida parapsilosis DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Candida DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
2.7 | C. glabrata | Candida glabrata DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Candida DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
3 | Vaginozės DNR | Bakterinės vaginozės sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Multipleksinis tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (PGR) | Panelis, sudarytas iš mažiausiai 6 sukėlėjų (eil. Nr. 3.1-3.6). Validuotas sukėlėjams nustatyti iš genitalijų mėginių. | Panelis | 1 k. / sav. | Privalomas | 1500
3.1 | A. vaginae | Atopobium vaginae DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Vaginozės DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
3.2 | G. vaginalis | Gardnerella vaginalis DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Vaginozės DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
3.3 | Mobiluncus spp. | Mobiluncus spp. DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Vaginozės DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
3.4 | Lactobacillus spp. | Lactobacillus spp. DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Vaginozės DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
3.5 | Megasphaera 1 | Megasphaera tipas 1 DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Vaginozės DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
3.6 | B. fragilis | Bacteroides fragilis DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Vaginozės DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4 | GI DNR | Virškinamojo trakto bakterinių infekcijų sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Multipleksinis tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (PGR) | Panelis, sudarytas iš mažiausiai 13 sukėlėjų (eil. Nr. 4.1-4.13). Validuotas sukėlėjams nustatyti iš išmatų mėginių. | Panelis | 1 k. / sav. | Privalomas | 1500
4.1 | Campylobacter spp. | Campylobacter spp. DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.2 | Vibrio spp. | Vibrio spp. DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.3 | C. difficile tox B | Clostridium difficile toksinas B DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.4 | Shigella spp. / EIEC | Shigella spp. / enteroinvazinė Escherichia coli (EIEC) DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.5 | Salmonella spp. | Salmonella spp. DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.6 | Y. enterocolitica | Yersinia enterocolitica DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.7 | Aeromonas spp. | Aeromonas spp. DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.8 | E. coli O157 | Escherichia coli O157 DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.9 | HV C. difficile | Didelio virulentiškumo Clostridium difficile DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.10 | STEC (stx1/2) | Shiga toksiną produkuojanti Escherichia coli (STEC) (genai stx1, stx2) DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.11 | EAEC (aggR) | Enteroagregacinė Escherichia coli (EAEC) (genas aggR) DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.12 | ETEC (lt/st) | Enterotoksigeninė Escherichia coli (ETEC) (genai lt, st) DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
4.13 | EPEC (eaeA) | Enteropatogeninė Escherichia coli (EPEC) (genas eaeA) DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo GI DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
5 | RESP V DNR/RNR | Kvėpavimo takų virusinių infekcijų sukėlėjų DNR/RNR (kokybinis) tyrimas | Multipleksinis tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (PGR) | Panelis, sudarytas iš mažiausiai 9 sukėlėjų (eil. Nr. 5.1-5.9). Validuotas sukėlėjams nustatyti iš nosiaryklės aspiratų, nosiaryklės tepinėlių ir skreplių mėginių. | Panelis | 1 k. / sav. | Privalomas | 1250
5.1 | SARS-Cov-2 (N/S) | SARS-Cov-2 (N/S genas) RNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP V DNR/RNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
5.2 | SARS-Cov-2 (RdRP) | SARS-Cov-2 (RdRP genas) RNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP V DNR/RNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
5.3 | Adeno | Adenoviruso DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP V DNR/RNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
5.4 | Gripas A | Gripo viruso A RNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP V DNR/RNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
5.5 | Gripas A | Gripo viruso B RNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP V DNR/RNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
5.6 | MPV | Metapneumoviruso (MPV) RNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP V DNR/RNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
5.7 | PIV | Paragripo viruso (PIV) RNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP V DNR/RNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
5.8 | RSV | Rinosicitinio viruso (RSV) RNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP V DNR/RNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
5.9 | HRV | Žmogaus rinoviruso (HRV) RNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP V DNR/RNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
6 | RESP B DNR | Kvėpavimo takų bakterinių infekcijų sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Multipleksinis tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (PGR) | Panelis, sudarytas iš mažiausiai 7 sukėlėjų (eil. Nr. 6.1-6.7). Validuotas sukėlėjams nustatyti iš nosiaryklės aspiratų, nosiaryklės tepinėlių ir skreplių mėginių. | Panelis | 1 k. / sav. | Privalomas | 1250
6.1 | M. pneumoniae | Mycoplasma pneumoniae DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP B DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
6.2 | S. pneumoniae | Streptococcus pneumoniae DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP B DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
6.3 | C. pneumoniae | Chlamydophila pneumoniae DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP B DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
6.4 | B. pertussis | Bordetella pertussis DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP B DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
6.5 | B. parapertussis | Bordetella parapertussis DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP B DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
6.6 | L. pneumophila | Legionella pneumophila DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP B DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
6.7 | H. influenzae | Haemophilus influenzae DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo RESP B DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
7 | ŽPV 14 DNR | Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) 14 aukštos rizikos genotipų DNR (kokybinis) tyrimas | Multipleksinis tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (PGR) | Tyrimas apima mažiausiai 14 ŽPV genotipų: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 ir 68. Validuotas ŽPV genotipus nustatyti iš gimdos kaklelio mėginių. | Panelis | 2 k. / sav. | Privalomas | 10000
8 | Lyt. opų DNR | Lytinių organų opų sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (PGR) | Panelis, sudarytas iš mažiausiai 7 sukėlėjų (eil. Nr. 7.1-7.7). Validuotas sukėlėjams nustatyti iš šlapimo, genitalijų mėginių ir skystosios terpės citologinių mėginių. | Panelis | Pagal poreikį | Papildomas | 50
8.1 | C. trachomatis | Chlamydia trachomatis (L1-L3) DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Lyt. opų DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
8.2 | H. simplex 1 | Herpes simplex viruso 1 DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Lyt. opų DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
8.3 | H. simplex 2 | Herpes simplex viruso 2 DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Lyt. opų DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
8.4 | CMV | Citomegalo viruso DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Lyt. opų DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
8.5 | V. zoster | Varicella zoster viruso DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Lyt. opų DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
8.6 | H. ducreyi | Haemophilus ducreyi DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Lyt. opų DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
8.7 | T. pallidum | Treponema pallidum DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo Lyt. opų DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
9 | H. pylori DNR | Helicobacter pylori DNR (kokybinis) tyrimas (su atsparumo antibiotikams įvertinimu) | Tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (PGR) | Panelis, sudarytas iš mažiausiai iš H. pylori ir jos genų tyrimų (eil. Nr. 8.1-8.2). Validuotas H. pylori nustatyti iš išmatų mėginių. | Panelis | 1 k. / sav. | Papildomas | 500
9.1 | H. pylori | Helicobacter pylori DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo H. pylori DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
9.2 | H. pylori (ClariRes) | Helicobacter pylori atsparumas klaritromicinui (23S rRNR geno mutacijos A2142G, A2143G ir A2142C) DNR kokybinis | Toks pat kaip panelio. | Analitė, esanti panelio sudėtyje. | Analitė | Priklauso nuo H. pylori DNR panelio | Privaloma panelio dalis | Netaikoma
[7 empty] | VISO: | 24800

## Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas
Lentelė Nr. 2 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MOLEKULINIAMS INFEKCIJŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
A dalis: Tyrimų įkainai ir bendra pasiūlymo kaina
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Privalomas / papildomas | Preliminarus tyrimų sk. maksimaliam 60 mėn. laikui | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM
1 | Lytiškai plintančių sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Privalomas | 7500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | Kandidozės sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Privalomas | 1250 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | Bakterinės vaginozės sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Privalomas | 1500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | Virškinamojo trakto bakterinių infekcijų sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Privalomas | 1500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 | Kvėpavimo takų virusinių infekcijų sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Privalomas | 1250 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6 | Kvėpavimo takų bakterinių infekcijų sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Privalomas | 1250 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7 | Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) 14 aukštos rizikos genotipų DNR (kokybinis) tyrimas | Privalomas | 10000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8 | Lytinių organų opų sukėlėjų DNR (kokybinis) tyrimas | Papildomas | 50 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9 | H. pylori DNR (kokybinis) tyrimas (su atsparumo antibiotikams įvertinimu) | Papildomas | 500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  | įrašo tiekėjas
| PASTABA: įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip su 2 skaičiais po kablelio. |  | *PVM (5 proc.), Eur: |  | įrašo tiekėjas
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  | įrašo tiekėjas
| * Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. *Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl. |  | (tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas)
B dalis: siūlomi reagentai ir papildomos priemonės
Eil. Nr. | Komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas | Reagentų ir papildomų priemonių katalogo Nr. (REF kodas) | Reagentų ir papildomų priemonių gamintojas, šalis | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių sk. (nurodytam tyrimų skaičiui) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių dydis (nurodytam tyrimų skaičiui)
1 | Reagentai ir/ar visos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga, įskaitant transportinę terpę mėginių paėmimui, saugojimui bei transportavimui (tiekėjas tur įrašyti tikslius siūlomų reagentų/priemonių/terpių pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | Reagentai ir/ar visos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga, įskaitant transportinę terpę mėginių paėmimui, saugojimui bei transportavimui (tiekėjas tur įrašyti tikslius siūlomų reagentų/priemonių/terpių pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | Reagentai ir/ar visos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga, įskaitant transportinę terpę mėginių paėmimui, saugojimui bei transportavimui (tiekėjas tur įrašyti tikslius siūlomų reagentų/priemonių/terpių pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | Reagentai ir/ar visos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga, įskaitant transportinę terpę mėginių paėmimui, saugojimui bei transportavimui (tiekėjas tur įrašyti tikslius siūlomų reagentų/priemonių/terpių pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
… | Reagentai ir/ar visos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga, įskaitant transportinę terpę mėginių paėmimui, saugojimui bei transportavimui (tiekėjas tur įrašyti tikslius siūlomų reagentų/priemonių/terpių pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
… | Reagentai ir/ar visos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga, įskaitant transportinę terpę mėginių paėmimui, saugojimui bei transportavimui (tiekėjas tur įrašyti tikslius siūlomų reagentų/priemonių/terpių pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
n | Reagentai ir/ar visos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga, įskaitant transportinę terpę mėginių paėmimui, saugojimui bei transportavimui (tiekėjas tur įrašyti tikslius siūlomų reagentų/priemonių/terpių pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM. (žr. reikalavimų tyrimams 4 p.) Jeigu tiekėjas, atlikdamas skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus reagentus ir/arba papildomas medžiagas. Priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

## Bendrieji reikalavimai
Lentelė Nr. 3
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MOLEKULINIAMS INFEKCIJŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
Privalomi bendrieji reikalavimai tyrimams ir įrangai
Eil. Nr. | Reikalavimas
1 | Reagentai ir įranga turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamento (IVDR) (2017/746/ES) nustatytus reikalavimus arba in vitro diagnostikos direktyvos (IVDD) (98/79/EC) reikalavimus, jeigu siūlomiems produktams pagal IVDR 110 straipsnį vis dar galioja IVDD išduoti sertifikatai. *
2 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai, pagrindžiantys atitiktį techniniams reikalavimams *: 1. siūlomos įrangos (įskaitant, tačiau neapsiribojant, analizatoriaus) naudojimo instrukcijos, kiti gamintojo parengti techniniai aprašai; 2. tyrimams atlikti naudojamų reagentų ir papildomų priemonių naudojimo instrukcijos. Pateikiami dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai ar atskiri puslapiai.
3 | Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, to paties gamintojo kaip ir panaudai suteikiama įranga, išskyrus atvejus, kai vidaus kokybės kontrolės (VKK) procedūroms užtikrinti yra siūlomos trečiųjų šalių VKK medžiagos. Perkančiajai organizacijai yra priimtini ir lygiaverčiai sprendimai, jeigu tiekėjas įrodo, kad naudojami reagentai ir papildomos priemonės yra ne tik validuotos, bet ir visiškai atitinka gamintojo nurodytą paskirtį, reglamentus ir nepraranda jokių saugos ar kokybės funkcijų. Tokiu atveju tiekėjas privalo pateikti išsamų dokumentuotą pagrindimą *: 1. reagentų gamintojo parengtos tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose turi būti nurodyta, su kokia įranga galima naudoti šiuos reagentus (t. y., reagento ir panaudai siūlomos įrangos sistema turi būti validuota tyrimui atlikti); 2. jei reagentų naudojimo instrukcijoje nėra informacijos, įrodančios, su kokia įranga galima naudoti šį reagentą, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas tyrimo validacijos protokolas, kuriame turi būti nurodyta įranga ir reagentas naudoti šiai validacijai atlikti. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prietaiso gamintojo pasirašytą patvirtinimą ir reagento gamintojo pasirašytą patvirtinimą, kad panaudai siūlomą prietaisą ir siūlomą reagentą galima naudoti kartu ir toks derinys yra validuotas atlikti kokybišką tyrimą.
4 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai (įskaitant, jei taikoma, kalibrantai, tyrimų VKK medžiagos) ir kitos papildomos priemonės (įskaitant, jei taikoma, prietaiso kontrolinės medžiagos, sisteminiai tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neįtraukia visų reikalingų priemonių ir/ar numato nepakankamą jų kiekį, sutarties galiojimo metu nenumatytas priemones ir/ar jų trūkstamą kiekį turi teikti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
5 | Tiekėjas, skaičiuodamas techninėje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus reagentus ir visas papildomas priemones, privalo įvertinti, kad nurodyti reagentai ir papildomos priemonės bus naudojami atsižvelgiant į gamintojo nurodytą galiojimo laiką, o atidarius reagentą / papildomą priemonę – stabilumo terminą po atidarymo.
6 | Siekiant užtikrinti visas kliniškai reikšmingas tyrimų sritis, tiekėjas privalo pasiūlyti vidaus kokybės kontrolės (VKK) medžiagas DNR išskyrimo ir pagausinimo etapų validavimui, įskaitant teigiamas infekcijų sukėlėjų kontroles. Perkančioji organizacija atliks VKK prieš atliekant tyrimus tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per parą, jeigu tą parą atliekamas tyrimas (žr. TS lentelę Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis" stulpelį "Tyrimų atlikimo dažnis"). VKK taip pat bus atliekamos esant poreikiui (kai VKK neatitinka keliamų reikalavimų, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. VKK atvejų)). Gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. numatytų tyrimų).
7 | Siūlomi reagentų rinkiniai turi būti skirti kokybiniam nurodytų sukėlėjų nustatymui tikralaikės PGR metodu. Sukėlėjai turi būti aptinkami amplifikuojant specifinius genų taikinius taikant multipleksinę detekciją, kai visos konkretaus tyrimo analitės nustatomos vienoje reakcijoje (viename šulinėlyje / reakcijos mėgintuvėlyje). Kiekvieno sukėlėjo aptikimui turi būti naudojamas bent vienas specifinis geno taikinys, amplifikavimo metu detektuojamas atskirame fluorescencijos kanale. Visos tyrimams atlikti reikalingos priemonės turi būti pateikiamos kaip vientisas rinkinys nustatytam tyrimų skaičiui atlikti. Tokių rinkinių sudėtyje privalo būti: 1. reagentai DNR išskyrimui ir pagausinimui; 2. visas tyrimo eigai reikalingas plastikas ar kitos vienkartinės ir (ar) daugkartinės priemonės, kurios gali nebūti tiesiogiai įtrauktos į reagentų rinkinio sudėtį, tačiau kurių naudojimas numatytas gamintojo naudojimo instrukcijoje; 3. VKK medžiagos, skirtos DNR išskyrimo ir pagausinimo etapų validavimui, įskaitant teigiamą kontrolę; 4. transportinės terpės, jei taikoma, skirtos mėginių paėmimui, saugojimui ir transportavimui, paruoštos naudoti ir komplektuojamos su steriliais paėmėjais (tamponėliais).
8 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius, keliančius pavojų tyrimų kokybei, pacientų saugai, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti perkančiajai organizacijai.
9 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai perduotos įrangos techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą sutarties galiojimo terminą.
* - Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos: (a) anglų kalba ir (b) vertimas į lietuvių kalbą, jeigu originalo kalba nėra anglų. Vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia, jeigu originalo kalba yra anglų. Dokumentams, pateiktiems kitomis kalbomis nei lietuvių ar anglų, privalomas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinimų ir, esant pagrįstoms abejonėms dėl vertimo tikslumo, pareikalauti patvirtinto vertimo.

## Reikalavimai įrangai
Lentelė Nr. 4 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MOLEKULINIAMS INFEKCIJŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
Privalomi techniniai reikalavimai įrangai
Eil. Nr. | Įrangos charakteristikų reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)**
1 | BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI | ---- | ----
1.1 | Panaudai suteikiamos įrangos komplektą turi sudaryti: 1. Laminaras (žr. 2 p.); 2. DNR/RNR išskyrimo ir jos pagausinimo įranga (žr. 3 p.): 2A. Pilnai automatizuota sistema, skirta išskirti DNR/RNR ir ją pagausinti viename prietaise (1 vnt.) arba 2B. DNR/RNR išskyrimo įrenginys (1 vnt.) su atskirai komplektuojamais tikralaikės PGR termocikleriais (2 vnt.) arba 2C. lygiavertis sprendimas. 3. Centrifuga-purtyklė mėginių/reagentų paruošimui (žr. 4 p.); 4. Dezinfekcinė lempa (žr. 5 p.). | įrašo tiekėjas, nurodant siūlomos įrangos pavadinimą, tipą / modelį, gamintojo pavadinimą, kilmės šalį | įrašo tiekėjas
1.2 | Siūloma įranga gali būti naudota, atnaujinta (angl. refurbished), tačiau turi būti pagaminta ne anksčiau kaip 2022 metais. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas Jeigu siūloma naudota įranga, pateikiama tiekėjo deklaracija dėl įrangos techninės būklės. Pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.).
1.3 | Tiekėjas turi pateikti tiek ir tokios kompiuterinės įrangos, kiek reikia užtikrinti sklandų molekulinių tyrimų atlikimą. Kompiuterinė įranga gali būti išorinė ir/arba integruota į siūlomus analizatorius. (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) | įrašo tiekėjas (jeigu komplektuojama su išorine kompiuterine įranga, nurodomas modelis, gamintojas, kilmės šalis) | įrašo tiekėjas
1.4 | Įranga komplektuojama su spausdintuvu originaliems rezultatams spausdinti. Sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti spausdintuvo kasečių tiekimą. | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
1.5 | Tiekėjas turi pateikti tiek brūkšninių kodų skaitytuvų, kiek reikia užtikrinti sklandų molekulinių tyrimų atlikimą. Brūkšninių kodų skaitytuvai gali būti išoriniai ir/arba integruoti į analizatorių identifikuojančiu reagentų informaciją (pvz., pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kontrolinių medžiagų duomenis), mėginių informaciją, siunčiamą iš LIS. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.6 | Įranga turi būti komplektuojama su tinkamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (toliau - UPS), kuris eliminuotų didelius elektros tinklo įtampos svyravimus/viršįtampius ir taip apsaugotų įrangą nuo sugadinimo. UPS turi turėti bent 20-30 % didesnę galią nei bendra prijungtos įrangos (analizatoriai, spausdintuvas, išorinis kompiuteris (jei siūlomas) ir pan.) apkrova. (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai) | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį, taip pat nurodomas UPS pavadinimas, tipas / modelis, gamintojo pavadinimas ir kilmės šalis. Pateikiami analizatorių, papildomos įrangos (spausdintuvų, išorinių kompiuterių (jei taikoma), UPS galią patvirtinantys gamintojo dokumentai
1.7 | Įranga (jos programinė įranga) diegimo metu bus integruojama į laboratorinę informacinę sistemą (toliau LIS) (laboratorija turi UAB "Rivosana" LIS licenciją). Laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja suteikti visą reikiamą su siūloma įranga susijusią programinę įrangą (tvarkykles, duomenų perdavimo sąsajos protokolus) sėkmingam įrangos (jos programinės įrangos) integravimui į LIS dvikrypčiu ryšiu. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) Integruota programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą ir turi gebėti mainytis su LIS šiais duomenimis (neapsiribojant): tyrimų rezultatais, tyrimų atlikimo laiku, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, vidaus kokybės kontrolės rezultatus. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas nurodomas siūlomos įrangos programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis
1.8 | Tiekėjas, keisdamas sugedusią įrangą, pasibaigus Sutarčiai arba Sutartį nutraukus, privalo Perkančiajai organizacijai perduoti Perkančiosios organizacijos duomenis, o po perdavimo saugiai ištrinti, be galimybės juos atstatyti. Tiekėjas, ištrynęs duomenis privalo pateikti raštą, patvirtinantį, kad Perkančiosios organizacijos duomenys yra saugiai ištrinti. Tiekėjas atlygina visą žalą (įskaitant ir žalą, kilusią tretiesiems asmenims), susijusią su netinkamu šio reikalavimo vykdymu. | įrašo tiekėjas | pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
2 | REIKALAVIMAI LAMINARUI | ---- | ----
2.1 | Laminaro paskirtis - reagentų ir mėginių išpilstymas švarioje aplinkoje. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.2 | Darbinis laminaro plotis pagal vidinius matmenis - ne mažesnis kaip 90 cm. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.3 | Laminaras tinkamas naudoti neprijungiant prie bendros ventiliacijos sistemos, komplektuojamas su anglies filtru, užtikrinantis pastovų ir saugų oro srauto greitį 0,2-0,5 m/s. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.4 | Tylaus veikimo ventiliatoriai. Garso slėgio lygis pagal ISO 11201 standartą – mažesnis nei 55 dB. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2.5 | Su baktericidine UV lempa, apsaugota nuo atsitiktinio įjungimo darbo metu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | REIKALAVIMAI DNR/RNR IŠSKYRIMO IR PAGAUSINIMO ĮRANGAI | ---- | ----
3.1 | Įrangos paskirtis - bakterinės ir virusinės kilmės infekcijų sukėlėjų (nurodytų TS lentelėje Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis") nustatymas tikralaikės PGR metodu, pilnai suderintas su siūlomais reagentais, atliekamas automatizuotu analizatoriumi, pusiau atomatizuotu arba lygiaverčiu sprendimu (žr. 1.1 p.). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.2 | Įranga turi būti užtikrinamas: (i) automatizuotas mėginių išpilstymas, atskiedimas, reakcijų reagentų paskirstymas iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles; (ii) automatizuotas amplifikacijos reakcijos mišinio paruošimas ir išpilstymas; (iii) automatizuota gautų rezultatų analizė ir interpretacija termocikleryje nepriklausomai nuo komplektacijos (integruotas 2A atveju ar atskiras 2B atveju, ar kitokio lygiaverčio sprendimo 2C atveju). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.3 | Nepriklausomai nuo pasiūlytos DNR/RNR išskyrimo ir jos pagausinimo įrangos komplektacijos (2A, 2B ar 2C), sistemą sudaranti įranga turi būti susieta programiškai, t. y. turi būti užtikrinamas mėginių informacijos perkėlimas iš DNR/RNR išskyrimo sistemos į DNR/RNR pagausinimo sistemą. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas nurodomas siūlomos įrangos programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis
3.4 | Siūlomoje įrangoje turi būti krešulio, oro burbulų, putų ar kt. interferuojančių veiksnių aptikimo mėginiuose sistema. Sistemoje turi būti integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena ir nepakankamo mėginio tūrio aptikimas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.5 | Sistemoje turi būti įmontuota vidinė UV lempa su laikmačiu darbinių įrangos paviršių dezinfekcijai / dekontaminacijai (atskirai siūlomiems termocikleriams netaikoma). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.6 | Sistemoje turi būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio sekimas. Vartotojas turi gauti atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones ir jų stabilumo galiojimo pabaigą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.7 | Nukleino rūgščių išskyrimas pagrįstas magnetinių dalelių principu. Įranga turi gebėti išskirti nukleino rūgštis iš mėginių nurodytų TS lentelėje Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis" stulpelyje "Specialūs reikalavimai tyrimo metodui". | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.8 | Siūloma įranga turi vienu mėginių įdėjimu automatiškai išskirti nukleino rūgštis iš ne mažiau kaip 96 mėginių (įskaitant vidaus kokybės kontroles (VKK) ir atlikti tyrimus (nepriklausomai iš kiek analičių jis susideda) ne mažiau kaip 96 mėginiams (įskaitant VKK). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.9 | Tyrimai turi būti atliekami 96 šulinėlių plokštelėse arba lygiaverčio formato šulinėlių strypeliuose. 1 šulinėlyje turi būti nustatomos visos tyrimo analitės. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.10 | Turi būti ne mažiau kaip 6 sužadinimo kanalai, su daugybine detekcija (ne mažiau kaip 5-iuose kanaluose). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.11 | Rezultatai ir jų interpretacijos turi būti teikiami be operatoriaus įsikišimo ir aiškiai apibrėžtos, nurodant mėginyje aptiktą sukėlėją: 1. „Teigiamas“ arba „+“; 2. „Neigiamas“ arba „-“; 3. „Nevertinamas“. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.12 | Turi būti galimybė tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu analizuoti amplifikacijos kreives, pasirinkti/pakeisti slenkstinę ribą, bazinę liniją, galimybė peržiūrėti skaitines Ct vertes (visiems detekcijos formatams), rezultatus eksportuoti į excel lenteles bei rezultatus perduoti į laboratorinę informacinę sistemą (toliau - LIS). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.13 | Sistema turi vartotojui teikti informaciją, kiek liko laiko iki mėginių ištyrimo pabaigos. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | REIKALAVIMAI CENTRIFUGAI-PURTYKLEI | ---- | ----
4.1 | Centrifuga-purtyklė komplektuojama su 2 rotoriais: 1. 1,5 ml mikromėgintuvėliams centrifuguoti; 2. 0,2/0,5 ml mikromėgintuvėliams centrifuguoti. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.2 | Centrifugos-purtyklės maksimali išcentrinė jėga g (angl. RCF) 500-700. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.3 | Centrifuga-purtyklė turi du veikimo režimus: nuolatinio veikimo ir impulsinio (trūkčiojančio) veikimo režimai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.4 | Centrifuga-purtyklė privalo turėti saugos funkciją, kuri automatiškai sustabdo centrifugos veikimą atidarius dangtį. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 | REIKALAVIMAI DEZINFEKCINEI LEMPAI | --- | ---
5.1 | Išorinė, laisvai pastatoma arba kabinama ant sienos, nuo siūlomos analizinės įrangos nepriklausoma dezinfekcinė lempa patalpų dekontaminacijai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5.2 | Efektyvus veikimo plotas ne mažesnis kaip 20 kvadratinių metrų. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5.3 | Eksploatacijos resursas ne mažesnis kaip 3000 val., atsižvelgiant į planuojamą tyrimų atlikimo dažnumą (TS lentelė Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis", stulpelis "Tyrimų atlikimo dažnis"). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. ** - Pateikiant siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

## Ekonominis naudingumas (T)
Lentelė Nr. 5 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MOLEKULINIAMS INFEKCIJŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Papildomi tyrimai, įrangos techninės charakteristikos (T)
Be privalomų reikalavimų atitikimas papildomiems vertinamas naudingumo balais (suteikiamų balų skaičius nurodomas lentelėje). Papildomi reikalavimai šifruojami A1-A6 kodais. A(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 30). A(S) - tiekėjo surinktų kriterijaus balų skaičius.
Eil. Nr. | Reikalavimas | Suteikiamų balų skaičius | T šifras | Atitikimas reikalavimui*
1 | Tiekėjas siūlo reagentus ir priemones Lytinių organų opų sukėlėjų DNR (kokybiniam) tyrimui atlikti. | 2 | A1 | įrašo tiekėjas
2 | Tiekėjas siūlo reagentus ir priemones Helicobacter pylori DNR (kokybiniam) tyrimui (su atsparumo antibiotikams įvertinimu) atlikti. | 4 | A2 | įrašo tiekėjas
3 | Pasiūlytos įrangos komplekte yra įrenginys, kuriuo procesai nuo pirminio mėginio įdėjimo, jo išpilstymo iki nukleorūgščių išskyrimo ir paruošimo PGR reakcijoms yra pilnai automatizuoti. | 8 | A3 | įrašo tiekėjas
4 | DNR/RNR išskyrimo reagentų rinkinys yra tinkamas ir bakterijų, ir virusų, ir genominės, ir parazitų, ir grybelių DNR ir/ar RNR išskyrimui iš įvairių ėminių tipų, tokių kaip šlapimas, skystosios citologijos mėginiai, tepinėliai (nosiaryklės, vaginaliniai, gimdos kaklelio, šlaplės, rektaliniai ir kt.), nosiaryklės aspiratas, skrepliai, išmatos. | 6 | A4 | įrašo tiekėjas
5 | Pasiūlyta įranga nukleorūgštys gali būti išskiriamos iš skirtingų ėminių tipų (pvz., šlapimo, lytinių takų ėminių, skystosios terpės mėginių ir kt.) vienu metu. | 5 | A5 | įrašo tiekėjas
6 | Pasiūlyta įranga iš to paties mėginio vienu metu galima paruošti ir atlikti skirtingus tyrimus (pvz., iš to paties lytinių takų mėginio vienu metu atlikti lytiškai plintančių sukėlėjų, bakterinės vaginozės sukėlėjų ir kandidozės sukėlėjų tyrimus). | 5 | A6 | įrašo tiekėjas
| A(max) | 30
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. Būtina įrašyti konkrečias reikšmes. Pateikiant siūlomo prietaiso techninio parametro atitikimą pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.