Priedas Nr.2

TECHNINĖS SĄLYGOS

BUITINIAI ELEKTRONINIAI KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI SU NUOTOLINIO NUSKAITYMO FUNKCIJA

1.	Bendroji dalis

- Perkantysis subjektas - UAB „Plungės šilumos tinklai".

- Pirkimas vykdomas per CVP IS skelbiamu pirkimu.

2.	Pirkimo objekto aprašymas:

2.1.	Vykdoma apklausa 260 vnt. buitinių elektroninių karšto vandens skaitiklių pirkimui be montavimo
jungčių:

- 220 vnt. montažinis ilgis be antgalių 80 mm;

- 40 vnt. - montažinis ilgis be antgalių 110 mm

2.2.	Karšto vandens skaitikliai perkančiajam subjektui turi būti pateikti iki 2026 m. liepos 1 d. Skaitikliai turi būti su 2026 metų pirmine metrologine patikra arba MID.

3.	Techniniai reikalavimai karšto vandens skaitikliams

Skaitiklis duomenis turi perduoti 868 MHz ir 868,95 MHz radijo ryšio dažnių juostomis, duomenys turi būti siunčiami atviru duomenų protokolu (OMS V3/V4). Skaitiklio rodmenų nuskaitymo dalis turi būti suderinama su Pirkėjo naudojama duomenų nuskaitymo įranga RIS. Skaitiklyje turi būti integruota radijo ryšio sąsaja, skirta nuotoliniam duomenų nuskaitymui, atitinkanti belaidžio skaitiklių rodmenų skaitymo standarto reikalavimus pagal LST EN 13757-4:2013 arba lygiavertį standartą. Duomenų perdavimo protokolas turi būti suderinamas ir tinkamas SiemecaTM AMR duomenų surinkimo antenoms. Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radijo siųstuvai turi būti neatskiriama skaitiklio dalimi, kad nuotoliniam duomenų nuskaitymui vykdyti nereikėtų jokių papildomų prie skaitiklių montuojamų elementų ar įrangos.

3.1. Techniniai skaitiklių duomenys:

| Skaitiklių veikimo temperatūros riba |  |  | + 90 oC |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaitiklio baterijos tarnavimo laikas |  |  | ne mažiau 12 metų |
| Sąlyginis skersmuo | DN | mm | 15 |
| Jautrio slenkstis (horizontalioje padėtyje) |  |  | ne didesnis kaip 6 l/h |
| Apsaugos klasė |  |  | ne mažiau IP 64 |
| Ilgalaikio darbo srautas | Q3 | m3/h | 1,6-2,5 |
| Matavimo paklaida intervale Q1<Q<Q4 |  | % | ±3 |
| Skaitiklio ilgalaikio darbo ir mažiausio srauto santykis Q3/Q1(R) | horizontalioje padėtyje |  | ne mažiau kaip 80 |
|  | vertikalioje padėtyje |  | ne mažiau kaip 40 |
| Montažinis ilgis be antgalių |  | mm | 80-110 |
| Skaitiklio prijungimo sriegis |  |  | G3/4. |

3.2. Skaitiklio rodmenys matomi 0,001 m3 tikslumu skaitmeniniame ekrane ir ne mažiau kaip aštuonių skaitmenų formatu (pvz.:00000,000 m3 ).

3.3. Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodami radijo ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius, ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.

3.4. Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir atvaizduojamas sunaudoto vandens kiekis nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį ataskaitinį laikotarpį.

3.5. Per skaitiklį turi būti neleidžiama tekėti atbuliniam srautui.

3.6. Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.

3.7. Ant skaitiklių turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai su informacija apie gamintoją, pagaminimo metus, serijinį numerį, pirminę patikrą.

3.8. Skaičiavimo mechanizmas turi būti pasukamas tokiu kampu, kad jo parodymus būtų galima nuskaityti iš visų pusių.

3.9. Skaitiklio korpusas turi būti pagamintas iš spalvoto metalo. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų.

3.10. Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radijo ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetai, elektromagnetinių bei radijo bangų trikdžiai ir t.t.

3.11. Skaitikliai turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB.

3.12. Skaitikliams turi būti suteiktas ne mažesnis kaip 2 metų garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo skaitiklio įsigijimo datos. Tiekėjas garantinio laikotarpio terminu privalo per 14 dienų sugedusį skaitiklį pakeisti kitu, turinčiu tokias pačias technines specifikacijas.

3.13. Skaitiklio komplektas:

- skaitiklis, 1 vnt.

- techninis pasas (aprašas), 1 vnt.

- tarpinės, 2 vnt.

3.14.	Minimali skaitiklio techninio paso (aprašo) informacija: skaitiklio paskirtis, tipas, atitiktis,
gamintojas, techninės specifikacijos, pagaminimo ir pirminės patikros datos, įrengimo, naudojimo,
garantijos sąlygos. Skaitiklio techninis pasas (aprašas) surašytas lietuvių kalba.

3.15. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtinto 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4. punktą.

Klientų aptarnavimo grupės vadovas                                                                       Saulius Norkus