TSD-310,  VPP-7758

Šaldytuvų techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | ### Laboratorinis šaldytuvas-šaldiklis, tinkamas naudoti medicinos įstaigoje vaistų ir mėginių laikymui. |  |
| 2. | Konstrukcija | ### 1. Šaldytuvas su integruota atskira šaldymo kamera (šaldikliu). ### 2. Atskiri kompresoriai šaldytuvo skyriui ir šaldymo kamerai arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis nepriklausomą abiejų skyrių veikimą. ### 3. Vertikalaus tipo. ### 4. Su reguliuojamomis kojelėmis ir/arba su ratukais. Jei siūloma su ratukais – ne mažiau kaip 2 ratukai turi būti su stabdžiais (fiksavimo mechanizmu). |  |
| 3. | Talpa ir matmenys | ### 1. Šaldytuvo skyriaus naudingasis tūris – ne mažesnis kaip 160 l. ### 2. Šaldymo kameros (šaldiklio) naudingasis tūris – ne mažesnis kaip 100 l. ### 3. Išoriniai matmenys: ### Aukštis (su kojelėmis ir/arba su ratukais): ### 180 – 215 cm, ### plotis: 50–75 cm, ### gylis: 60–75 cm. |  |
| 4. | Temperatūros reikalavimai | ### 1. Šaldytuvo skyrius: ### reguliuojamas temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo +2 °C iki +8 °C. ### 2. Šaldymo kamera (šaldiklis): ### reguliuojamas temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo –10 °C iki –30 °C. ### 3. Temperatūra reguliuojama atskirai kiekviename skyriuje. |  |
| 5. | Šaldymo technologija ir atitirpinimas | ### 1. Šaldytuvo skyriuje – dinaminė (su aktyvia oro cirkuliacija) arba lygiavertė sistema, užtikrinanti stabilų ir tolygų temperatūros pasiskirstymą; Automatinis atitirpinimas; ### 2. Šaldiklio skyriuje – automatinis ir/arba rankinis atitirpinimas. |  |
| 6. | Valdymas ir indikacija | ### 1. Elektroninis valdymas šaldytuvo išorėje. ### 2. Išorinis integruotas skaitmeninis ekranas, kuriame realiuoju laiku rodoma: ### šaldytuvo skyriaus temperatūra, ### šaldymo kameros temperatūra. ### 3. Valdymas ir ekranas integruoti šaldytuvo išorėje, viršutinėje priekinėje dalyje. |  |
| 7. | Signalizacija (aliarmai) | ### 1. Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema, suveikianti: ### esant temperatūros nuokrypiams, ### elektros tiekimo sutrikimams, ### techninio gedimo atveju. ### 2. Nutrūkus elektros tiekimui, aliarmo veikimo trukmė ≥ 12 val. |  |
| 8. | Temperatūros stebėjimas ir duomenys | ### 1. Integruota temperatūros registravimo (duomenų kaupimo) funkcija. ### 2. Galimybė peržiūrėti: ### minimalią ir maksimalią temperatūrą, ### aliarmų istoriją. ### 3. Duomenų nuskaitymas per USB arba lygiavertę sąsają. |  |
| 9. | Medžiagiškumas ir vidaus įranga | ### 1. Korpusas – dažytas plienas, nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga. ### 2. Vidinės kameros – lygios, lengvai valomos, iš plastiko arba dažyto plieno, arba lygiavertės medžiagos. ### 3. Lentynos ir stalčiai: ### 3.1. Šaldytuvo skyriuje ≥ 4 reguliuojamo aukščio lentynos arba ≥ 3 reguliuojamo aukščio lentynos ir ≥ 1 ištraukiamas stalčius. ### 3.2. Šaldymo kameroje ≥ 3 vnt. stalčių. ### 3.3. Apkrova: ### ≥ 20 kg vienai lentynai. ### ≥ 20 kg vienam stalčiui. ### 4. Visos medžiagos tinkamos valymui ir dezinfekcijai. |  |
| 10. | Durys ir sauga | ### 1. Metalinės, savaime užsidarančios durys. ### 2. Keičiamas durų sandariklis. ### 3. Integruotas mechaninis arba elektroninis durų užraktas. |  |
| 11. | Vidaus apšvietimas | ### Šaldytuvo skyriuje integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas, automatiškai įsijungiantis atidarant dureles. |  |
| 12. | Triukšmas | ### Triukšmo lygis – ne didesnis kaip 52 dB(A). |  |
| 13. | Eksploatavimo sąlygos | ### 1. Tinkamas veikti aplinkos temperatūroje nuo +16 °C iki +32 °C. ### 2. Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas ### ( R600a, R-290 arba lygiavertis). |  |
| 14. | Maitinimas | ### Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 15. | Garantinis terminas | ### Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 16. | Atitiktis | ### Įrenginys atitinka DIN 13277 arba lygiavertį standartą. |  |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu | ### Būtina. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.

_______________________