Priedas Nr. 2

TECHNINĖS SĄLYGOS

BUITINIAI KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI

1. Bendroji dalis

1.1. Perkantysis subjektas – UAB „Plungės šilumos tinklai“.

1.2. Pirkimas vykdomas per CVP IS skelbiamu pirkimu.

2. Pirkimo objekto aprašymas

2.1. Vykdoma apklausa 145 vnt. buitinių karšto vandens skaitiklių pirkimui be montavimo jungčių.:

75 vnt. montažinis ilgis be antgalių 80 mm

70 vnt. montažinis ilgis be antgalių 110 mm

2.2. Skaitikliai perkančiajam subjektui turi būti pateikti iki 2026 m. liepos 1 d.  su 2026 metų pirmine metrologine patikra arba MID.

3. Reikalavimai karšto vandens skaitikliams

Skaitiklis turi atitikti Lietuvos Respublikos Matavimo priemonių techninio reglamento (2015-10-30 LR ūkio ministro įsakymas Nr. 4-699), kitų teisinio reglamentavimo aktų reikalavimus.

3.1. Techniniai skaitiklių duomenys:

| Sąlyginis skersmuo | DN | mm | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominalus srautas | QN | m³/h | 1,6-2,5 |
| Jautrumo slenkstis |  | l/h | 6 |
| Matavimo paklaida nuo intervale Q2≤Q≤Q4 |  | % | ±3 |
| Matavimo paklaida intervale Q1≤Q≤Q2 |  | % | ±5 |
| Didžiausia vandens temperatūra |  |  | 90º |
| Didžiausias vandens slėgis | PN | bar | 10 |
| Skaičiavimo mechanizmo talpa |  | m³ | Nerodyklinė 99999,999 |
| Montažinis ilgis be antgalių |  | mm | 80-110 |
| Skaitiklio prijungimo sriegis |  |  | G¾. |

3.2. Skaitikliai turi būti montuojami tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

3.3. Ant skaitiklių turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai su informacija apie gamintoją, pagaminimo metus, serijinį numerį, montavimo padėtį.

3.4. Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas - 360 º. Rodmenys lengvai nuskaitomi bet kurioje padėtyje.

3.5. Apsaugoti nuo išorinio magnetinio lauko poveikio pagal EN 14 154  reikalavimus.

3.6. Skaitiklio korpusas ir skaičiavimo mechanizmas turi būti sujungti į vieną neardomą (arba ardomą, bet užplombuotą) įrenginį. Skaitiklis yra atsparus išoriniam mechaniniam poveikiui – skaičiavimo mechanizmo suspaudimui. Skaitiklio konstrukcijoje numatytos priemonės, apsaugančios skaičiavimo mechanizmą nuo suspaudimo poveikio arba įrodančios skaitiklio poveikio rezultate atsiradusios deformacijos priežastį.

3.7. Skaitiklių dalys, kontaktuojančios su geriamu vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.

3.8. Skaitikliai turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB.

3.9. Skaitikliams turi būti suteiktas ne mažesnis kaip 2 metų garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo skaitiklio įsigijimo datos. Tiekėjas garantinio laikotarpio terminu privalo per 14 dienų sugedusį skaitiklį pakeisti kitu, turinčiu tokias pačias technines specifikacijas.

3.10. Skaitiklio komplektas:

- skaitiklis, 1 vnt.

- techninis pasas (aprašas), 1 vnt.

- tarpinės, 2 vnt.

3.11. Minimali skaitiklio techninio paso (aprašo) informacija: skaitiklio paskirtis, tipas, atitiktis, gamintojas, techninės specifikacijos, pagaminimo ir pirminės patikros datos, įrengimo, naudojimo, garantijos sąlygos. Skaitiklio techninis pasas (aprašas) surašytas lietuvių kalba.

3.12.Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtinto 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4. punktą.

Klientų aptarnavimo grupės vadovas                                                              Saulius Norkus