{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Operacinė įranga neurochirurgijai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Tiekėjo pastabos"]
[]
["1.1.","Intraoperacinis monitoravimo aparatas, 1 kompl."]
["1.1.1.","Paskirtis - Intraoperacinis neurofiziologinis stimuliavimas ir signalų registravimas"]
["1.1.2.","Taikymo sritys:\n1. Neurochirurgija,\n2. Funkcinė neurochirurgija\n3. Stuburo chirurgija."]
["1.1.3.","Atliekamų neurofiziologinių tyrimų tipai:\n1. EMG,\n2. SEP,\n3. MEP."]
["1.1.4.","Būtina galimybė papildyti ir pritaikyti sistemą neurochirurgijai:\n1. EEG,\n2. AEP,\n3. VEP."]
["1.1.5.","Būtina galimybė papildyti ir pritaikyti sistemą funkcinei neurochirurgijai - MER"]
["1.1.6.","Neurofiziologinių signalų registravimo kanalų skaičius ne mažiau kaip 32"]
["1.1.7.","Įrangos prijungimo prie tinklo galimybės - galimas nuotolinis prisijungimas prie įrangos ir ekrano stebėjimas"]
["1.1.8.","Mobilus transportavimo dėklas - 1 vnt., talpinantis įrangą ir reikalingus priedus, su teleskopine rankena"]
["1.1.9.","Kompiuteris. Gamintojo oficialiai su sistema komplektuojamas rekomenduojamų parametrų kompiuteris, kuris yra neatsiejama Sistemos dalis (tiekėjams užtenka pateikti deklaraciją, kad kartu su Sistema pateiks kompiuterį, kuris atitiks gamintojo nustatytus reikalavimus)"]
["1.1.10.","Programinės įrangos funkcionalumas paciento neurofiziologinių parametrų stimuliavimui, stebėjimui ir registravimui:\n1. Paciento duomenų valdymas, tyrimų eigos stebėjimas, rezultatų išsaugojimas,\n2. Ne mažiau kaip 40 paruoštų naudoti,  konfigūruojamų tyrimo protokolų,\n3. Vartotojo konfigūruojamas ekranas,\n4. Grafinis parametrų atvaizdavimas monitoriaus ekrane,\n5. Komentavimo funkcija ir ekrano nuotraukos įrašymas,\n6. Artefaktų slopinimo technologija."]
["1.1.11.","Nervų stimuliavimo modulis - 1 vnt.: \n1. Nervų stimuliavimo kanalų skaičius ne mažiau kaip 12;\n2. Stimuliavimo srovės keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) nuo 0,2 mA iki 250 mA\n3. Stimuliavimo dažnio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) nuo 0,1 Hz iki 500 Hz \n4. Stimuliavimo pulso pločio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) nuo 50 µs iki 2 ms"]
["1.1.12.","Neurofiziologinių signalų registravimo modulis - 1 vnt.:\n1. Taikymo sritys - EMG, SEP, MEP\n2. Modulio referencinių registravimo kanalų skaičius ne mažiau kaip 8\n3. Modulio diferencinių registravimo kanalų skaičius ne mažiau kaip 8\n4. Modulio diferencialinių registravimo kanalų skaičius ne mažiau 16"]
["1.1.13.","Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas):\n1. Vienkartinis, sterilus,\n2. Tiesus, lenktas 30° kampu galas\n3. Elektrodo ilgis ≥ 160 mm,\n4. Aktyvios dalies diametras ≥ 2 mm,\n5. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm,\n6. Kiekis – ne mažiau 10 vnt."]
["1.1.14.","Bipoliarinis šakutės formos stimuliacijos zondas (elektrodas):\n1. Vienkartinis, sterilus,\n2. Tiesus, šakutės formos galas\n3. Aktyvios dalys rutulio formos, \n4. Rutulio diametras ≥ 2 mm (±0,1 mm)\n5. Bendras ilgis 150 mm (±5 mm)\n6. Kiekis – ne mažiau 20 vnt."]
["1.1.15.","Bipoliarinis kabliuko formos stimuliacijos zondas (elektrodas):\n1. Vienkartinis, sterilus,\n2. Tiesus, kabliuko formos galas\n3. Atstumas tarp kablių ≥ 5 mm \n4. Bendras ilgis 130 mm (±5 mm)\n5. Kiekis – ne mažiau 10 vnt."]
["1.1.16.","Poodinis elektrodas:\n1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2\n2. Adatos ilgis 18 – 20 mm,\n3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm, \n4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm,\n5. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm +/- 0,2 mm,\n6. Kiekis – ne mažiau 200 vnt."]
["1.1.17.","Poodinis elektrodas:\n1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2\n2. Adatos ilgis 13 – 15 mm,\n3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm, \n4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm,\n5. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm +/- 0,2 mm,\n6. Kiekis – 200 vnt."]
["1.1.18.","Poodinis elektrodas:\n1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas,\n2. Adatos ilgis 18 – 20 mm,\n3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm,\n4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm,\n5. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm +/- 0,2 mm,\n6. Kiekis – ne mažiau 100 vnt."]
["1.1.19.","Įsriegiamas elektrodas: \n1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas,\n2. Adatos diametras 0,5 mm – 0,6 mm,\n3. Kabelio ilgis ≥ 150 cm,\n4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm +/- 0,2 mm,\n5. Kiekis – ne mažiau 300 vnt."]
["1.1.20.","Chirurginis siurbimo antgalis su integruotu stimuliavimo elektrodu:\n1. Vienkartinis, sterilus,\n2. Kiekis - ne mažiau 4 vnt."]
["1.1.21.","Juostelės tipo elektrodas skirtas smegenų žievės signalų registravimui ir stimuliavimui:\n1. Vienkartinis, sterilus,\n2. Su keturiais kontaktais \n3. Kontakto skersmuo 4,0 mm \n4. Atstumas tarp kontaktų 10 mm \n5. Kabelio ilgis ≥ 150 cm,\n6. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm +/- 0,2 mm, \n7. Kiekis - ne mažiau 1 vnt."]
["1.1.22.","Sistema turi būti sukomplektuota su visais reikiamais priedais (adapteriais, kabeliais,  laidais ir/ar kt.), užtikrinančiais sistemos komponentų sujungimą ir funkcionalumą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad sistema bus sukomplektuota su visais priedais, kurių reikia, kad sistema galėtų tinkamai funkcionuoti)"]